| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok dn. 23.09.2010r

SPROSTOWANIE

Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku informuje ,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku nr 10/2010

Wprowadza poprawkę do Załącznika nr 3 – Parametry techniczne, poprzez:

1) w pakiecie nr 2 pkt.3  -  zamiast „kolonoskop powinien być wyposażony w  pompę rolkową, perystaltyczną, przepływ płynu max 600 ml/min” zmienia na: „kolonoskopy powinne być wyposażone w jedną pompę rolkową, perystaltyczną, przepływ płynu min 600 ml/min”.

Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert).

Nowy termin składania ofert: 27.09.2010r do godziny 12:00, otwarcie nastąpi 27.09.2010 o godzinie 12:15

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 3 po zmianach.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

Analizator moczu – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półautomatyczny analizator moczu | tak |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy | tak |  |
| 3. | Wydajność min. 500 ozn./godz. | tak |  |
| 4. | Automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu, klarowności moczu z aparatu, kompensacja własnego zabarwienia moczu | tak |  |
| 5. | Automatyczny transport pasków do odczytu | tak |  |
| 6. | Flagowanie patologicznych wyników | tak |  |
| 7. | Możliwość wyboru jednostek | tak |  |
| 8. | Odczyt 10 parametrów fizyko- chemicznych moczu: leukocyty, ciała ketonowe, białko, glukoza, azotyny, krew/hemoglobina, urobilinogen, pH, bilirubina, ciężar właściwy, na pasku w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju | tak |  |
| 9. | Dowolny wybór i układ parametrów na wydruku wyniku | tak |  |
| 10. | Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru glukozy i krwi | tak |  |
| 11. | Czułość dla białka – nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy – nie gorsza niż 40 mg/dl | tak |  |
| 12. | Wykrywanie krwinek świeżych i wyługowanych | tak |  |
| 13. | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji | tak |  |
| 14. | Paski i kontrole od jednego producenta | tak |  |
| 15. | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany na stałe | tak |  |
| 16. | Odczynnikowy pakiet startowy musi wystarczyć na 10000 ozn. (paski testowe, kalibracyjne), odczynniki mają być dostarczane sukcesywnie w miarę potrzeb | tak |  |
| 17. | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | tak |  |
| 18. | Możliwość wpisywania wyników mikroskopowej oceny moczu do wyniku w aparacie | tak |  |
| 19. | Pamięć 100 wyników pacjentów | tak |  |
| 20. | Wbudowany program kontroli jakości – pamięć 300 wyników | tak |  |
| 21. | Zainstalowany czytnik kodów kreskowych | tak |  |
| 22. | Instrukcja i oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 23. | Aparat zaopatrzony w zewnętrzny komputer klasy PC z systemem Windows XP, monitor LCD, drukarka laserowa, oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 24. | UPS podtrzymujący pracę nie mniej niż 30 min. | tak |  |
| 25. | Rozbudowa systemu informatycznego (MARCEL) istniejącego w laboratorium o pracownię analityki ogólnej (dopisywanie składników osadu moczu, rejestrację danych demograficznych pacjenta i zleceniodawcy, archiwizacja i wyszukiwanie danych pacjenta oraz zleceniodawców, raportowanie dzienne, miesięczne, tygodniowe, kontrola jakości, możliwość wydruku pełnego pacjenta, możliwo9śc dopisywania wyników badania kału, wyników badania płynów) | tak |  |
| 26. | Dostawca nowego aparatu dostarczy chłodziarko - zamrażarkę | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 2

- Zestaw endoskopowy zawierający: 2 videogastroskopy , 2 videokolonoskopy, wieżę

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROCESOR WIZYJNY | TAK/NIE |  |
|  | - przetwornik optyczny CCD „kolor” | tak |  |
|  | - elektroniczne wzmocnienie obrazu | tak |  |
|  | - sterowanie przysłoną światła | tak |  |
|  | - programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przerabiania procesora | tak |  |
|  | - zmiana wielkości obrazu ruchomego w trakcie badania | tak |  |
|  | - menu procesora w języku polskim | tak |  |
|  | - pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów (krata pamięci) | tak |  |
|  | - współpraca z komputerem PC i posiadanym przez Szpital systemem archiwizacji pacjentów | tak |  |
| 2. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | TAK/NIE |  |
|  | - lampa halogen – moc min. 150 W | tak |  |
|  | - lampa zapasowa moc min. 150 W włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | tak |  |
|  | - wskaźnik przepalenia żarówki lub licznik żywotności żarówki | tak |  |
|  | - współpraca z oferowanymi videoendoskopami | tak |  |
|  | - regulowana pompa powietrza min 2 stopnie pracy (min. 3 biegi 0,1,2) | tak |  |
|  | - regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | tak |  |
| 3. | VIDEOKOLONOSKOP x2 | TAK/NIE |  |
|  | - średnica kanału roboczego -3,7 mm | tak |  |
|  | - średnica zewnętrzna wziernika – max 13 mm | tak |  |
|  | - przetwornik CCD - Kolor | tak |  |
|  | - kąt obserwacji – min. 140ْ | tak |  |
|  | - długość robocza sondy min. 1600 mm | tak |  |
|  | - głębia ostrości 3-100 mm | tak |  |
|  | - programowanie min. 4 przyciski sterujące głowicy endoskopu | tak |  |
|  | - kolonoskopy powinne być wyposażone w jedną pompę rolkową, perystaltyczną, przepływ płynu min 600 ml/min | tak |  |
|  | - Videokolonoskop musi współpracować z posiadanym przez Szpital procesorem model CV-145 | tak |  |
| 4. | VIDEOGASTROSKOP x 2 | TAK/NIE |  |
|  | - średnica kanału roboczego – 2,8 mm | tak |  |
|  | - średnica zewnętrzna wziernika – max 9,3 mm | tak |  |
|  | - przetwornik CCD – kolor | tak |  |
|  | - kąt obserwacji – min. 140˚ | tak |  |
|  | - długość robocza sondy min. 1020 mm | tak |  |
|  | - głębia ostrości 3-100 mm | tak |  |
|  | - programowanie min. 4 przyciski sterujące głowicy endoskopu | tak |  |
| 5. | MONITOR MEDYCZNY | TAK/NIE |  |
|  | - monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1200 (WUXGA) | tak |  |
|  | - przekątna ekranu – min. 26˝ | tak |  |
|  | - kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej min. 178˚ | tak |  |
|  | - sygnał we/wy – RGBS, VGA, S-Video, DVI, HD-SDI | tak |  |
|  | - PIP (obraz w obrazie), POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, rotacja obrazu w zakresie 180˚ | tak |  |
| 6. | WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU | TAK/NIE |  |
|  | - podstawa jezdna z blokadą kół | tak |  |
|  | - wieszak na dwa endoskopy | tak |  |
|  | - ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD | tak |  |
|  | - możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora | tak |  |
|  | - możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

- Zestaw do monitorowania procesów mycia i dezynfekcji endoskopów w myjniach automatycznych ETD – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorowanie przebiegu procesu dezynfekcji trzech myjni | tak |  |
| 2. | System ma współpracować z posiadanymi przez Szpital myjniami firmy Olympus Polska model mini ETD | tak |  |
| 3. | Dokumentacja procesu dezynfekcji: współpracująca z systemem archiwizacji posiadanym przez Szpital „ ENDOBASE” | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

Pakiet nr 3

- Koagulometr z komputerem zewnętrznym, oprogramowaniem sterującym, drukarka zewnętrzną – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półautomatyczny koagulometr | tak |  |
| 2. | Aparat musi być fabrycznie nowy | tak |  |
| 3. | Zakres badań: czas, wskaźnik PT, INR, czas APTT, Ratio, Fibrynogen, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa – 2 antyplazmina | tak |  |
| 4. | Możliwość zastosowania mikropróbki (50μl) osocza | tak |  |
| 5. | Aparat musi pracować w systemie otwartym | tak |  |
| 6. | Metoda pomiaru optyczna (3 ścieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna) | tak |  |
| 7. | Oznaczenie stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Clausa) | tak |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach | tak |  |
| 9. | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów | tak |  |
| 10. | Zapamiętanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i min. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania | tak |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja, pamięć krzywych kalibracyjnych | tak |  |
| 12. | Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika | tak |  |
| 13. | Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników, wydruk zawiera dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych | tak |  |
| 14. | Indeksowanie wyników poza zakresem normy | tak |  |
| 15. | Indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych | tak |  |
| 16. | Wyposażenie w program „kontrola jakości” z pamięcią wyników | tak |  |
| 17. | Odczynnikowy pakiet startowy musi wystarczyć na 13000 ozn. PT, 1000 ozn. APTT, 2500 ozn. Fibrynogenu, osocza kontrolne normalne i patologiczne w ilości wystarczającej do wykonywania codziennej kontroli na jednym poziomie, kalibratory | tak |  |
| 18. | Pakiet startowy musi zawierać materiały eksploatacyjne do wykonania wyżej wymienionych ilości badań | tak |  |
| 19. | Odczynniki i materiały eksploatacyjne mają być dostarczane sukcesywnie w miarę potrzeb | tak |  |
| 20. | Odczynniki muszą być optycznie czyste | tak |  |
| 21. | Trwałość odczynnika PT po rekonstytucji min 30 dni | tak |  |
| 22. | Współczynnik czułości tromboplastyny do PT – ISI nie większy niż 1,1 | tak |  |
| 23. | Osocza kontrolne na nie mniej niż 3 poziomach (od jednego producenta) | tak |  |
| 24. | Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych dla typu aparatu karty charakterystyk dla odczynników | tak |  |
| 25. | Zainstalowany czytnik kodów kreskowych | tak |  |
| 26. | Dostawca rozbuduje istniejący w laboratorium system informatyczny (Marcel) o pracownię koagulologiczne – połączy systemem informatycznym analizator nowy z już używanym K 3002 OPTIC, tworząc wspólną bazę danych (rejestracja, statystyka, kontrola jakości, obsługa wyników – możliwość dopisywania czasu krzepnięcia, czasu krwawienia) | tak |  |
| 27. | Dostawca nowego aparatu dostarczy chłodziarko - zamrażarkę | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 4

1. Stacja centralnego nadzoru – 2szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa kolorowe ekrany LCD TFT 19˝ | tak |  |
| 2. | Współpraca z monitorami pacjenta PM – firmy Mindray zainstalowanymi na OIOK | tak |  |
| 3. | Współpraca z zainstalowaną na OIOK centralą Hypervisor VI firmy Mindray | tak |  |
| 4. | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z wybranego monitora przyłóżkowego (EKG, SPO2, NIPC, Temp) | tak |  |
| 5. | Wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z każdego łóżka minimum 2, nie tylko EKG | tak |  |
| 6. | Alarmy 3 – stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | tak |  |
| 7. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 0,5 godz. | tak |  |
| 8. | Funkcja „holterowska” przynajmniej 48 godzin pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 3 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+ inne) – nie tylko trendów, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu | tak |  |
| 9. | Pamięc stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) – minimalna liczba zdarzeń: 50/ pacjenta | tak |  |
| 10. | W komplecie urządzenia sieciowe niezbędne do skonfigurowania systemu | tak |  |
| 11. | W komplecie drukarka laserowa podłączona do sytemu | tak |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie telemetryczne (nadajniki telemetryczne noszone przez pacjentów, odbiornik sygnałów przy centrali) | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 5

1. Kardiomonitor kompaktowy, przenośno - stacjonarny – 2 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor kompaktowy, waga nie więcej niż 5,5 kg | tak |  |
| 2. | Ekran kolorowy p przekątnej nie mniejszej niż 12˝ | tak |  |
| 3. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i przyciski funkcyjne oraz ekran dotykowy | tak |  |
| 4. | Ilość kanałów dynamicznych minimum 8 | tak |  |
| 5. | Monitor wyposażony we wbudowana kartę sieci przewodowej ze złączem RJ-45 lub równoważne | tak |  |
| 6. | Monitory wyposażone co najmniej w jedno gniazdo USB | tak |  |
| 7. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów minimum 96 godzin lub równoważne | tak |  |
| 8. | Monitor wyposażony w kalkulatory leków, obliczania parametrów nerkowych, parametrów wentylacyjnych oraz utlenowania | tak |  |
| 9. | Zasilanie monitora 230V ± 10% 50 Hz | tak |  |
| 10. | Zasilanie monitora z wewnętrznych akumulatorów pozwalających na co najmniej 3 godziny pracy | tak |  |
| 11. | Możliwość podłączenia do monitora drukarki laserowej i wykonywanie wydruków | tak |  |
| 12. | Funkcja automatycznego ustawiania głowic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów | tak |  |
| 13. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów (do 8 godzin) obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | tak |  |
| 14. | Możliwość wbudowania w monitor pomiarów ciśnienia inwazyjnego oraz rzutu minutowego metodą termodylucji | tak |  |
| 15. | Monitor zabezpieczony przed przedostaniem się wody – stopień ochrony IPX1 lub lepszy | tak |  |
| 16. | Wieszak na ścianę, koszyk na akcesoria lub statyw na kółkach | tak |  |
|  | POMIAR EKG/ST/Resp |  |  |
| 17. | Zakres pomiarowy częstości pracy serca minimum 20 -300 HR lub równoważny | tak |  |
| 18. | Analiza arytmii | tak |  |
| 19. | Odchylenie odcinka ST w zakresie od -2.0 + 2.0 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | tak |  |
| 20. | Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 0-120 R/min | tak |  |
| 21. | Granice alarmowe częstości , akcja serca, odchylenia odcinka ST, arytmii częstości oddechu: ustawiane przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawienia dla bieżących wartości parametru | tak |  |
| 22. | Ustawienie wzmocnienia EKG – podąć | tak |  |
| 23. | Przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek EKG, komplet 5 koncówek EKG, 100 szt elektrod jedn. Użytku do długotrwałego monitorowania, średnica elektrody nie mniej niż 55 mm, złącze przesunięte względem środka elektrody, podkład z „ oddychającego” mikroporowatego materiału, żel ciekły, podwójny obszar z klejem, jakość potwierdzona testami elektrycznymi wg ANSI/AAMI, karta katalogowa zawierająca opis techniczny oraz parametry elektryczne – w/ wymienione w komplecie do każdego monitora | tak |  |
| 24. | Funkcja inteligentnego przełączenia odprowadzeń w przypadku zakłóceń (odklejanie elektrody) | tak |  |
|  | POMIAR CISNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ |  |  |
| 25. | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego wraz z wartością częstości pulsu zmierzoną podczas pomiaru ciśnienia oraz czasem wykonania pomiaru | tak |  |
| 26. | Zakres pomiarowy ciśnienia 20-260 mmHg lub równoważny | tak |  |
| 27. | Granice alarmowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ustawiane przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawienia dla bieżących wartości parametrów | tak |  |
| 29. | W ofercie mankiety dla dorosłych: duży, średni, mały, przewód łączący mankiet z modułem do każdego monitora | tak |  |
| 30. | Funkcja wstępnego ustawienia ciśnienia pierwszego pompowania mankietu | tak |  |
| 31. | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły, pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | tak |  |
|  | POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA |  |  |
| 32. | Zakres pomiarowy % saturacji 30-100% lub równoważny | tak |  |
| 33. | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-250 lub równoważny | tak |  |
| 34. | Granice alarmowe saturacji oraz częstości pulsu ustawiane: ręcznie oraz automatycznie dla bieżących wartości parametrów | tak |  |
| 35. | Dźwięk wykrycia pulsu modulowany w zależności od wartości saturacji | tak |  |
| 36. | W ofercie do każdego monitora czujnik pomiarowy dla dorosłych oraz kabel łączący czujnik z modułem | tak |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY |  |  |
| 37. | Zakres pomiarowy 0-50˚ C, wyświetlanie wartości temperatury i różnicy temperatur | tak |  |
| 38. | Granice alarmowe temperatury ciała ustawiane przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawienia dla bieżących parametrów | tak |  |
| 39. | W ofercie powierzchniowy oraz centralny czujnik temperatury do każdego monitora | tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 40. | Alarmy na min trzech poziomach z sygnalizacją dźwiękową i wizualną | tak |  |
| 41. | Wbudowany rejestrator termiczny | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

2. Pulsoksymetr – 2 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat stacjonarno – transportowy przeznaczony do saturacji krwi i częstości pulsu | tak |  |
| 2. | SpO2, krzywa pletyzmograficzna | tak |  |
| 3. | Zintegrowany uchwyt do bezpiecznego przenoszenia sprzętu | tak |  |
| 4. | Zasilanie bateryjne min. 4 godz. Ciągłego monitorowania | tak |  |
| 5. | Zasilanie AC 240VAC, 50/60 Hz, 20 VA | tak |  |
| 6. | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 40 do 240 P/min | tak |  |
| 7. | Aparat wyposażony w ekran do prezentacji krzywej pletyzmograficznej , komunikatów menu i trendów o przekątnej co najmniej 3˝ | Tak /podać |  |
| 8. | Prezentacja wartości zamierzonych parametrów na wyświetlaczach LED | tak |  |
| 9. | Całkowita waga aparatu max. do 3.5 kg | tak |  |
| 10. | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego | tak |  |
| 11. | Trzy poziomy ważności alarmów, realizowane w zależności od stanu pacjenta (alarm wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu) | tak |  |
| 12. | Regulacja głośności alarmów – co najmniej 5 stopni | Tak/podać |  |
| 13. | Aparat wyposażony w złącze do podłączenia do sytemu przywoławczego | tak |  |
| 14. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim 9menu wyświetlane na ekranie w języku polskim) | tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | tak |  |
| 16. | Z aparatem muszą być : przewód połączeniowy do czujników SpO2, czujnik SpO2 na palec | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |