| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok 18.10.2010r

Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do  Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 12 /10)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zawiadamia się, że wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości:

1. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 2 poz. 6 „stacjonarne urządzenie dozujące do środków dezynfekcyjnych” do osobnego pakietu, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania inhalator pneumatyczny z nebulizatorem z ciśnieniem 2,1-3,1 bar?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z 24 miesięcznej gwarancji na sam nebulizator?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z gwarancji na sam nebulizator.

4. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów przeglądów min. 1 na sześć miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania inhalator pneumatyczny z nebulizatorem z ciśnieniem 1,3-2,5 bar?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź do pytania 2.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania inhalator pneumatyczny z nebulizatorem którego poziom głośności wynosi 57dBa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania inhalator pneumatyczny z nebulizatorem posiadający przepływ powietrza w zakresie 5,2-16 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania inhalator pneumatyczny z nebulizatorem posiadający krótki czas nebulizacji (0,50 ml/min)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.