| N-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Białystok 12.11.2008r.

L.dz. 436/08

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu rentgenowskiego w systemie cyfrowej radiografii pośredniej do pracowni RTG   Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 13/2008)

Działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tj Dz. U.  z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 )  informuję , że  wpłynął  wniosek   o wyjaśnienie  SIWZ   w/w   postępowania dotyczący następujących   wątpliwości :

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ ,,Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych”

Pytanie nr 1		Pkt. X Ścianka zdalnie sterowana pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ściankę zdalnie sterowaną o zakresie regulacji wysokości stołu 69-95 cm ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2		Pkt. X Ścianka zdalnie sterowana pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg bez wymaganego zakresu wzdłużnego blatu, a spełniający pozostałe wymagania ?

W punkcie X ppkt. 6 Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania przesuwu wzdłużnego tj. samego stołu, układu lampa – wzmacniacz obrazu lub ich kombinacje.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3		Pkt. X Ścianka zdalnie sterowana / Generator, pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg posiadający ≥ 100 programów anatomicznych (tak jak w przypadku wymogu zawartego w pkt. I Generator ppkt. 3: min. 100) ?

Taka ilość programów oraz pełna automatyka AEC, ABC z całą pewnością umożliwią prawidłowe wykonywanie zdjęć i prześwietleń ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4		Pkt. X Ścianka zdalnie sterowana / Generator, pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg o zakresie napięcia we fluoroskopii co najmniej

50-120 kV?

Zdecydowana większość badań we fluoroskopii zawiera się w tych w granicach (tak jak w przypadku wymogu zawartego w pkt. I Generator ppkt. 4: zakres napięć dla skopii – min. od 50 do 120 kV) ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5		Pkt. VI. System cyfrowej radiografii pośredniej (CR) ppkt. 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kamerę cyfrową z dwoma formatami błon dostępnymi                   on-line, wykonującą zdjęcia w innej technice niż laserowa (termiczna), a spełniającą wszystkie pozostałe wymagania (w tym najważniejsze z punktu widzenia jakości zdjęcia tj. rozdzielczość i skala szarości) ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6		Pk.t VI. System cyfrowej radiografii pośredniej (CR)  ppkt. 5

Zamawiający określa minimalną wydajność skanowania płyt obrazowych 35x43 cm przy  rozdzielczości  skanowania min. 10 pikseli/mm na 55 płyt na godzinę. Stanowisko pracy techników tworzą skaner wraz ze stacją roboczą a wydajność stanowiska jest uzależniona od wydajności obu tych elementów oraz od sprawności pracy techników. Typowa maksymalna wydajność doświadczonego technika pracującego na typowej stacji roboczej nie przekracza 50-ciu zdjęć na godzinę(20-25 pacjentów) , przez co wyższa wydajność samego skanera nie może zostać wykorzystana. Z kolei wykorzystanie skanera wieloslotowego nie ma uzasadnienia wynikającego z ilości zamawianych urządzeń diagnostycznych i stacji technika. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera o wydajności skanowania płyt obrazowych 35x43 cm przy  rozdzielczości  skanowania min. 10 pikseli/mm wynoszącej 51 płyt na godzinę?

Odpowiedź:Tak

Pytanie nr 7		Pk.t XII.Serwis pogwarancyjny  ppkt. 1

Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych do proponowanych urządzeń w okresie minimum 10 lat. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego zapisu części zamiennych do komputerów? W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części do komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy).

Odpowiedź: Tak