Załącznik nr 2 do SIWZ

Aparat USG z kolorowym Dopplerem

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf wysokiej klasy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 z najnowszym oprogramowaniem | Tak |  |
| 2. | Aparat stacjonarny na kołach z możliwością regulacji wysokości i odchylenia konsoli | Tak podać |  |
| 3. | Technologia całkowicie cyfrowa w tym system formatowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
| 4. | Zakres częstotliwości pracy głowic elektronicznych min.2,0-13,0 MHz | Tak |  |
| 5. | Ilość kanałów przetwarzania min. 50.000 | Tak podać |  |
| 6. | Ilość fizycznych kanałów przetwarzania TX Min 128 | Tak podać |  |
| 7. | Liczba aktywnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min.3 | Tak |  |
| 8. | Monitor kolorowy LCD o przekątnej > 17” | Tak podać |  |
| 9. | Gniazdo i wejście EKG | Tak |  |
| 10. | Możliwość nagrywania i odtwarzania pętli dynamicznych | Tak |  |
| 11. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej 2D min,4000 | Tak |  |
| 12. | Czas zapamiętywanej prezentacji w trybie M lub D (Doppler pulsacyjny) min. 800 sekund | Tak |  |
| 13. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji danych pacjenta, obrazów i pętli kinowych na dysku twardym z możliwością zapisania na nośnikach cyfrowych CD-R, DVD-R pozwalający na późniejszą analizę zapisanych obrazów. Wymagania dla zapisanych obrazów: -Zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) -Zmiana zakresu dynamiki B-mode -Regulacja prędkości odtwarzania pętli -Regulacja wzmocnienia B-mode, Color Doppler i Spektral Doppler -Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler -Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW -Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-modei i Spektral Doppler -Przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis M-mode | Tak |  |
| 14. | Pomiary kardiologiczne i naczyniowe bezpośrednio do raportu na obrazach z archiwum | Tak |  |
| 15. | Ilość obrazów jednocześnie wyświetlanych na ekranie min.4 | Tak |  |
| 16. | Zintegrowany dysk twardy HDD o pojemności przeznaczonej na archiwum min. 100GB | Tak |  |
| 17. | Wyjście USB z możliwością użycia pamięci typu flash celem zapisu JPEG, AVI, DICOM | Tak |  |
| 18. | Videoprinter monochromatyczny | Tak |  |
| 19. | B-Mode | Tak |  |
| 20. | Maksymalna głębokość penetracji min. 28 cm | Tak |  |
| 21. | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 22. | Dynamika systemu min. 200dB | Tak |  |
| 23. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym, obrazu zamrożonego i z pamięci CINE bez utraty jakości min 8x | Tak |  |
| 24. | Częstotliwość odświeżania w trybie B-mode min. 600 obr/s | Tak |  |
| 25. | Obrazowanie II harmoniczną | Tak |  |
| 26. | Tryb M | Tak |  |
| 27 | Regulacja prędkości przemiatania | Tak |  |
| 28. | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
| 29. | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym, Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2 D zapisanych w pamięci CINE lub na dysku twardym aparatu | Tak |  |
| 30. | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny PWD | Tak |  |
| 31. | Automatyczna optymalizacja spektrum PWD za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 32. | Predkość przepływu min 800cm/s dla 0° kąta korekcji | Tak |  |
| 33. | Wielkośc bramki Dopplerowskiej min. Od 1-10 mm | Tak |  |
| 34. | Ustawienie kąta korekcji bramki Dopplerowskiej min. 0-80° | Tak |  |
| 35. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera | Tak |  |
| 36. | Tryb Spektralny Doppler Ciągły CW na głowicy obrazowej | Tak |  |
| 37. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu min. 12m/s dla 0° kąta korekcji | Tak |  |
| 38. | Tryb Doppler tkankowy pulsacyjny | Tak |  |
| 39. | Tryb Doppler tkankowy kolorowy | Tak |  |
| 40. | Tryb Doppler Kolorowy CD | Tak |  |
| 41. | Jednocześnie wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak |  |
| 42. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min 20° | Tak |  |
| 43. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu min 200cm/s | Tak |  |
| 44. | Tryb analogiczny | Tak |  |
| 45. | Obrazowanie tzw. Panoramiczne min. Na głowicy liniowej | Tak podać długość skanu |  |
| 46. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków w nadawaniu i odbiorze | Tak |  |
| 47. | Tryb obrazowania naczyń o wysokiej czułości ułatwiający ocenę morfologii technikami niedopplerowskimi lub podobne rozwiązania | Tak podać |  |
| 48. | Drukarka laserowa do sporządzania raportów | Tak |  |
| 49. | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |
| 50. | Oprogramowanie do badań naczyniowych | Tak |  |
| 51. | Wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna wbudowana w aparat | Tak |  |
| 52. | Automatyczne zapamiętywanie nastaw aparatu dla poszczególnych projekcji w trakcie badania Stress | Tak |  |
| 53. | Możliwość tworzenia własnych szablonów badania wysiłkowego | Tak, opisać |  |
| 54. | Liczba par kursorów pomiarowych odległości min.8 | Tak |  |
| 55. | Automatyczny obrys w skanowaniu „na żywo” spektrum i automatyczne pomiary | Tak |  |
| 56. | Głowica sektorowa elektroniczna szerokopasmowa do badań kardiologicznych dorosłych | Tak podać typ |  |
| 57. | Zakres częstotliwości min 2.0-4.0 MHz (+/- 1 MHz) | Tak |  |
| 58. | Częstotliwość pracy dla trybu B min.2 | Tak podać |  |
| 59. | Częstotliwość pracy dla trybu II harmonicznej | Tak podać |  |
| 60. | Liczba elementów min.64 | Tak |  |
| 61. | Zasięg skanowania min.28cm | Tak |  |
| 62. | Triplex -mode (B+CD+PWD) | Tak |  |
| 63. | Triplex –mode (B+CD+CWD) | Tak |  |
| 64. | Kąt skanowania –widzenia min 90° | Tak |  |
| 65. | Głowica sektorowa elektroniczna szerokopasmowa do badań przezprzełykowych kardiologicznych dla dorosłych wraz z wieszakiem do sondy posiadającym możliwość dezynfekcji i przechowywania | Tak, podać typ |  |
| 66. | Zakres częstotliwości min 3.0-7.0 MHz (+/- 1 MHz) | Tak |  |
| 67. | Częstotliwość pracy dla trybu B min.2 | Tak, podać |  |
| 68. | Częstotliwość pracy dla trybu II harmonicznej | Tak, podać |  |
| 69. | Liczba elementów min.64 | Tak |  |
| 70. | Triplex –mode (B+CD+PWD) | Tak |  |
| 71. | Kąt skanowania widzenia min.90° | Tak |  |
| 72. | Wybór pozycji w zakresie 180° z precyzją ustawienia do 1° | Tak |  |
| 73. | Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa do badań naczyniowych | Tak |  |
| 74. | Zakres częstotliwości min 4-10 MHz | Tak, podać |  |
| 75. | Częstotliwość pracy dla trybu B min.2 | Tak podać |  |
| 76. | Liczba elementów min.128 | Tak |  |
| 77. | Szerokość pola obrazowego min.40 mm | Tak podać |  |
| 78. | Triplex –mode ( B+CD+PWD) | Tak |  |
| 79. | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcje obrazowania 3D/4D kardiologiczne | Tak |  |
| 80. | Automatyczne wyznaczanie Intima Media | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Okre gwarancji 24 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Czas rozpoczęcia prac serwisowych od chwili zgłoszenia - max. do 48 godzin wliczając w to dni wolne od pracy | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | tak min 10 lat/podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt) | Tak |  |