Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

Analizator hematologiczny 5 diff – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator musi posiadać min. 24 parametry mierzone | tak |  |
| 2. | rozdział leukocytów na 5 populacji metodą fluorescencyjnej cystometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego | tak |  |
| 3. | dowolność trybu oznaczenia dla każdej próbki (CBC lub CBC+ 5 diff) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC | tak |  |
| 4. | pomiar hemoglobiny w oddzielnym torze pomiarowym wolnym od interferencji ze strony krwinek białych | tak |  |
| 5. | automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC, nie wyliczeniowe | tak |  |
| 6. | graficzna prezentacja wyniku pomiaru dostępna na min. 1 scattegramie, oraz min. 3 histogramach na ekranie oraz na wydruku | tak |  |
| 7. | materiały do interpretacji wyników, a zwłaszcza histogramów i scattegramów w typowych patologiach hematologicznych w odniesieniu do obrazu mikroskopowego krwi, powinny zawierać opis, wskazanie typowej cechy histogramu dla danej patologii oraz kolorowe zdjęcia obrazu mikroskopowego, muszą być w języku polskim | tak |  |
| 8. | możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (meta mielocyty, mielocyty, pro mielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach | tak |  |
| 9. | flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii | tak |  |
| 10. | dowolność redagowania wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku | tak |  |
| 11. | zarządzanie odczynnikami – szacowanie stopnia zużycia odczynników | tak |  |
| 12. | odczynniki w pełni bezcyjankowe - do oferty należy dołączyć karty charakterystyki potwierdzające skład chemiczny oferowanych odczynników | tak |  |
| 13. | aparat musi być przystosowany do próbek pobieranych otwartym systemem i kapilarami | tak |  |
| 14. | wymagana objętość próbki w systemie otwartym – 20 µl i kapilarach – 20 µl | tak |  |
| 15. | wydajność 60 ozn. Na godzinę | tak |  |
| 16. | analizator musi mieć zakresy liniowości: WBC do kin. 300 000/ µl, RBC do min. 7 000 000/ µl, HGB do min. 24 g/dl, PLT do min. 4 000 000/ µl | tak |  |
| 17. | Aparat musi być wyposażony w: komputer zewnętrzny, monitor, UPS, drukarkę zewnętrzną | tak |  |
| 18. | odczynnikowy pakiet startowy musi wystarczyć na 1200 morfologii CBC +5 diff | tak |  |
| 19. | analizator, odczynniki i krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta | tak |  |
| 20. | wbudowany program kontroli jakości | tak |  |
| 21. | możliwość bezpłatnego podłączenia do międzynarodowego systemu kontroli jakości, z wykorzystaniem krwi kontrolnej używanej do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej | tak |  |
| 22. | instrukcja i oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 23. | bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu przed uruchomieniem analizatora | tak |  |
| 24. | analizator musi być fabrycznie nowy | tak |  |
| 25. | wymagane: znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | tak |  |
| 26. | folder z dokładnym opisem aparatu | tak |  |
| 27. | dostawca nowego analizatora połączy ze sobą systemem informatycznym analizator nowy z już używanym Sysmexem K-4500, tworząc wspólna bazę danych (rejestracja, rozliczenia, statystyka, obsługa wyników – możliwość dopisywania leukogramu mikroskopowego, reticulocytów, OB.) | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 2

Wirówka – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | tak |  |
| 2. | Maksymalna pojemność 500/180 ml | tak |  |
| 3. | Moc pobierania 120/160 W | tak |  |
| 4. | Zakres obrotów 300 ÷4000/5000 min - 1 | tak |  |
| 5. | Maksymalne przyspieszenie 2320/3300 xg | tak |  |
| 6. | Czas wirowania 1 ÷ 99 min | tak |  |
| 7. | W wyposażeniu - wirnik kątowy 24 x 10/7 ml z pojemnikami 13080 lub 13081 /kąt 30 º/ | tak |  |
| 8. | Płynna regulacja obrotów | tak |  |
| 9. | Płynna regulacja czasu wirowania | tak |  |
| 10. | Podgląd czasu wirowania | tak |  |
| 11. | Podgląd prędkości wirowania | tak |  |
| 12. | Fabrycznie nowa | tak |  |
| 13. | Znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | tak |  |
| 14. | Okres gwarancji minimum 5 lat | tak |  |
| 15. | Okres oczekiwania na serwis do 48 godzin | tak |  |
| 16. | Instrukcja i oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 17. | Bezpłatna dostawa | tak |  |
| 18. | Bezpłatne przeszkolenie personelu przed uruchomieniem wirówki | tak |  |

Pakiet nr 3

1. Aparat do elektroterapii – 2szt

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowane w pamięć aparatu procedury terapii wybranych schorzeń | tak |  |
| 2. | Możliwość zapamiętywania procedur własnych użytkownika | tak |  |
| 3. | Prądy interferencyjne: - czteroelektrodowe statyczne o jednakowej amplitudzie w obu kanałach, - czteroelektrodowe dynamiczne o amplitudach modulowanych w przeciwfazie w obu kanałach, - dwuelektrodowe prądy interferencyjne - częstotliwość nośna - 4000 Hz, - dolny zakres częstotliwości interferencyjnej - 1 - 100 Hz, - zakres zmian częstotliwości interferencyjnej - 0 - 100 Hz, - amplituda generowana prądu - 0 - 50 mA MS | tak |  |
| 4. | Prąd Kotz’a: - impulsy: 10 s, - częstotliwość: 50Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 5. | Prąd Tens: - impulsy: 50-200 Hz, - częstotliwość: 1 - 200 Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 6. | Prąd Trabeta: - impulsy: 2 ms, - częstotliwość: 143 Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 7. | Prąd galwaniczny: - amplituda prądu: 0 -30 mA | tak |  |
| 8. | Zasilanie: sieć jednofazowa 220V 10% 50Hz 50 VA | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 /podać |  |

2. Aparat do terapii przeciwbólowych -1szt.

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat umożliwiający wykonanie zabiegów: - prądami wg Bernarda - jonoforezy - galwanizacji | tak |  |
| 2. | zaprogramowane parametry zabiegów dla typowych schorzeń oraz możliwość indywidualnej regulacji dla każdego z nich | tak |  |
| 3. | Posiada funkcje : NOTES i TABELA | tak |  |
| 4. | natężenie prądu: - prąd średni dla DF 0 - 26 mA - prąd średni dla MF 0 - 13 mA | tak |  |
| 5. | zmiana natężenia prądu MF przy isodynamii 75 - 100% | tak |  |
| 6. | prąd galwaniczny 0 - 20 mA | tak |  |
| 7. | Czas gotowości do pracy max. 1 min | tak |  |
| 8. | Czas pracy ciągłej min. 24 h | tak |  |
| 9. | Wyposażenie: 2 x elektroda silikonowa E-S 50, 2 x elektroda silikonowa E-S 75, 2 x elektroda aluminiowa E-A 100, 2 x elektroda aluminiowa E-A 125, 2 x elektroda aluminiowa E-A 10 | tak |  |
| 10. | Klasa ochrony przed porażeniem II kl typ BF | tak |  |
| 11. | waga | podać |  |
| 12. | wymiary | podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

3. Aparat do magnetoterapii – 1szt.

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kształty zmian pola magnetycznego: - sinusoida - prostokąt - trójkąt – unipolarne i bipolarne | tak |  |
| 2. | Wbudowane gotowe procedury terapeutyczne dla typowych schorzeń | tak |  |
| 3. | Możliwość zapisywania własnych procedur terapeutycznych | tak |  |
| 4. | Indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta | tak |  |
| 5. | System powiadamiania o błędach wraz z podpowiedziami | tak |  |
| 6. | - zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości - zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości | tak |  |
| 7. | Częstotliwość zmian pola magnetycznego: 2-50 Hz | tak |  |
| 8. | Zmiana indukcji pola magnetycznego: 0-20 mT | tak |  |
| 9. | Czas impuls / przerwa: 0,5-9 s |  |  |
| 10. | Wyposażenie: - aplikator o średnicy 600mm - aplikator o średnicy 550mm - aplikator o średnicy 315mm - aplikator o średnicy 200mm - aplikatory płaskie APP - 100 - leżanka do aplikatora o średnicy 550mm - podnośnik do aplikatora o średnicy 550mm - stolik do aplikatorów o średnicy 315mm i 200mm | tak |  |
| 11. | waga | podać |  |
| 12. | wymiary | podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

4. Stymulator do terapii porażeń – 1szt.

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat umożliwia wykonywanie zabiegów: - stymulacje porażeń wiotkich (trójkąt i sinusoida, unipolarne i bipolarne) - stymulacje porażeń spastycznych (tono liza) w systemie dwukanałowym - stymulacje TENS - Prądem Traberta (UR) (2-5) - galwanizacja - jonoforeza | tak |  |
| 2. | Posiada funkcje: -TABELA - NOTES | tak |  |
| 3. | Szerokość impulsu modulowanego: 5-990 ms | tak |  |
| 4. | Czas przerwy: 100-4000ms | tak |  |
| 5. | Czas opróżnienia: 5-150ms | tak |  |
| 6. | Amplituda prądu modulowanego: 0-140mA | tak |  |
| 7. | Amplituda impulsu TON: 0-100mA | tak |  |
| 8. | Częstotliwość TENS: 1-200Hz | tak |  |
| 9. | Czas impulsu TENS: 50-200us |  |  |
| 10. | Amplituda prądu TENS, UR: 0-100mA | tak |  |
| 11. | Natężenie prądu galwanicznego: 0-30mA | tak |  |
| 12. | wymiary | podać |  |
| 13. | Masa aparatu | podać |  |
| 14. | Wyposażenie: - 4 x elektroda silikonowa E –S 50 - 4 x elektroda silikonowa E –S 75 - 2 x elektroda aluminiowa E –A 100 - 2 x elektroda aluminiowa E –A 125 - 2 x elektroda aluminiowa E –A 10 | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 4

- Zespolony rotor kończyn górnych i dolnych – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | rotor wolnostojący | tak |  |
| 2. | wyposażony w: - nasadki antypoślizgowe - sandały rehabilitacyjne | tak |  |
| 3. | płynna regulacja obciążenia za pomocą śruby dociskowej | tak |  |
| 4. | Jednoczesne ćwiczenia kończyn górnych i dolnych | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Fotel do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość: 110-150 cm, szerokość: 67-72 cm, wysokość: 110-150 cm | tak |  |
| 2. | Waga do 50 kg | tak |  |
| 3. | Regulacja stopnia trudności ćwiczeń | tak |  |
| 4. | Przystawka zwiększająca zakres wykonywanych ruchów | tak |  |
| 5. | Pasy stabilizujące pacjenta | tak |  |
| 6. | Regulacja ustawienia siedziska | tak |  |
| 7. | Uniwersalny but dostosowany dla każdego rozmiaru stopy | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

Pakiet nr 5

1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 2szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zwarta budowa – uniemożliwiająca zalanie | tak |  |
| 2. | Zasilanie – 230 V; 50 Hz | tak |  |
| 3. | Zasilanie 12 V w transporcie sanitarnym | tak |  |
| 4. | Baterie o przedłużonej żywotności, podać czas pracy Ciągła kontrola stanu naładowania baterii | tak |  |
| 5. | Stała samokontrola ładowania i stopnia naładowania akumulatorów | tak |  |
| 6. | Możliwość mocowania do statywu lub ramy łóżka | tak |  |
| 7. | Komunikaty w języku polskim | tak |  |
| 8. | Waga urządzenia (w kg) | tak |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (w cm) | tak |  |
| 10. | Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach 10 ml – 50/60 ml producentów krajowych i zagranicznych – podać dokładnie rodzaje strzykawek i producentów | tak |  |
| 11. | Możliwość pracy w czterech opcjach: szybkość dozowania bez programowania objętości szybkość dozowania + objętość infuzji szybkość dozowania + czas trwania infuzji objętość infuzji + czas trwania infuzji | tak |  |
| 12. | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 500 ml/h. Podać dla jakich typów strzykawek – jakie parametry podaży leku | tak |  |
| 13. | Tryb pracy KVO – programowane | tak |  |
| 14. | Możliwość programowania prędkości dawki BOLUS | tak |  |
| 15. | Zakres programowania prędkości, objętości dawki BOLUS, BOLUS do 2000 ml/h | tak |  |
| 16. | Możliwość likwidacji bolusa okluzyjnego | tak |  |
| 17. | Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika | tak |  |
| 18. | Funkcja wypełniania drenu | tak |  |
| 19. | Zabezpieczenie parametrów infuzji hasłem | tak |  |
| 20. | Biblioteka leków (min 30) | tak |  |
| 21. | Funkcja STAND-BY | tak |  |
| 22. | Możliwość uzyskania informacji o wszystkich parametrach pracy pompy w trakcie podaży leku | tak |  |
| 23. | Możliwość zmiany prędkości podaży leku i parametrów pracy pompy w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia | tak |  |
| 24. | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230V na bateryjne bez przerywania pracy | tak |  |
| 25. | Alarmy dźwiękowe i świetlne przywołujące personel | tak |  |
| 26. | Ilość alarmów identyfikowanych przez pompę | tak |  |
| 27. | Automatyczne zatrzymanie infuzji w przypadku awarii | tak |  |
| 28. | Interfejs | tak |  |
| 29. | Gniazdo zewnętrzne przywołania pielęgniarki | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

2. Pompa infuzyjna objętościowa /  perystaltyczna – 4szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prosta intuicyjna obsługa | tak |  |
| 2. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana i kontrolowana mikroprocesorowo | tak |  |
| 3. | Natężenie (szybkość) przepływu 0,1 ml/h do 1200 ml/h z dokładnością 0,1 ml/h na zakresie 0,1 -99,9 ml/h, 1 ml/h na zakresie 100 ml/h | tak |  |
| 4. | Limit objętości 0,1 -9999 ml co 0,1 ml | tak |  |
| 5. | Dokładność dozowania 3-5% | tak |  |
| 6. | Regulowany zakres ciśnienia okluzji kilka poziomów (0,1 – 1,2 bara) | tak |  |
| 7. | Automatyczna blokada przed przepływem grawitacyjnym po otwarciu drzwiczek | tak |  |
| 8. | Obsługiwane zestawy infuzyjne różnych producentów | tak |  |
| 9. | Alarmy: -brak zasilania sieciowego - niski poziom naładowania akumulatorów - wzrost ciśnienia - okluzja - gwałtowny spadek ciśnienia - uszkodzenie wewnętrzne pompy | tak |  |
| 10. | Regulacja głośności alarmów oraz wybór dźwięku | tak |  |
| 11. | Blokowanie pompy przy uszkodzeniu wewnętrznym pompy | tak |  |
| 12. | Niewielkie gabaryty i niska waga (max. 2,5 kg) | tak |  |
| 13. | Zasilanie sieciowe – 230 V 50 Hz | tak |  |
| 14. | Cicha praca | tak |  |
| 15. | Funkcja autotestu aparatu | tak |  |
| 16. | Możliwość utrzymania ciągłej pracy bez względu na stan akumulatora, co oznacza, że niezdolność akumulatora nie może blokować pracy pompy przy zasilaniu sieciowym | tak |  |
| 17. | Szybkie ładowanie akumulatorów ( 5- 8), automatyczne ładowanie podczas zasilania sieciowego | tak |  |
| 18. | Wyświetlanie stanu naładowania akumulatorów | tak |  |
| 19. | Długotrwała praca przy zasilaniu akumulatorowym (min. 8h) przy przepływie 5 ml/h | tak |  |
| 20. | Szereg zabezpieczeń uniemożliwiających nie kontrolowana infuzję | tak |  |
| 21. | Blokada zmiany parametrów | tak |  |
| 22. | Podgląd parametrów i danych infuzji | tak |  |
| 23. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej i poziomej | tak |  |
| 24. | Oprogramowanie / komunikaty / w języku polskim | tak |  |
| 25. | Deklaracja zgodności CE, rejestracja wyrobu, inne certyfikaty | tak |  |
| 26. | Instrukcja w języku polskim | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 6

Videokolonoskop – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Średnica kanału roboczego – 3,7 mm | tak |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika – max. 13 mm | tak |  |
| 3. | Przetwornik CCD - kolor | tak |  |
| 4. | Kąt obserwacji – min. 140° | tak |  |
| 5. | Długość robocza sondy min. 1300 mm | tak |  |
| 6. | Głębia ostrości 3-100 mm | tak |  |
| 7. | Programowalne min 3 przyciski sterujące głowicy endoskopu | tak |  |
| 8. | Endoskop musi współpracować z posiadanym przez Szpital procesorem model cv - 165 | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 7

1. Defibrylator dwufazowy – 2szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2. | Pełna polska wersja językowa – oprogramowanie, opisy elementów sterujących, komunikaty na ekranie | tak |  |
| 3. | Urządzenie przenośne – ciężar max 7 kg (razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli), wbudowany uchwyt do przenoszenia | tak |  |
| 4. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (minimum klasa IP22 wg IEC529) | tak |  |
| 5. | Temperatura pracy w zakresie min. Od 0 do 40°C | tak |  |
| 6. | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny/ niesprawny) oraz automatyczny wydruk raportu | tak |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
| 7. | Zasilanie sieciowe – wbudowany zasilacz 230V 50 Hz | tak |  |
| 8. | Wbudowana ładowarka – automatyczne ładowanie akumulatora/ów po przyłączeniu defibrylatora do sieci | tak |  |
| 9. | Akumulatory litowe o pojemności min. 5 Ah ze zminimalizowanym efektem pamięci | tak |  |
| 10. | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy: - min. 4 godz. Ciągłego monitorowania EKG lub - min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | tak |  |
| 11. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny: na monitorze, panelu czołowym lub na akumulatorze | tak |  |
| 12. | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora/ów przez użytkownika (bez rozkręcania aparatu) | tak |  |
| 13. | Czas ładowania akumulatora/ów do pełnej pojemności – maksymalnie 4 godziny | tak |  |
|  | DEFIBRYLACJA |  |  |
| 14. | Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa, zapewniająca pełną skuteczność terapii przy obniżonych wartościach energii i prądu | tak |  |
| 15. | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna z trybem doradczym | tak |  |
| 16. | Możliwość wykonania kardiowersji – synchronizacja zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG i zewnętrznego kardiomonitora, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | tak |  |
| 17. | Energia maksymalna defibrylacji 200 J | tak |  |
| 18. | Czas ładowania do energii maksymalnej max. 7 sekund | tak |  |
| 19. | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | tak |  |
| 20. | Minimum 18 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | tak |  |
| 21. | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | tak |  |
| 22. | Pełne sterowanie defibrylacją za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, wewnętrzne rozładowanie) | tak |  |
|  | MONITOROWANIE |  |  |
| 23. | Monitorowanie EKG z min. 3 odprowadzeń | tak |  |
| 24. | Zakres pomiaru częstości pracy serca HR min. 30-300/min | tak |  |
| 25. | Filtr EKG – min.3 różne ustawienia | tak |  |
| 26. | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-3,0 cm/mV | tak |  |
| 27. | Wyświetlanie na ekranie zapisu 3 odprowadzeń EKG jednocześnie | tak |  |
| 28. | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora im plantowego | tak |  |
| 29. | Monitorowanie uciśnięć klatki piersiowej: - głębokość uciśnięć w zakresie min. 3-6 cm - częstość uciśnięć w zakresie min. 80-120/minutę | tak |  |
| 30. | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej | tak |  |
| 31. | Informacje graficzne i głosowe o prawidłowości prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej | tak |  |
|  | STUMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |
| 32. | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | tak |  |
| 33. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | tak |  |
| 34. | Prąd stymulacji w zakresie min. 40-140 mA | tak |  |
| 35. | Stała szerokość impulsu min. 40 ms | tak |  |
| 36. | Min. 1 komplet elektrod do stymulacji | tak |  |
|  | PULSOKSYMETRIA |  |  |
| 37. | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET | tak |  |
| 38. | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | tak |  |
| 39. | Zakres pomiaru pulsu min. 25-240 | tak |  |
| 40. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | tak |  |
| 41. | Możliwość manualnej zmiany czułości i czasu uśredniania pomiaru (min. 3 wartości) | tak |  |
| 42. | Czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych w komplecie | tak |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 43. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | tak |  |
| 44. | Możliwość czasowego zawieszenia i wyłączenia alarmów | tak |  |
| 45. | Manualne oraz automatyczne programowanie granic alarmowych HR | tak |  |
|  | REJESTRACJA |  |  |
| 46. | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli | tak |  |
| 47. | Prezentacja na ekranie min. 3 kanałów dynamicznych |  |  |
| 48. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm |  |  |
| 49. | Możliwość wydruku 1 i 3 kanałów jednocześnie |  |  |
| 50. | Pełne sterowanie wydrukiem (start/stop) na łyżkach defibrylacyjnych |  |  |
| 51. | Pamięć wewnętrzna min. 300 epizodów z fragmentami zapisu EKG |  |  |
| 52. | Możliwość zapisu danych na zewnętrznych kartach pamięci |  |  |
| 53. | Szybkie wprowadzanie ( za pomocą przypisanych przycisków) do pamięci krótkich opisów: nazw leków i wykonywanych zabiegów / procedur |  |  |
| 54. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 55. | Szkolenie personelu medycznego |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
|  | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
|  | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
|  | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
|  | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

2. Rejestrator EKG – 3 szt.

Rejestratory muszą współpracować z funkcjonującym w Szpitalu systemem World Holter.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY REJESTRATORA EKG DLA REJESTRACJI STANDARDOWEJ |  |  |
| 1. | Zapis cyfrowy bez kompresji, 3 kanałowy | tak |  |
| 2. | Podstawowy czas rejestracji 24 godz. | tak |  |
| 3. | Częstotliwość próbkowania powyżej 1000 Hz na kanał. | tak |  |
| 4. | Rozdzielczość amplitudowa powyżej 10 bit na kanał. | tak |  |
| 5. | Maksymalna amplitudowa rejestrowanego sygnału w zakresie 7 mVac do 15 mVac | tak |  |
| 6. | Filtracja zakłóceń | tak |  |
| 7. | Detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca. | tak |  |
| 8. | Pamięć typu flash bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG z wymienną karta pamięci. | tak |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne zamykające się w bryle | tak |  |
| 10. | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia | tak |  |
| 11. | Zwarta i odporna obudowa w standardzie wykonania IPX4 | tak |  |
| 12. | Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora | tak |  |
| 13. | Zasilanie z pojedynczej baterii | tak |  |
| 14. | Sygnalizacja stanu zasilania | tak |  |
| 15. | Podgląd EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze | tak |  |
| 16. | Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania | tak |  |
| 17. | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | tak |  |
| 18. | Współpraca z systemem CardioNavigator/World Holter. | tak |  |
| PARAMETRY REJESTRATORA DLA REJESTRACJI PRZEDŁUŻONEJ |  |
| 19. | Zapis cyfrowy, 2 kanałowy | tak |  |
| 20. | Detekcja impulsów implantowanego rozrusznika serca | tak |  |
| 21. | Czas rejestracji na pojedynczej baterii i bez przerywania rejestracji | tak |  |
| 22. | Wznawianie rejestracji po przerwie związanej z chwilowym wyłączeniem rejestratora (np. wymiana elektrod) | tak |  |
| 23. | Alarm odłączenia elektrod w czasie badania | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 8

1. Ssak chirurgiczny – 2szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny, napęd bezolejowy, przeznaczony do pracy ciągłej | tak |  |
| 2. | Zabezpieczenie przeciwprzelewowe, niezależne od zabezpieczenia na słojach | tak |  |
| 3. | Przełącznik nożny trybu pracy ssaka | tak |  |
| 4. | Wydajność min. 42 l/min. | tak |  |
| 5. | Zasilanie 230V/50 Hz | tak |  |
| 6. | Uchwyt na ssaku do wieszania słoi (2 szt.) | tak |  |
| 7. | Stelaż jezdny lakierowany na 4 kółkach przewodzących ładunki antystatyczne ( w tym 2 z hamulcem), z szyną 10x25 mm i uchwytami do wieszania słoi (2 szt.) | tak |  |
| 8. | Słoje sterylizowane w 134° o poj 2 litry pokrywy słoi z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym – 2 kpl. | tak |  |
| 9. | Filtr bakteryjno – hydrofobowy wielorazowy (sterylizowany) 1 szt. | tak |  |
| 10. | Ssak musi posiadać płynną regulację ssania 0-90 kPa oraz manometr | tak |  |
| 11. | Filtr przeciwbakteryjny na wylocie powietrza | tak |  |
| 12. | W zestawie muszą być: - zapas jednorazowych filtrów papierowych min. 10szt. - wąż silikonowy do słoi – min. 2 m | tak |  |
| 13. | Uchwyt do przenoszenia ssaka | tak |  |
| 14. | Uchwyt do montażu ssaka na szynie (po zdjęciu z wózka) | tak |  |
| 15. | Wyrób medyczny klasy min. IIa | tak |  |
| 16. | Deklaracja zgodności CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

2. Ssak chirurgiczny – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny, napęd bezolejowy, przeznaczony do pracy ciągłej | tak |  |
| 2. | Przełącznik nożny trybu pracy ssaka | tak |  |
| 3. | Wygodny uchwyt na ssaku do przesuwania ssaka | tak |  |
| 4. | Wydajność min. 58 l/min. | tak |  |
| 5. | Zasilanie 230V/50 Hz | tak |  |
| 6. | Płynna regulacja ssania 0-90 kPa oraz manometr | tak |  |
| 7. | Stelaż jezdny lakierowany na 4 kółkach przewodzących ładunki antystatyczne ( w tym 2 z hamulcem), z szyną 10x25 mm i uchwytami do wieszania słoi (2 szt.) | tak |  |
| 8. | Słoje sterylizowane w 134° o poj 5 litrów, pokrywa słoja z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym – 2 kpl. | tak |  |
| 9. | Filtr przeciwbakteryjny na wylocie powietrza | tak |  |
| 10. | W zestawie muszą być dodatkowo: - zapas jednorazowych filtrów papierowych min. 50 szt.. - wąż silikonowy do słoi – min. 2 m | tak |  |
| 11. | Zabezpieczenie przeciwprzelewowe niezależne od zabezpieczeniach na słojach | tak |  |
| 12. | Wielorazowy, sterylizowany filtr hydrofobowy 1 szt. | tak |  |
| 13. | Wyrób medyczny klasy min. IIa | tak |  |
| 14. | Deklaracja zgodności CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 9

Wózek do mycia chorych – 3 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek z przeznaczeniem do transportu i mycia chorych | tak |  |
| 2. | Długość całkowita min. 2050 mm | tak |  |
| 3. | Szerokość całkowita min. 700 mm | tak |  |
| 4. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie | tak |  |
| 5. | Jednosegmentowe leże wózka z nakładanym materacem wykonanym z tworzywa PCV | tak |  |
| 6. | Hydrauliczna regulacja wysokości leża realizowana za pomocą dwustronnego pedału nożnego. | tak |  |
| 7. | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 460-860 mm | tak |  |
| 8. | Odchylane barierki boczne wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, zabezpieczone antykorozyjnie | tak |  |
| 9. | Obudowa podwozia wykonana z tworzywa ABS | tak |  |
| 10. | Cztery koła jezdne o średnicy min. 125 mm, wyposażone w blokadę centralną | tak |  |
| 11. | Nośność wózka min. 180 kg. | tak |  |
| 12. | Wózek wyposażony w przewód odpływowy o regulowanej długości | tak |  |
| 13. | Deklaracja zgodności CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 10

Monitor kompaktowy stacjonarno -przenośny – 4szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 5,5 kg | tak |  |
| 2. | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 12” | tak |  |
| 3. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i przyciski funkcyjne | tak |  |
| 4. | Ilość kanałów dynamicznych min. 8 | tak |  |
| 5. | Monitor wyposażony we wbudowaną kartę sieci przewodowej ze złączem RJ-45 | tak |  |
| 6. | Monitory wyposażone w co najmniej jedno gniazdo USB | tak |  |
| 7. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min.96 godz. | tak |  |
| 8. | Monitor wyposażony w kalkulatory: lekowe, parametrów nerkowych, parametrów wentylacyjnych, parametrów utlenowania | tak |  |
| 9. | Zasilanie monitora 230V+- 10% / 50Hz | tak |  |
| 10. | Zasilanie monitora z wewnętrznych wymienialnych przez użytkownika akumulatorów pozwalających na co najmniej 3 godziny pracy | tak |  |
| 11. | Możliwość podłączenia do monitora drukarki laserowej i wykonywania wydruków | tak |  |
| 12. | Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów | tak |  |
| 13. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów (do 8 godzin) obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | tak |  |
| 14. | Możliwość wbudowania w monitor pomiarów inwazyjnego ciśnienia oraz rzutu minutowego metodą termodylucji | tak |  |
| 15. | Monitor zabezpieczony przed przedostaniem się wody – stopień ochrony IPX1 lub lepszy | tak |  |
| 16. | Wieszak do montażu monitora na ścianie, koszyk na akcesoria | tak |  |
| 17. | Worek samosprężalny z możliwością wentylacji pacjentów o masie ciała do 30 kg, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej, możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu umożliwienia prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem. Maska (2 maski w komplecie) dla dorosłych z miękkim wypełnianym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy, zabezpieczenie przed wypadaniem z ręki w postaci paska. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie ( w temp 134°C) włącznie z rezerwuarem tlenu, objętość oddechowa minimum 1400 ml. Rezerwuar tlenu o objętości minimum 1500 ml. Waga urządzenia bez maski i rezerwuaru tlenu nie więcej niż 400g. | tak |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp. |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy częstości pracy serca min. 20-300 HR | tak |  |
| 2. | Analiza arytmii | tak |  |
| 3. | Odchylenie odcinka ST w zakresie od -2.0 do +2.0 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | tak |  |
| 4. | Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 0-120 R/min. | tak |  |
| 5. | Ustawianie wzmocnienia EKG: x0.25, x 0.5, x 1, x 4, auto | tak |  |
| 6. | Granice alarmowe częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, arytmii i częstości oddechu: ustawiane przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania dla bieżących wartości parametrów | tak |  |
| 7. | Przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek EKG, 2 komplety po 3 końcówki EKG, komplet 5 końcówek EKG | tak |  |
| 8. | Funkcja inteligentnego wyłączania odprowadzeń np. przy monitorowaniu przewodem 3 – końcówkowym po odklejeniu się elektrody RA niedostępne są odprowadzenia I i II. Monitor automatycznie przełącza się na wyświetlanie odprowadzenia III. | tak |  |
| 9. | 100 jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania. Opakowanie nie większe niż 25 sztuk. Średnica nie mniejsza niż 55 mm, złącze przesunięte względem środka elektrody. Podkład z „oddychającego” mikroporowatego materiału, żel ciekły. Podwójny (wewnętrzny i zewnętrzny) obszar z klejem. Wysoka jakość potwierdzona testami elektrycznymi zgodnymi z ANSI/AAMI. Biokompatybilność materiału klejącego i żelu potwierdzona deklaracją producenta. Karta katalogowa zawierająca opis techniczny oraz parametry elektryczne zgodne z ANSI/AAMI. | tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metoda nieinwazyjną |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego wraz z wartością częstością pulsu zmierzoną podczas pomiaru ciśnienia oraz czasem wykonania pomiaru | tak |  |
| 2. | Zakres pomiarowy 20-260 mmHg | tak |  |
| 3. | Granice alarmowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ustawiane przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania dla bieżących wartości parametrów | tak |  |
| 4. | W komplecie z każdym monitorem mankiety dla dorosłych duży, 2 średnie i mały oraz przewód łączący mankiet z monitorem | tak |  |
| 5. | Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pierwszego pompowania mankietu | tak |  |
| 6. | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | tak |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy % saturacji 30-100% | tak |  |
| 2. | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-250 | tak |  |
| 3. | Granice alarmowe% saturacji oraz częstości pulsu: ustawiane ręcznie przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania dla bieżących wartości parametrów | tak |  |
| 4. | Dźwięk wykrycia pulsu, modulowany w zależności od wartości saturacji | tak |  |
| 5. | W komplecie z każdym monitorem 2 czujniki: pomiarowy dla dorosłych (na palec) oraz przewód łączący czujnik z monitorem | tak |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy 0-50 stopni C, wyświetlanie temperatury i różnicy temperatur | tak |  |
| 2. | Granice alarmowe temperatury ciała ustawiane przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania dla bieżących wartości parametrów | tak |  |
| 3. | W komplecie z każdym monitorem powierzchniowy oraz centralny czujnik temperatury | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 11

- Inhalator pneumatyczny przystosowany do pracy ciągłej -1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nebulizator: |  |  |
| 1. | Konstrukcja nebulizatora uniemożliwiająca przedostanie się śliny do leku | tak |  |
| 2. | Możliwość pracy pod kątem | tak |  |
| 3. | Zredukowany czas nebulizacji 3 ml leku w czasie 7 min | tak |  |
| 4. | Zwór jednokierunkowy | tak |  |
| 5. | Średnia średnica cząsteczek MMAD przy przepływie 10 l/min ok. 1 µm | tak |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji w autoklawie | tak |  |
| 7. | Ponad 80% cząsteczek aerozolu o średnicy poniżej 5 µm | tak |  |
|  | Sprężarka: |  |  |
| 8. | zasilanie 230V, 50 Hz, 1,0 A | tak |  |
| 9. | Tłokowa | tak |  |
| 10. | Przystosowana do pracy ciągłej | tak |  |
| 11. | Ponad 80% cząsteczek w zakresie terapeutycznym | tak |  |
| 12. | waga | podać |  |
| 13. | wymiary | podać |  |
| 14. | Wyposażenie: - nebulizator z możliwością sterylizacji w autoklawie - 20 szt. - maska twarzowa (dla dorosły) - 40 szt. | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

- Respirator transportowy – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Respirator do zaawansowanej terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego oraz w karetce | tak |  |
| 2. | Odporny na wstrząsy | tak |  |
| 3. | Zasilanie pneumatyczne respiratora - tlen i powietrze lub tlen | tak |  |
| 4. | Zakres ciśnień: 280 kPa – 600 KPa | tak |  |
| 5. | Zasilanie elektryczne respiratora: 230 VAC | tak |  |
| 6. | Waga maksymalna respiratora (bez wyposażenia) do 6 kg | Tak/podać |  |
| 7. | Ekran LCD | tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 8. | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | tak |  |
| 9. | Wysokie/niskie ciśnienie w drogach oddechowych | tak |  |
| 10. | Przeciek | tak |  |
| 11. | Niska/wysoka objętość oddechowa | tak |  |
| 12. | Alarm bezdechu | tak |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
| 13. | Objętość oddechowa 0,1 – 1,5l | Tak/podać |  |
| 14. | Częstość oddechów min. 5-140 oddechów/minutę | Tak/podać |  |
| 15. | Czas wdechu min. 20-80 % | Tak/podać |  |
| 16. | Pauza wdechowa min. 0-50% czasu wdechu | Tak/podać |  |
| 17. | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie min. 1:4 – 3:1 | Tak/podać |  |
|  | Tryb wentylacji |  |  |
| 17. | IPPV | tak |  |
| 18. | IPPV+AST | tak |  |
| 19. | SIMV | tak |  |
| 20. | PSV –wentylacja wspomagana ciśnieniem | tak |  |
| 21. | PCV – Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | tak |  |
| 22. | Wentylacja bezdechu | tak |  |
| 23. | Ręczne wyzwolenie wdechu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 12

Urządzenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych -1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nebulizator: |  |  |
| 1. | Urządzenie stojące lub wiszące | Tak/podać |  |
| 2. | Drzwi komory otwierane do przodu | tak |  |
| 3. | Wymiary urządzenia max: - szerokość: 500 mm - głębokość: 450 mm - wysokość: 1610 mm | Tak/podać |  |
| 4. | Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej | tak |  |
| 5. | Budowa: - podwójne ścianki dające efekt izolacji akustycznej i termicznej | tak |  |
| 6. | Sterowanie elektroniczne z możliwością programowania | tak |  |
| 7. | Ilość programów dostępnych z panela sterującego min. 3 oraz możliwość doboru większej ilości programów na potrzeby własne | tak |  |
| 8. | Standardowe złącze RS232 do drukarki lub komputera, szafka rozdzielcza z wyłącznikiem i podłączeniem 3 - fazowym | tak |  |
| 9. | Podwójna blokada drzwi i czterostopniowy elektroniczny układ sterowania | tak |  |
| 10. | Wbudowana wytwornica pary zasilana wodą bieżącą (moc grzałki do 3,6 kW) | tak |  |
| 11. | Syfon ze złączem ø 100, podłączenie ścienne lub podłogowe. Przyłącze ciepłej i zimnej wody | tak |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w uchwyt uniwersalny mający min. 12 możliwości ustawienia różnych naczyń sanitarnych np. 1 basen, 1 pokrywa, 1 kaczka szpitalna lub 3 kaczki szpitalne. Możliwość ustawienia koszyka do małych przedmiotów | tak |  |
| 13. | Opróżnianie naczyń poprzez zamknięcie drzwi komory | tak |  |
| 14. | Urządzenie posiada system dysz myjących minimum 8 dysz myjących do optymalnego płukania i intensywnego mycia naczyń od wewnątrz i zewnątrz | tak |  |
| 15. | Wyświetlacz LCD pokazujący poszczególne fazy procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |