Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

Analizator hematologiczny 5 diff – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator musi posiadać min. 24 parametry mierzone | tak |  |
| 2. | rozdział leukocytów na 5 populacji metodą fluorescencyjnej cystometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego | tak |  |
| 3. | dowolność trybu oznaczenia dla każdej próbki (CBC lub CBC+ 5 diff) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC | tak |  |
| 4. | pomiar hemoglobiny w oddzielnym torze pomiarowym wolnym od interferencji ze strony krwinek białych | tak |  |
| 5. | automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC, nie wyliczeniowe | tak |  |
| 6. | graficzna prezentacja wyniku pomiaru dostępna na min. 1 scattegramie, oraz min. 3 histogramach na ekranie oraz na wydruku | tak |  |
| 7. | materiały do interpretacji wyników, a zwłaszcza histogramów i scattegramów w typowych patologiach hematologicznych w odniesieniu do obrazu mikroskopowego krwi, powinny zawierać opis, wskazanie typowej cechy histogramu dla danej patologii oraz kolorowe zdjęcia obrazu mikroskopowego, muszą być w języku polskim | tak |  |
| 8. | możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (meta mielocyty, mielocyty, pro mielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach | tak |  |
| 9. | flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii | tak |  |
| 10. | dowolność redagowania wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku | tak |  |
| 11. | zarządzanie odczynnikami – szacowanie stopnia zużycia odczynników | tak |  |
| 12. | odczynniki w pełni bezcyjankowe - do oferty należy dołączyć karty charakterystyki potwierdzające skład chemiczny oferowanych odczynników | tak |  |
| 13. | aparat musi być przystosowany do próbek pobieranych otwartym systemem i kapilarami | tak |  |
| 14. | wymagana objętość próbki w systemie otwartym – 20 µl i kapilarach – 20 µl | tak |  |
| 15. | wydajność 60 ozn. Na godzinę | tak |  |
| 16. | analizator musi mieć zakresy liniowości: WBC do kin. 300 000/ µl, RBC do min. 7 000 000/ µl, HGB do min. 24 g/dl, PLT do min. 4 000 000/ µl | tak |  |
| 17. | Aparat musi być wyposażony w: komputer zewnętrzny, monitor, UPS, drukarkę zewnętrzną | tak |  |
| 18. | odczynnikowy pakiet startowy musi wystarczyć na 11 000 morfologii CBC +5 diff | tak |  |
| 19. | analizator, odczynniki i krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta | tak |  |
| 20. | wbudowany program kontroli jakości | tak |  |
| 21. | możliwość bezpłatnego podłączenia do międzynarodowego systemu kontroli jakości, z wykorzystaniem krwi kontrolnej używanej do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej | tak |  |
| 22. | instrukcja i oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 23. | bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu przed uruchomieniem analizatora | tak |  |
| 24. | analizator musi być fabrycznie nowy | tak |  |
| 25. | wymagane: znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | tak |  |
| 26. | folder z dokładnym opisem aparatu | tak |  |
| 27. | dostawca nowego analizatora połączy ze sobą systemem informatycznym analizator nowy z już używanym Sysmexem K-4500, tworząc wspólna bazę danych (rejestracja, rozliczenia, statystyka, obsługa wyników – możliwość dopisywania leukogramu mikroskopowego, reticulocytów, OB.) | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 2

- Zespolony rotor kończyn górnych i dolnych – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | rotor wolnostojący | tak |  |
| 2. | wyposażony w: - nasadki antypoślizgowe - sandały rehabilitacyjne | tak |  |
| 3. | płynna regulacja obciążenia za pomocą śruby dociskowej | tak |  |
| 4. | Jednoczesne ćwiczenia kończyn górnych i dolnych | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Fotel do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość: 110-150 cm, szerokość: 67-72 cm, wysokość: 110-150 cm | tak |  |
| 2. | Waga do 50 kg | tak |  |
| 3. | Regulacja stopnia trudności ćwiczeń | tak |  |
| 4. | Przystawka zwiększająca zakres wykonywanych ruchów | tak |  |
| 5. | Pasy stabilizujące pacjenta | tak |  |
| 6. | Regulacja ustawienia siedziska | tak |  |
| 7. | Uniwersalny but dostosowany dla każdego rozmiaru stopy | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

3. Parawan drewniany podwójny – 3 szt.

Typ ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość: 167 cm, szerokość: 150 cm, głębokość: 35 cm | tak |  |
| 2. | Waga do 10 kg | tak |  |
| 3. | Stelaż drewniany w kolorze buku barwionego | tak |  |
| 4. | Podstawa drewniana z kółkami | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

4. Parawan drewniany potrójny – 1 szt.

Typ ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość: 167 cm, szerokość: 225 cm, głębokość: 35 cm | tak |  |
| 2. | Waga do 13 kg | tak |  |
| 3. | Stelaż drewniany w kolorze buku barwionego | tak |  |
| 4. | Podstawa drewniana z kółkami | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

5. Stół rehabilitacyjny (szary) – 1 szt.

Typ ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość: 195 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 60-100 cm | tak |  |
| 2. | Regulacja zagłówka -30° do + 30° | tak |  |
| 3. | Regulacja części głównej do pozycji pivota 40° | tak |  |
| 4. | Część pod nogi regulowana do pozycji siedzącej 90° | tak |  |
| 5. | Zasilanie 230 V/24 V 50Hz | tak |  |
| 6. | Stół trzyczęściowy (leżyska główne, część pod nogi oraz zagłówek z otworem na nos i brodę) | tak |  |
| 7. | Elektryczna zmiana wysokości leżyska | tak |  |
| 8. | Stabilna konstrukcja z kształtowników stalowych | tak |  |
| 9. | Zmiany ustawienia poszczególnych części leżyska za pomocą sprężyny gazowej | tak |  |
| 10. | Pilot nożny | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

6. Walizka medyczna – 1 szt.

Typ ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Walizka wykonana z aluminium | tak |  |
| 2. | Listwy na 36 ampułek | tak |  |
| 3. | Miejsce na butlę tlenową 2l | tak |  |
| 4. | Wnętrze walizki wyłożone gumą dla bezpieczeństwa wyposażenia | tak |  |
| 5. | Posiada gumowe taśmy mocujące wyposażenie | tak |  |
| 6. | Wymiary: 520x190x370 mm | Tak/podać |  |
| 7. | Waga do 6,5 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

7. Wózek standardowy (inwalidzki) – 2szt

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do przewozu pacjentów z dysfunkcją ruchu | tak |  |
| 2. | Wyjmowane podłokietniki | tak |  |
| 3. | Tapicerka z materiałów niepalnych i zmywalnych | tak |  |
| 4. | Koła tylne wyposażone w hamulce szczękowe | tak |  |
| 5. | Koła pełne | tak |  |
| 6. | Szerokość wózka- 57-68 cm | tak |  |
| 7. | Długość wózka 110 cm | tak |  |
| 8. | Nośność wózka min. 120 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 /podać |  |

8. Aparat do krioterapii azotowej – 2szt

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie umieszczone na ramie jezdnej | tak |  |
| 2. | Urządzenie wyposażone w zbiornik na ciekły azot o poj. 26l | tak |  |
| 3. | Urządzeni posiada elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu | tak |  |
| 4. | Urządzenie posiada czterostopniową regulację intensywności nadmuchu | tak |  |
| 5. | Urządzenie wyposażone w stały pomiar ilości azotu w zbiorniku | tak |  |
| 6. | Temperatura strumienia gazu -160°C (przy wylocie z dyszy) | tak |  |
| 7. | Liczba zabiegów z jednego zbiornika Tr 26 ciekłego azotu ok. 40 | tak |  |
| 8. | Zasilanie 230V +/- 10% | tak |  |
| 9. | Klasa ochronności - I | tak |  |
| 10. | Masa urządzenia do 40kg | tak |  |
| 11. | Wymiary: szerokość 550 mm, wysokość 1000 mm, długość 600 mm | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 /podać |  |

Pakiet nr 3

- Wózek do transportu chorych – 2szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek z przeznaczeniem do transportu chorych | tak |  |
| 2. | Długość całkowita: 2080 mm (+/- 20 mm) | tak |  |
| 3. | Szerokość całkowita: 760 mm (+/- 20 mm) | tak |  |
| 4. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | tak |  |
| 5. | Dwusegmentowe leże tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym (dot. 1 wózka)w kolorze turkusowym Dwusegmentowe leże przezierne dla promieni RTG wraz z kasetą RTG (dot. jednego wózka) w kolorze niebieskim | tak |  |
| 6. | Regulacja segmentu wezgłowia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie : 75° (+/- 5°) | tak |  |
| 7. | Hydrauliczna regulacja wysokości leża realizowana za pomocą dwustronnego pedału nożnego | tak |  |
| 8. | Mechanizm hydrauliczny płasko schowany pod osłoną podwozia | tak |  |
| 9. | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 440 mm – 880 mm | tak |  |
| 10. | Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, lakierowane proszkowo | tak |  |
| 11. | Obudowa podwozia z tworzywa ABS | tak |  |
| 12. | Cztery koła jezdne o średnicy min. 150 mm, wyposażone w blokadę centralną | tak |  |
| 13. | Koło kierunkowe | tak |  |
| 14. | Rama wózka wyposażona w krążki odbojowe | tak |  |
| 15. | Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga w zakresie min. 16° | tak |  |
| 16. | Możliwość ustawienia anty - Trendelenburga w zakresie min. 12° | tak |  |
| 17. | Dodatkowe wyposażenie: - pasy do unieruchamiania pacjentów 6 szt. - uchwyt na prześcieradła jednorazowe 2 szt - uchwyt wieszaka na płyny infuzyjne -2 szt - kosz na podręczne rzeczy pacjenta 2 szt - kosz na butlę z tlenem 1 szt | tak |  |
| 18. | Nośność wózka min. 180 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |