Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

1. Łóżko szpitalne dwusegmentowe z wyposażeniem - 23szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko wielofunkcyjne o konstrukcji wykonanej z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV. | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość 210 cm, +/- 3 cm - szerokość 92 cm, +/- 3 cm - wysokość 60 cm, +/- 5 cm | TAK |  |  |
| 3. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe oraz listwy odbojowe wzdłuż ramy leża, chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  |  |
| 4. | Szczyty głowy i nóg odejmowane, ramy szczytów wykonane z rur stalowych, chromowane, wypełnione płytą dekoracyjną odporną na wilgoć, temperaturę oraz promieniowanie UV | TAK |  |  |
| 5. | Leże łóżka dwusegmentowe. Segmenty: leża wypełnione odejmowaną stalową siatką pokrytą lakierem proszkowym. | TAK |  |  |
| 6. | Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową, dokonywana za pomocą dźwigni umieszczoną po obu stronach leża do 75°, ( +/- 5°) Obciążenie całkowite 170 kg. | TAK |  |  |
| 7. | Układ jezdny wyposażony w 4 koła w osłonie tworzywowej z centralną blokadą, min. 125 mm. | TAK |  |  |
| 8. | Łóżko wyposażone w barierki boczne chromowane, montowane do ramy leża składane pod leże łóżka. | TAK |  |  |
| 9. | Po obu stronach leża miejsce na montaż uchwytu do woreczków urologicznych | TAK |  |  |
| 10. | Dodatkowe wyposażenie łóżka: - materac z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do prania i dezynfekcji - wysięgnik z uchwytem do ręki - wieszak kroplówki łamany - materac przeciwodleżynowy (wg opisu w pkt. 8 niniejszego załącznika) - ramka do karty gorączkowej na ramię łóżka - szafka przyłóżkowa (wg opisu w pkt. 2 niniejszego załącznika) | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów: niebieski, seledyn, turkus, granat | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 12. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 13. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |
| 14. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

2. Szafka przyłóżkowa do łóżka dwusegmentowego - 23 szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka przyłóżkowa o konstrukcji metalowej pokryta lakierem proszkowym, odporna na uszkodzenia mechaniczne, szuflada oraz drzwiczki pokryte lakierem proszkowym dwustronnie otwierane, z boku szafki tworzywowy wkład (np. na butelki.) | TAK |  |  |
| 2. | Blat szafki wykonany z płyty wodoodpornej laminowanej odpornej na promienie UV. | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary szafki: - wysokość- 85 cm, +/- 3 cm - szerokość- 53 cm, +/- 3 cm - głębokość - 40 cm, +/- 3 cm | TAK |  |  |
| 4. | Odejmowany tworzywowy pojemnik w szufladzie. | TAK |  |  |
| 5. | Szafka na kółkach z gumy nie brudzącej, dwa z blokadą. | TAK |  |  |
| 6. | Kolor szafki spójny z kolorystyką łóżek |  |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 7. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 8. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |
| 9. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

3. Łóżko szpitalne czterosegmentowe z wyposażeniem - 8 szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko wielofunkcyjne o konstrukcji wykonanej z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV. | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość 210 cm, +/- 3 cm - szerokość 92 cm, +/- 3 cm - wysokość 60 cm, +/- 5 cm | TAK |  |  |
| 3. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe oraz listwy odbojowe wzdłuż ramy leża, chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  |  |
| 4. | Szczyty głowy i nóg odejmowane, ramy szczytów wykonane z rur stalowych, chromowane, wypełnione płytą dekoracyjną odporną na wilgoć, temperaturę oraz promieniowanie UV | TAK |  |  |
| 5. | Leże łóżka czterosegmentowe. Segmenty: leża wypełnione odejmowaną stalową siatką pokrytą lakierem proszkowym. | TAK |  |  |
| 6. | Regulacja oparcia pleców oraz uda wspomagana sprężyną gazową, dokonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej po obu stronach leża. Sekcja oparcia pleców - 75°, +/- 5° Sekcji uda 45°, +/- 5° Sekcja podudzia ręczna dokonywana przy pomocy rastrów (system zapadkowy) Obciążenie całkowite min. 170 kg | TAK |  |  |
| 7. | Układ jezdny wyposażony w 4 koła w osłonie tworzywowej z centralną blokadą, min. 125 mm | TAK |  |  |
| 8. | Łóżko wyposażone w barierki boczne chromowane, montowane do ramy leża składane pod leże łóżka. | TAK |  |  |
| 9. | Po obu stronach leża miejsce na montaż uchwytu do woreczków urologicznych | TAK |  |  |
| 10. | Dodatkowe wyposażenie łóżka : - materac przeciwodleżynowy (wg opisu w pkt.8 niniejszego załącznika) - wysięgnik z uchwytem do ręki - ramka do karty gorączkowej na ramię łóżka - szafka przyłóżkowa (wg opisu w pkt. 4 niniejszego załącznika) | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów: niebieski, granat, seledyn, turkus | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 12. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 13. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |
| 14. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

4. Szafka przyłóżkowa do łóżka czterosegmentowego - 8 szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka przyłóżkowa o konstrukcji metalowej pokryta lakierem proszkowym, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Szuflada oraz drzwiczki pokryte lakierem proszkowym dwustronnie otwierane. Z boku szafki tworzywowy wkład (np. na butelki) | TAK |  |  |
| 2. | Blat szafki wykonany z płyty wodoodpornej laminowanej odpornej na promienie UV. | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary szafki: - wysokość - 85 cm, +/- 3 cm - szerokość - 53 cm, +/- 3 cm - głębokość - 40 cm, +/- 3 cm | TAK |  |  |
| 4. | Odejmowany tworzywowy pojemnik w szufladzie | TAK |  |  |
| 5. | Kolor szafki spójny z kolorystyką łóżek | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 6. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 7. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |
| 8. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

5. Najazdowy stolik przyłóżkowy   3 - szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym, osadzony na czterech kołach z gumy niebrudzącej, dwa z blokadą indywidualną. | TAK |  |  |
| 2. | Blat stolika wykonany z płyty wodoodpornej z możliwością kąta pochylenia w obie strony o ok. 30 ° | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość najazdu stolika pod łóżko, tak aby blat górny dostępny był dla pacjenta. | TAK |  |  |
| 4. | Wymiar blatu: - długość - 75 cm , (+/- 3 cm) - szerokość - 40 cm, (+/- 3 cm) - regulacja wysokości blatu w zakresie 75 cm - 110 cm, (+/- 3 cm) | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 5. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 6. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |
| 7. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

6. Łóżko szpitalne do intensywnej opieki z przechyłami bocznymi - 3 szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość 212 cm, (+/- 3 cm) (dodatkowo przedłużenie leża o 20 cm) - szerokość 92 cm, (+/- 3 cm) - bezpieczne obciążenie robocze ok. 220 kg | TAK |  |  |
| 3. | Cztery krążki odbojowe w narożnikach ramy leża | TAK |  |  |
| 4. | Na całej długości ram leża szyny ze stali nierdzewnej mocowane po bokach | TAK |  |  |
| 5. | Chromowane ramy szczytów głowy i nóg odejmowane z leża, wypełnione płytą laminowaną odporną na promienie UV. Szczyt od strony głowy uchylny zwiększający przestrzeń leża z zaciskami zabezpieczającymi jego niepożądane wypadnięcie. Segment oparcia pleców przystosowany do reanimacji, wykonywania zdjęć RTG oraz przystosowany do współpracy z ramieniem C | TAK |  |  |
| 6. | Leże: - czterosegmentowe wypełnione odejmowanymi panelami z ABS - segment oparcia pleców wypełniony płytą tworzywową przezierną dla RTG | TAK |  |  |
| 7. | Elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców - 75, (+/- 5) - segmentu oparcia uda - 45, - przy pozycji ortopedycznej do 80°, (+/- 5) - poz. Trendelenburga -20,(+/- 5) - poz. Anty-Trendelenburga -20,(+/-5) - przechyły boczne leża –28°,(+/- 3) - regulacja wysokości w zakresie: od 40 cm do 85 cm, (+/- 5 cm) - regulacja podudzia dokonywana mechanicznie wspomagana sprężyną gazową - mechaniczny CPR segmentu oparcia pleców - mechaniczny CPR segmentu oparcia uda - mechaniczny CPR dla przechyłów Anty - i Trendelenburga | TAK |  |  |
| 8. | Segment oparcia pleców z autoregreją | TAK |  |  |
| 9. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym | TAK |  |  |
| 10. | Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz Akumulator wbudowany w układ elektryczny . Sygnalizacja świetlna stanu naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 11. | Sterowanie elektryczne przy pomocy: - pilot przewodowy: czytelny i wygodny w obsłudze dla pacjenta - panel sterujący: czytelny wygodny w obsłudze, wyposażony w blokadę funkcji łóżka dla personelu medycznego | TAK |  |  |
| 12. | Łóżko oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego przystosowane do mycia automatycznego w komorze myjącej | TAK |  |  |
| 13. | Barierki boczne składane pod ramę leża mocowane po bokach łóżka „profilem C” | TAK |  |  |
| 14. | 4 antystatyczne podwójne koła jezdne, średnica 15 mm, z blokadą centralną i kierunkową | TAK |  |  |
| 15. | Pod leżem wysuwana półka na pościel | TAK |  |  |
| 16. | Uchylny wspornik pod leżem, zwiększający stabilność łóżka przy dokonywaniu reanimacji | TAK |  |  |
| 17. | Funkcje dostępne sterowaniem z panelu centralnego: Regulacja: - wysokości - oparcia pleców - oparcia uda - przechyły boczne leża - szybkie poziomowanie leża do reanimacji - funkcja podwójnej prędkości przechyłów wzdłużnych leża - autokontur sekcji pleców i uda - automatyczne zabezpieczenia przed przekroczeniem kąta 90° - pamięć pozycji szokowej - pamięć pozycji kardiologicznej - abezpieczenie przed niepożądanym uruchomienia funkcji leża. | TAK |  |  |
| 18. | Łóżko oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego przystosowane do mycia automatycznego w komorze myjącej | TAK |  |  |
| 19. | Wyposażenie dodatkowe: - materac przeciwodleżynowy (wg opisu w pkt. 8 niniejszego załącznika) - barierki boczne - wysięgnik z tworzywowym uchwytem ręki - uchwyt uniwersalny - ramka na karty gorączkowe na ramię łóżka - szafka przyłóżkowa z blatem (wg opisu w pkt. 6 niniejszego załącznika) - wieszak kroplówki łamany | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów: seledyn, turkus | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 21. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 22. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |
| 23. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |  |
| 24. | Podać warunki wymiany łóżka (wymagana wymiana łóżka po 3 naprawach gwarancyjnych ) | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

6. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym  łóżka szpitalnego do intensywnej opieki z przechyłami bocznymi -  3 szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo | TAK |  |  |
| 2. | Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie Możliwość obrotu korpusu szafki w zakresie ok. 250 ° bez regulacji mobilnej podstawy, dokonywana za pomocą zatrzasku. | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 860 cm, (+/-3 cm) - szerokość - 60 cm, (+/-3 cm) - głębokość -45 cm, (+/-3 cm) Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 75cm -115 cm, (+/-3 cm) | TAK |  |  |
| 4. | Blaty szafki oraz półki bocznej profilowane wykonane z tworzywa typu ABS, odpornego na wilgoć i temperaturę. Z tyłu i z boków blat górny wyposażony w barierkę chroniącą przedmioty przed upadkiem, min. dwa haczyki na ręcznik | TAK |  |  |
| 5. | Czoła szuflad z lekkiego aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. | TAK |  |  |
| 6. | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samodomykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. | TAK |  |  |
| 7. | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia do ok. 45°(w obie strony), składana do boku szafki. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową. | TAK |  |  |
| 8. | 4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 75 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK |  |  |
| 9. | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach, oraz przystosowana do mycia automatycznego w komorach myjących. | TAK |  |  |
| 10. | Czoła szuflad - kolor dopasowany do wypełnienia szczytów przy łóżka | TAK |  |  |
| 11. | Dodatkowa szuflada na, obuwie pacjenta, odzież pacjenta pod korpusem szafki. | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 12. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 13. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |
| 14. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów granicznych.

7. Taboret szpitalny - 91 szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |  |
| 2. | Siedzisko wykonane z płyty laminowanej odpornej na promieniowanie UV | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 45 cm, (+/-3 cm) - szerokość- 30 cm, (+/- 2 cm) - długość - 30 cm, (+/- 2 cm) | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 4. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 5. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |
| 6. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów

8. Materac przeciwodleżynowy z pompą - 19 szt.

Nazwa i typ produktu:  …………………

Producent/ Oferent: …………………….

Rok produkcji ………………………….

Kraj wytworzenia: ……………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary materaca – 195x90 cm (+/- 5cm) |  |  |  |
| 2. | Wysokość materaca min. 6,5cm |  |  |  |
| 3. | Materac wykonany z trwałego, elastycznego PCV, komory zespolone trwale, ułożone w kilkunastu rzędach powinny napełniać się i opróżniać na przemian co druga. |  |  |  |
| 4. | Materac wyposażony w: - wyłogi mocujące - system mikrootworów dotleniających - przewody powietrzne - zestaw naprawczy |  |  |  |
| 5. | Skuteczność medyczna dla pacjentów o wadze do 100kg, przy maksymalnej wytrzymałości mechanicznej materaca do 130kg |  |  |  |
| 6. | Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od 35 do 85 mmHg (+/- 5mmHg) |  |  |  |
|  | Wydajność pompy nie mniejsza niż 8 l/min |  |  |  |
| 7. | Czas trwania pełnego cyklu 5 min. (+/- 2min.) |  |  |  |
| 8. | Pompa wyposażona w: - filtr mechaniczny - zaczepy do zawieszenia na łóżku - instrukcję obsługi w języku polskim na obudowie - wyciszoną ssawę powietrza |  |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony przedmiot zamówienia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| 9. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |  |
| 10. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć pełne materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, z których wynika spełnianie wymaganych parametrów