Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

Analizator równowagi kwasowo-zasadowej

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, Ca, | tak |  |
| 2. | wszystkie elektrody bezobsługowe, | tak |  |
| 3. | podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | tak |  |
| 4. | zamknięte niezależne ścieki | tak |  |
| 5. | prosta komunikacja z operatorem - przejrzyste oprogramowanie | tak |  |
| 6. | możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta, | tak |  |
| 7. | automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych, | tak |  |
| 8. | wbudowana drukarka | tak |  |
| 9. | system kontroli jakości, pamięć wyników kontroli | tak |  |
| 10. | pomiar wszystkich parametrów jednocześnie: pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, Ca, Hb, SO2 | tak |  |
| 11. | mała objętość próbki krwi | tak |  |
| 12. | dotykowy kolorowy ekran | tak |  |
| 13. | odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia. | tak |  |
| 14. | komputer zewnętrzny z oprogramowaniem sterującym i drukarką | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 10 lat od daty zawarcia umowy | tak min 10 lat/podać |  |

Pakiet nr 2

- Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | rotor wolnostojący | tak |  |
| 2. | wyposażony w: - nasadki antypoślizgowe - sandały rehabilitacyjne | tak |  |
| 3. | płynna regulacja obciążenia za pomocą pokrętła ręcznego | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Rotor do ćwiczeń kończyn górnych

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | mocowanie do kabiny UGUL | tak |  |
| 2. | płynna regulacja obciążenia za pomocą pokrętła ręcznego | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Rotor do ćwiczeń stawu barkowego

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | mocowanie do kabiny UGUL | tak |  |
| 2. | płynna regulacja za pomocą pokrętła ręcznego | tak |  |
| 3. | płynna regulacja osi obrotu korby, długości korby oraz oporu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Krzyżak

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | do ćwiczeń stawów skokowych wolnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy | tak |  |
| 2. | możliwość blokady obrotu stopy wokół każdej osi oraz nakładanie obciążeń w tych kierunkach | tak |  |
| 3. | w wyposażeniu 4 szt. obciążników 1 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Stół rehabilitacyjny prosty

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | leżysko dwuczęściowe | tak |  |
| 2. | regulowany podgłówek z ujemnym kątem, posiadający wycięcie na nos i brodę | tak |  |
| 3. | uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych | tak |  |
| 4. | wymiary leżyska 1950 mm x 680 mm (± 50 mm) | tak |  |
| 5. | wysokość stołu w zakresie 600 - 650 mm | tak |  |
| 6. | kąt odchylenia zagłówka regulowany w zakresie od -60º do + 50º ( ± 5º) | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Stół rehabilitacyjny do masażu

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | leżysko dwuczęściowe o wymiarach 1950 x 680 mm (± 50 mm) | tak |  |
| 2. | ręczna regulacja wysokości w zakresie 550 - 850 mm (± 50 mm) | tak |  |
| 3. | regulowany zagłówek w zakresie od -60º do +45º (±5º) | tak |  |
| 4. | wymodelowane wycięcie dla głowy lub twarzy | tak |  |
| 5. | uchwyty dla pasa stabilizacyjnego | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzęt po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Fotel rehabilitacyjny

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | fotel do ćwiczeń oporowych stawów kolanowych z dwoma zespołami oporowymi i pasem do stabilizacji ud z regulacją kąta oparcia | tak |  |
| 2. | możliwość wykonywania ćwiczeń czynnych z oporem zginaczy i prostowników stawu kolanowego | tak |  |
| 3. | dwie głowice o regulowanym zakresie ruchu umożliwiające jednoczesne usprawnianie obydwu kończyn | tak |  |
| 4. | konstrukcja wsporcza wykonana z kształtowników stalowych | tak |  |
| 5. | ręczne opuszczanie i podnoszenie oparcia przy pomocy blokady śrubowej | tak |  |
| 6. | w przedniej części fotela konstrukcja stalowa umożliwiająca umieszczenie obciążenia | tak |  |
| 7. | część tapicerowana wykonana z atestowanych materiałów skóropodobnych | tak |  |
| 8. | długość 150 cm (±5 cm) | tak |  |
| 9. | szerokość 65 cm (±5 cm) | tak |  |
| 10. | wysokość 55 cm (±5 cm) | tak |  |
| 11. | wysokość oparcia 60 cm (±5 cm) | tak |  |
| 12. | regulacja oparcia 0 - 90 º | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Stół rehabilitacyjny drewniany

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość 185 cm (±5 cm) | tak |  |
| 2. | szerokość 68 cm (±5 cm) | tak |  |
| 3. | wysokość 65 cm (±5 cm) | tak |  |
| 4. | regulacja kąta nachylenia zagłówka min od 0 do + 30º | tak |  |
| 5. | dopuszczalne obciążenie min 200 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Kozetka lekarska

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | leżysko dwuczęściowe z regulacją zagłówka od - 30º do +30º (± 10º) | tak |  |
| 2. | długość 1880 x 550 mm (± 100mm) | tak |  |
| 3. | wysokość 510 mm (± 100mm) | tak |  |
| 4. | podstawa kozetki wykonana z kształtników stalowych | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Zegar sygnałowy elektroniczny

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektroniczny zegar do odliczania czasu zabiegu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

- Stolik pod aparaturę do fizykoterapii

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | stolik pod aparaturę z trzema półkami i kółkami transportowymi | tak |  |
| 2. | konstrukcja stalowa | tak |  |
| 3. | półki wykonane z płyty MDF | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

Pakiet nr 3

- Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat przenośny w walizce mieszczący komplet akcesoriów | tak |  |
|  | Ultradźwięki: |  |  |
| 2. | dwie głowice zabiegowe: 5 cm 2, 0,8 MHz, 0-3 W/cm2 | tak |  |
| 3. | regulacja mocy: co 0,1 W na stopień | tak |  |
| 4. | rodzaj pracy: - ciągła - impulsowa 1:2 (50 Hz) i 1:5 (20 Hz) | tak |  |
|  | Elektroterapia: |  |  |
| 5. | formy prądów: - prąd ultrabodźcowy Traeberta 2/5 ms, 143 Hz - prąd diadynamiczny CP 50/100 Hz - prąd przeciwbólowy TENS 250 µs, 40-100 Hz, stochastyczny - prąd przeciwbólowy modulowany 250 µs, 182 Hz, salwa 5 Hz - prąd rozluźniający 500 µs, 182 Hz - prąd rozluźniający 20 µs, 10 Hz z obwiednią narastającą - prąd rozluźniający 20 µs, 200 Hz | tak |  |
| 6. | możliwość zaprogramowania min 20 własnych programów | tak |  |
| 7. | możliwość terapii skojarzeniowej | tak |  |
| 8. | możliwość podłączenia przenośnego do elektroterapii oferującego pełny zakres prądów w celu wykonania terapii skojarzeniowej | tak |  |
| 9. | zasilanie: 230 V, 50-60 Hz, 80 VA | tak |  |
| 10. | wymiary | podać |  |
| 11. | waga | podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak/ min 5 podać |  |

2. Aparat elektroterapii

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowane w pamięć aparatu procedury terapii wybranych schorzeń | tak |  |
| 2. | Możliwość zapamiętywania procedur własnych użytkownika | tak |  |
| 3. | Prądy interferencyjne: - czteroelektrodowe statyczne o jednakowej amplitudzie w obu kanałach, - czteroelektrodowe dynamiczne o amplitudach modulowanych w przeciwfazie w obu kanałach, - dwulwktrodowe prądy interferencyjne - częstotliwość nośna - 4000 Hz, - dolny zakres częstotliwości interferencyjnej - 1 - 100 Hz, - zakres zmian częstotliwości interferencyjnej - 0 - 100 Hz, - amplituda generowana prądu - 0 - 50 mA MS | tak |  |
| 4. | Prąd Kotz’a: - impulsy: 10 s, - częstotliwość: 50Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 5. | Prąd Tens: - impulsy: 50-200 Hz, - częstotliwość: 1 - 200 Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 6. | Prąd Trabeta: - impulsy: 2 ms, - częstotliwość: 143 Hz, - amplituda prądu: 0 - 100 mA | tak |  |
| 7. | Prąd galwaniczny: - amplituda prądu: 0 -30 mA | tak |  |
| 8. | Zasilanie: sieć jednofazowa 220V 10% 50Hz 50 VA | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 /podać |  |

- Aparat do elektroterapii

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat umożliwiający wykonanie zabiegów: - prądami wg Bernarda - jonoforezy - galwanizacji | tak |  |
| 2. | zaprogramowane parametry zabiegów dla typowych schorzeń oraz możliwość indywidualnej regulacji dla każdego z nich | tak |  |
| 3. | możliwość zapisywania własnych za biegów w NOTESIE | tak |  |
| 4. | natężenie prądu: - prąd średni dla DF 0 - 26 mA - prąd średni dla MF 0 - 13 mA | tak |  |
| 5. | zmiana natężenia prądu MF przy isodynamii 75 - 100% | tak |  |
| 6. | prąd galwaniczny 0 - 20 mA | tak |  |
| 7. | wyposażenie: - 2 x elektroda silikonowa E-S 50 - 2x elektroda silikonowa E-S 75 - 2 x elektroda aluminiowa E-A 100 - 2 x elektroda aluminiowa E-A 125 - 2 x elektroda aluminiowa E-A 10 | tak |  |
| 8. | waga | podać |  |
| 9. | wymiary | podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

4. Laser terapeutyczno-zabiegowy

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ lasera: diodowy | tak |  |
| 2. | Minimum 2 gniazda do podłączenia sond laserowych | tak |  |
| 3. | Sonda laserowa punktowa - moc promieniowania na tkance regulowana w zakresie min 10-500 mW | tak |  |
| 4. | Długość fali 820 nm +/- 5 mm | tak |  |
| 5. | Tryby pracy: ciągła lub modulowana | tak |  |
| 6. | Częstotliwość modulacji min od 1 - 10 000 Hz | tak |  |
| 7. | Sterowanie mikroprocesorowe | tak |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania własnych procedur zabiegowych | tak |  |
| 9. | Regulowany czas pracy | tak |  |
| 10. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny - LCD | tak |  |
| 11. | Wyświetlane funkcje: typ sondy, moc promieniowania, dawka energii, czas zabiegu, częstotliwość modulacji, częstotliwości Nogiera i Bahra | tak |  |
| 12. | Waga sterownika | podać |  |
| 13. | Zasilanie 220 - 230 V, 50 Hz | tak |  |
| 14. | Pobór mocy | podać |  |
| 15. | Mobilny statyw pod laser | tak |  |
| 16. | Okulary dla pacjenta oraz personelu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

5. Aparat do terapii falami krótkimi

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat dwuobwodowy wytwarzający pole elektryczne i magnetyczne | tak |  |
| 2. | praca urządzenia sterowana mikroprocesorowo | tak |  |
| 3. | częstotliwość znamionowa 27,12 MHz | tak |  |
| 4. | emisja: ciągła i pulsacyjna, automatyczne dostrajane | tak |  |
| 5. | moc wyjściowa: dostrojenie w zakresie 0-400 W emisja ciągła, 0-1000 emisja pulsacyjna, ustawianie wstępnej mocy kontrolnej | tak |  |
| 6. | czas trwania pulsu: 400 mikrosekund | tak |  |
| 7. | częstotliwość powtarzania pulsu: dostrojona w zakresie 20-200 Hz w 10 etapach | tak |  |
| 8. | zegar: 0-30 minut, wyświetlający pozostały czas leczenia, automatyczne wyłączenie mocy na końcu leczenia i akustyczny sygnał ostrzegający obsługującego aparaturę | tak |  |
| 9. | częstotliwość powtarzania impulsów 70Hz/350 Hz | tak |  |
| 10. | szerokość impulsów 2ms/04ms | tak |  |
| 11. | wyposażenie: - 2 ramiona krótkofalowe - 2 kable krótkofalowe - 2 elektrody dyskowe 150 mm - 1 kabel główny - 2 bezpieczniki 10 AT - 1 klucz Allan | tak |  |
| 12. | wymiary | podać |  |
| 13. | waga | podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłosdzenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

6. Ergometr

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ergonomiczna konstrukcja ramy | tak |  |
| 2. | regulowane (góra - dół) siedzisko dla ćwiczącego | tak |  |
| 3. | komputer monitorujący parametry: tętna, prędkości, wykonanej pracy, czasu, ilości spalonych kalorii, wielkości obciążenia | tak |  |
| 4. | min 16 programów treningowych | tak |  |
| 5. | funkcja doboru tętna w zależności od obciążenia ćwiczącego | tak |  |
| 6. | regulacja wielkości pracy ćwiczącego w oparciu o: płeć, wagę, wzrost, tętno docelowe | tak |  |
| 7. | dopuszczalne obciążenie min 150 kg | tak |  |
| 8. | wymiary | podać |  |
| 9. | waga | podać |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 m-cy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 4

1. Aparat Ambu

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek reanimacyjny min 1600 ml | tak |  |
| 2. | Zbiornik na tlen min 2600 ml | tak |  |
| 3. | Maska dla dorosłych | tak |  |
| 4. | Przewód tlenowy | tak |  |
| 5. | Komplet masek twarzowych | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

2. Ssak elektryczny

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny do pracy ciągłej | tak |  |
| 2. | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym | tak |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz | tak |  |
| 4. | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy min 50 min | tak |  |
| 5. | Zasilanie z gniazda zapalniczki 12V | tak |  |
| 6. | Przepływ min. 35 l/min | tak |  |
| 7. | Podciśnienie, min zakres od 0 do 81 kPa | tak |  |
| 8. | Regulacja podciśnienia ciągła | tak |  |
| 9. | Głośność max 45 dB | tak |  |
| 10. | Pojemnik na wydzielinę, autoklawowany, z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym w pokrywie, poj. 1 litr - 1 szt. | tak |  |
| 11. | Filtr antybakteryjny - 1 szt. | tak |  |
| 12. | Komplet przewodów silikonowych ssących | tak |  |
| 13. | Wózek jezdny z koszem na akcesoria | tak |  |
| 14. | Możliwość użycia ssaka w wersji przenośnej | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 5

- Zestaw videoendoskopowy

Oferowany endoskop winien być przystosowany do mycia w posiadanych przez szpital myjniach: EDT2

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCESOR WIZYJNY | TAK/NIE |  |
|  | - przetwornik optyczny CCD „kolor” | tak |  |
|  | - elektroniczne wzmocnienie obrazu | tak |  |
|  | - sterowanie przysłoną światła | tak |  |
|  | - programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przerabiania procesora | tak |  |
|  | - zmiana wielkości obrazu ruchomego w trakcie badania | tak |  |
|  | - menu procesora w języku polskim |  |  |
|  | - pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów (karta pamięci) | tak |  |
|  | - wycięcie z widma światła koloru czerwonego | tak |  |
|  | - współpraca z programem ENDOBASE | tak |  |
| 2. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | TAK/NIE |  |
|  | Lampa ksenon lub halogen - Moc min 150W | tak |  |
|  | Lampa zapasowa moc min 150W włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | tak |  |
|  | Wskaźnik przepalenia żarówki lub licznik żywotności żarówki | tak |  |
|  | Współpraca z oferowanymi videoendoskopami | tak |  |
|  | Regulowana pompa powietrza min 2 stopnie pracy | tak |  |
|  | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | tak |  |
| 3. | VIDEOGASTROSKOP | TAK/NIE |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 2,8 mm | tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika - Max 9,5 mm | tak |  |
|  | Przetwornik CCD – Kolor | tak |  |
|  | Kąt obserwacji – Min 140° | tak |  |
|  | Długość robocza sondy min.1020 mm | tak |  |
|  | Głębia ostrości 4-100 mm | tak |  |
|  | Programowalne min 3 przyciski sterujące głowicy endoskopu | tak |  |
| 4. | MONITOR MEDYCZNY | TAK/NIE |  |
|  | Monitor LCD o rozdzielczości min 1280x1024 (SXGA) | tak |  |
|  | Przekątna ekranu – min 17” | tak |  |
|  | Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej min 170( | tak |  |
|  | Sygnał we/wy - RGB, SVHS, PAL | tak |  |
| 5. | WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU | TAK/NIE |  |
|  | - podstawa jezdna z blokadą kół | tak |  |
|  | - wieszak na dwa endoskopy | tak |  |
|  | - ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD | tak |  |
|  | - możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora | tak |  |
|  | - możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | tak |  |

|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną, bezwarunkową naprawę uszkodzeń niegwarancyjnych przez okres min 24 miesięcy | tak |  |
| 2. | na czas naprawy oferent dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze | tak |  |
| 3. | oferowany sprzęt w ramach obsługi serwisowej będzie miał w okresie gwarancji co 6 miesięcy bezpłatny przegląd techniczny i ewentualne naprawy | tak |  |
| 4. | przeglądy okresowe w okresie gwarancji | tak/min 4 |  |
| 5. | czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 6. | obsługa bezpłatna uszkodzeń mechanicznych w okresie gwarancji obejmująca: przebicia kanałów endoskopów; zalanie endoskopów; uszkodzenie kamer (przetworników CCD) uszkodzenie powłok zewnętrznych endoskopów; inne uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie rutynowej pracy urządzeń; | tak |  |
| 7. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 8. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 9. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy | tak min 10 lat/podać |  |

Pakiet nr 6

1. Myjnia automatyczna

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i termiczno-chemicznej dezynfekcji w cyklu automatycznym wszystkiego rodzaju giętkich endoskopów optycznych i wideoendoskopów | tak |  |
| 2. | Ilość mytych endoskopów - jeden | tak |  |
| 3. | Urządzenie realizujące: - mycie wstępne bez konieczności mycia ręcznego endoskopu (bezpośrednio po użyciu), - mycie zasadnicze, - dezynfekcję termiczno-chemiczną, - płukanie - co najmniej 2 - krotna, - suszenie lub wentylację endoskopu | tak |  |
| 4. | Temperatura dezynfekcji 58 - 60º | tak |  |
| 5. | Jednorazowe użycie środków chemicznych (dołączyć wykaz zalecanych środków chemicznych) | tak |  |
| 6. | Biodegradacja używanych płynów | tak |  |
| 7. | Jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów (opisać proces mycia i dezynfekcji endoskopu w myjni) | tak |  |
| 8. | Ilość zużywanego środka dezynfekcyjnego na jeden cykl dezynfekcji max 80 ml | tak |  |
| 9. | Kontrola szczelności endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 10. | Samodezynfekcja myjni | tak |  |
| 11. | Kondensacja oparów środków dezynfekcyjnych | tak |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy funkcji myjni o automatyczną dokumentację procesu mycia i dezynfekcji wraz z wydrukiem raportu | tak |  |
| 13. | Całkowity czas procesu mycia i dezynfekcji endoskopu max 40 min | tak |  |
| 14. | Zużycie wody na jeden proces mycia i dezynfekcji endoskopu max 20 l | tak |  |
| 15. | Zasilanie elektryczne z sieci 3 x 380V/220V | tak |  |
| 16. | Zasilanie w wodę (woda zimna+ciepła, przyłącza ½’’ | tak |  |
| 17. | Mechaniczne i biologiczne za pomocą promieni UV uzdatnianie wody przez myjnię (opisać sposób uzdatniania) | tak |  |
| 18. | Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną, bezwarunkową naprawę uszkodzeń niegwarancyjnych przez okres min 24 miesięcy | tak |  |
| 2. | na czas naprawy oferent dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze | tak |  |
| 3. | oferowany sprzęt w ramach obsługi serwisowej będzie miał w okresie gwarancji co 6 miesięcy bezpłatny przegląd techniczny i ewentualne naprawy | tak |  |
| 4. | przeglądy okresowe w okresie gwarancji | tak min 1 na 6 m-cy/ podać |  |
| 5. | czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 6. | obsługa bezpłatna uszkodzeń mechanicznych w okresie gwarancji obejmująca: przebicia kanałów endoskopów; zalanie endoskopów; uszkodzenie kamer (przetworników CCD) uszkodzenie powłok zewnętrznych endoskopów; inne uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie rutynowej pracy urządzeń; | tak |  |
| 7. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
|  | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 8. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy | tak min 10 lat/podać |  |

Pakiet nr 7

- Pompa do karmienia dojelitowego

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakres szybkości przepływu diety: 1 - 300 ml/ godz. | tak |  |
| 2. | dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml | tak |  |
| 3. | zasilanie sieciowe: 220-240 V; 50-60 Hz; 0,125 A | tak |  |
| 4. | zasilanie akumulaturowe: 12 V; 1,2 Ah | tak |  |
| 5. | czas ładowania 12 -16 godz. | tak |  |
| 6. | zakres ustawienia całkowitej dawki: 5-2500 ml | tak |  |
| 7. | czytelny wyświetlacz świecący podczas pracy pompy | tak |  |
| 8. | wizualna i akustyczna sygnalizacji problemów (alarmy) | tak |  |
| 9. | wbudowany zacisk do umocowania do stojaka | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 8

1. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zwarta budowa – uniemożliwiająca zalanie | tak |  |
| 2. | Zasilanie – 230 V; 50 Hz | tak |  |
| 3. | Zasilanie 12 V w transporcie sanitarnym | tak |  |
| 4. | Baterie o przedłużonej żywotności, podać czas pracy Ciągła kontrola stanu naładowania baterii | tak |  |
| 5. | Stała samokontrola ładowania i stopnia naładowania akumulatorów | tak |  |
| 6. | Możliwość mocowania do statywu lub ramy łóżka min w dwóch położeniach | tak |  |
| 7. | Komunikaty w języku polskim | tak |  |
| 8. | Waga urządzenia (w kg) | podać |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (w cm) | podać |  |
| 10. | Dwa niezależne tory, programowane oddzielnie | tak |  |
| 11. | Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach 10 ml – 50/60 ml producentów krajowych i zagranicznych – podać dokładnie rodzaje strzykawek i producentów | tak |  |
| 12. | Możliwość pracy min w czterech opcjach: szybkość dozowania bez programowania objętości szybkość dozowania + objętość infuzji szybkość dozowania + czas trwania infuzji objętość infuzji + czas trwania infuzji | tak |  |
| 13. | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 500 ml/h. Podać dla jakich typów strzykawek – jakie parametry podaży leku | tak |  |
| 14. | Tryb pracy KVO – programowane, regulowany | tak |  |
| 15. | Możliwość programowania prędkości dawki BOLUS | tak |  |
| 16. | Zakres programowania prędkości, objętości dawki BOLUS, BOLUS powyżej 1000 ml/h | tak |  |
| 17. | Możliwość likwidacji bolusa okluzyjnego | tak |  |
| 18. | Możliwość programowania progów ciśnienia progów ciśnienia okluzji przez użytkownika min 4 progi |  |  |
| 19. | Funkcja wypełniania drenu | tak |  |
| 20. | Zabezpieczenie parametrów infuzji hasłem | tak |  |
| 21. | Biblioteka leków (min 30) | tak |  |
| 22. | Funkcja STAND-BY, programowana | tak |  |
| 23. | Możliwość uzyskania informacji o wszystkich parametrach pracy pompy w trakcie podaży leku | tak |  |
| 24. | Możliwość zmiany prędkości podaży leku i parametrów pracy pompy w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia | tak |  |
| 25. | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230V na bateryjne bez przerywania pracy | tak |  |
| 26. | Alarmy dźwiękowe i świetlne przywołujące personel | tak |  |
| 27. | Ilość alarmów identyfikowanych przez pompę min 8 | tak |  |
| 28. | Automatyczne zatrzymanie infuzji w przypadku awarii | tak |  |
| 29. | Interfejs | tak |  |
| 30. | Gniazdo zewnętrzne przywołania pielęgniarki | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesiący) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

2. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zwarta budowa – uniemożliwiająca zalanie | tak |  |
| 2. | Zasilanie – 230 V; 50 Hz | tak |  |
| 3. | Zasilanie 12 V w transporcie sanitarnym | tak |  |
| 4. | Baterie o przedłużonej żywotności, podać czas pracy Ciągła kontrola stanu naładowania baterii | tak |  |
| 5. | Stała samokontrola ładowania i stopnia naładowania akumulatorów | tak |  |
| 6. | Możliwość mocowania do statywu lub ramy łóżka | tak |  |
| 7. | Komunikaty w języku polskim | tak |  |
| 8. | Waga urządzenia (w kg) | tak |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (w cm) | tak |  |
| 10. | Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach 10 ml – 50/60 ml producentów krajowych i zagranicznych – podać dokładnie rodzaje strzykawek i producentów | tak |  |
| 11. | Możliwość pracy w czterech opcjach: szybkość dozowania bez programowania objętości szybkość dozowania + objętość infuzji szybkość dozowania + czas trwania infuzji objętość infuzji + czas trwania infuzji | tak |  |
| 12. | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 500 ml/h. Podać dla jakich typów strzykawek – jakie parametry podaży leku | tak |  |
| 13. | Tryb pracy KVO – programowane | tak |  |
| 14. | Możliwość programowania prędkości dawki BOLUS | tak |  |
| 15. | Zakres programowania prędkości, objętości dawki BOLUS, BOLUS do 2000 ml/h | tak |  |
| 16. | Możliwość likwidacji bolusa okluzyjnego | tak |  |
| 17. | Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika | tak |  |
| 18. | Funkcja wypełniania drenu | tak |  |
| 19. | Zabezpieczenie parametrów infuzji hasłem | tak |  |
| 20. | Biblioteka leków (min 30) | tak |  |
| 21. | Funkcja STAND-BY | tak |  |
| 22. | Możliwość uzyskania informacji o wszystkich parametrach pracy pompy w trakcie podaży leku | tak |  |
| 23. | Możliwość zmiany prędkości podaży leku i parametrów pracy pompy w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia | tak |  |
| 24. | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230V na bateryjne bez przerywania pracy | tak |  |
| 25. | Alarmy dźwiękowe i świetlne przywołujące personel | tak |  |
| 26. | Ilość alarmów identyfikowanych przez pompę | tak |  |
| 27. | Automatyczne zatrzymanie infuzji w przypadku awarii | tak |  |
| 28. | Interfejs | tak |  |
| 29. | Gniazdo zewnętrzne przywołania pielęgniarki | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

3. Statyw do pomp strzykawkowych

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół | tak |  |
| 2. | Rama wykonana ze stali nierdzewnej | tak |  |
| 3. | Kolumna z listwą przyłączeniową zawierającą 5 gniazd sieciowych i centralny wyłącznik | tak |  |
| 4. | Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości statywu | tak |  |
| 5. | Zwieńczenie rury uchwytem | tak |  |
| 6. | Możliwość wyposażenia w dodatkowe ramiona, prowadnice, kosz na odpady | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |

Pakiet nr 9

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

- Inhalator pneumatyczny przystosowany do pracy ciągłej

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nebulizator: |  |  |
| 1. | Konstrukcja nebulizatora uniemożliwiająca przedostanie się śliny do leku | tak |  |
| 2. | Możliwość pracy pod kątem | tak |  |
| 3. | Zredukowany czas nebulizacji 3 ml leku w czasie 7 min | tak |  |
| 4. | Zwór jednokierunkowy | tak |  |
| 5. | Średnia średnica cząsteczek MMAD przy przepływie 10 l/min ok. 1 µm | tak |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji w autoklawie | tak |  |
| 7. | Ponad 80% cząsteczek aerozolu o średnicy poniżej 5 µm | tak |  |
|  | Sprężarka: |  |  |
| 8. | zasilanie 230V, 50 Hz, 1,0 A | tak |  |
| 9. | Tłokowa | tak |  |
| 10. | Przystosowana do pracy ciągłej | tak |  |
| 11. | Ponad 80% cząsteczek w zakresieterapeutycznym | tak |  |
| 12. | waga | podać |  |
| 13. | wymiary | podać |  |
| 14. | Wyposażenie: - nebulizator z możliwością sterylizacji w autoklawie - 20 szt. - maska twarzowa (dla dorosły) - 40 szt. | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy /podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 10

- Sonda USG kardiologiczna

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda USG do aparatu HEWLETT PACKARD IMAGE POINT (rok produkcji 1997), głowica P2520 2.0/2.5 MHZ, kolorowy doppler, doppler pulsacyjny ciągły, głowica kardiologiczna | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 6 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy | tak min 10 lat/podać |  |

Pakiet nr 11

- Rejestrator EKG

Rejestratory muszą współpracować z funkcjonującym w Szpitalu systemem World Holter.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY REJESTRATORA EKG DLA REJESTRACJI STANDARDOWEJ |  |  |
| 1. | Zapis cyfrowy bez kompresji, 3 kanałowy | tak |  |
| 2. | Podstawowy czas rejestracji 24 godz. | tak |  |
| 3. | Częstotliwość próbkowania powyżej 1000 Hz na kanał. | tak |  |
| 4. | Rozdzielczość amplitudowa powyżej 10 bit na kanał. | tak |  |
| 5. | Maksymalna amplitudowa rejestrowanego sygnału w zakresie 7 mVac do 15 mVac | tak |  |
| 6. | Filtracja zakłóceń | tak |  |
| 7. | Detekcja impulsów implantowanego stymulatora serca dla unipolarnego i bipolarnego typu stymulacji i z obu jam serca. | tak |  |
| 8. | Pamięć typu flash bez konieczności podtrzymywania bateryjnego danych EKG z wymienną karta pamięci. | tak |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne zamykające się w bryle | tak |  |
| 10. | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia | tak |  |
| 11. | Zwarta i odporna obudowa w standardzie wykonania IPX4 | tak |  |
| 12. | Wymienny przewód pacjenta z jedną wtyczką do rejestratora | tak |  |
| 13. | Zasilanie z pojedynczej baterii | tak |  |
| 14. | Sygnalizacja stanu zasilania | tak |  |
| 15. | Podgląd EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze | tak |  |
| 16. | Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania | tak |  |
| 17. | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | tak |  |
| 18. | Współpraca z systemem CardioNavigator/World Holter. | tak |  |
| PARAMETRY REJESTRATORA DLA REJESTRACJI PRZEDŁUŻONEJ |  |
| 19. | Zapis cyfrowy, 2 kanałowy | tak |  |
| 20. | Detekcja impulsów implantowanego rozrusznika serca | tak |  |
| 21. | Czas rejestracji na pojedynczej baterii i bez przerywania rejestracji | tak |  |
| 22. | Wznawianie rejestracji po przerwie związanej z chwilowym wyłączeniem rejestratora (np. wymiana elektrod) | tak |  |
| 23. | Alarm odłączenia elektrod w czasie badania | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 12

1. Aparat EKG

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoczesna rejestracja 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG wtrybie pracy ręcznym i automatycznym | tak |  |
| 2. | Tryb pracy: automatyczny, ręczny i wykrywania arytmii | tak |  |
| 3. | Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRSD, QT, QTC | tak |  |
| 4. | Pomiary osi: P, QRS, T | tak |  |
| 5. | Drukarka termiczna, wydruk 210 mm | tak |  |
| 6. | Prędkość zapisu 5/25/50/mm/s | tak |  |
| 7. | Rozdzielczość zapisu >= 8 pkt/mm/ | tak |  |
| 8. | Podłączenie pacjenta: 10 elektrodowy kabel pacjenta do tworzenia 12 standardowych odprowadzeń według Eithovena, Goldberga, Wilsona/I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6/ | tak |  |
| 9. | Ergonomiczna, dwuczęściowa konstrukcja kabla pacjenta umożliwiająca wymianę tylko części uszkodzonych przewodów | tak |  |
| 10. | Czułość 5, 10, 20, 40/mm/mV/ | tak |  |
| 11. | Cyfrowe próbkowanie sygnału 1000 próbek/sek | tak |  |
| 12. | CMRR> 140 /dB/ | tak |  |
| 13. | Pasmo częstotliwości: 0,04 - 150 Hz | tak |  |
| 14. | Impedancja wejściowa 100/MOhm/ | tak |  |
| 15. | Filtracja zakłóceń sieciowych | tak |  |
| 16. | Filtracja zakłóceń mięśniowych 20 i 40 Hz | tak |  |
| 17. | Filtr antydryftowy linii izoelektrycznej | tak |  |
| 18. | Klawiatura alfanumeryczna oraz ekran ciekłokrystaliczny LCD umożliwiający podgląd 3 odprowadzeń | tak |  |
| 19. | Rozdzielczość ekranu minimum 320 x 240 pikseli umożliwiająca wyświetlanie dodatkowych parametrów pomiaru: HR, kontrola elektrod, ADS, czas, odprowadzenia, prędkość, filtry | tak |  |
| 20. | Pamięć ostatniego zapisu | tak |  |
| 21. | Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym | tak |  |
| 22. | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz ± 10% | tak |  |
| 23. | Wbudowany zasilacz akumulatorowy wystarczający na wykonanie 50 pomiarów EKG w trybie automatycznym | tak |  |
| 24. | Komunikacja poprzez port RS232 z oprogramowaniem komputerowym | tak |  |
| 25. | W wyposażeniu wózek do aparatu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

.........................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/