# Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

Zdalnie sterowana ścianka rentgenodiagnostyczna wraz ze stołem do zdjęć kostnych, stojak do zdjęć płucnych, lampą rtg z zawieszeniem  sufitowym,

systemem cyfrowej radiografii pośredniej CR oraz systemem PACS/RIS

Producent/Firma       :

Urządzenie typ          :

Nazwa Wykonawcy        :

Rok produkcji (wymagany 2008):

| Lp. | Parametr/ Warunek | Parametry wymagane w tym graniczne | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | GENERATOR WN |  |  |  |
|  | Moc | Min. 50 kW |  | Bez oceny |
|  | Częstotliwość | Min. 50 kHz |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne | Min. 100 |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć dla skopii | Min. od 50 do 120 kV |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć dla grafii | Min. od 40 do 150 kV |  | Bez oceny |
|  | Max. prąd dla grafii | Min. 600 mA |  | 0-1 |
|  | Zasilanie | 3 x 400 V, 50 Hz |  | Bez oceny |
|  | Dopuszczalne wahania napięcia | ±10% |  | Bez oceny |
|  | Automatyka AEC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Komunikacja z systemem cyfrowym (CR) w zakresie nastawianych parametrów ekspozycji (mA, kV, sec, mAs, APR) | Tak |  | Bez oceny |
| II | STÓŁ DO ZDJĘĆ | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Stół z pływającym blatem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wymiary płyty | Min. 80 x 210 cm |  | 0-1 |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty | Min. 100 cm |  | 0-1 |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty | Min. 20 cm |  | 0-1 |
|  | Zakres ruchu pionowego płyty | Min. 30 cm |  | 0-1 |
|  | Wysokość stołu | Min. 50 cm |  | 0-1 |
|  | Odległość płyta - kaseta | Max. 8 cm |  | 0-1 |
|  | Format kaset | Min. od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm |  | Bez oceny |
|  | Obciążenie stołu | Min. 200 kg |  | 0-1 |
|  | Współczynnik pochłaniania płyty stołu | Max. 1 mmAl |  | 0-1 |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – ruchoma | Min. 40 l/cm |  | 0-1 |
|  | Ogniskowa kratki | Min. 100 cm |  | 0-1 |
|  | AEC | Min. 3 pola |  | 0-1 |
|  | Centrowanie kaset | Tak |  | Bez oceny |
| III. | STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUC | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego środka panelu od podłogi | Min. od 40 cm do 190 cm |  | 0-1 |
|  | Hamulec elektromagnetyczny panela | Tak |  | Bez oceny |
|  | Max. format kaset 35 x 45 cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | AEC | Min. 3 pola |  | 0-1 |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa - ruchoma | Min. 40 l/cm |  | 0-1 |
|  | Odległość płyta - kaseta | Max. 4 mm |  | 0-1 |
|  | Ogniskowa kratki | Min. 150 cm |  | 0-1 |
| IV. | LAMPA RTG DO STOŁU | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Ilość ognisk | 2 |  | Bez oceny |
|  | Wymiary małego ogniska | Max. 0,6 mm |  | Bez oceny |
|  | Wymiary dużego ogniska | Max. 1,2 mm |  | Bez oceny |
|  | Moc małego ogniska | Min. 30 kW |  | 0-1 |
|  | Moc dużego ogniska | Min. 60 kW |  | 0-1 |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 300 kHU |  | 0-1 |
|  | Szybkość chłodzenia anody | Min. 120 kHU/min |  | 0-1 |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 1400 kHU |  | 0-1 |
|  | Obroty anody | Min. 8000 obrotów/min |  | Bez oceny |
|  | Pomiar mocy dawki | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pełne zabezpieczenie przed przegrzaniem lampy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oświetlenie pola | Min. 100 Lux |  | 0-1 |
|  | Kolimator manualny z możliwością obrotu | Tak |  | Bez oceny |
| V. | MOCOWANIE LAMPY RTG | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Zawieszenie sufitowe - teleskopowe | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy RTG | Min. od 40 cm do 190 cm |  | 0-1 |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG | Min. 300 cm |  | 0-1 |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG | Min. 140 cm |  | 0-1 |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | Min. +/- 120° |  | 0-1 |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | Min. +/- 120° |  | 0-1 |
|  | Wyświetlanie cyfrowe kąta pochylenia lampy RTG | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zwolnienia hamulców we wszystkich kierunkach jednym przyciskiem | Tak |  | Bez oceny |
| VI. | SYSTEM CYFROWEJ RADIOGRAFII POŚREDNIEJ (CR) |
| 1. | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 2. | Głębia szarości obrazu generowanego | Min. 16 bitów |  | 0-1 |
| 3. | Głębia szarości obrazu wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej | Min. 12 bitów |  | 0-1 |
| 4. | Skanowanie wszystkich formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Przepustowość dla kaset 35 x 43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm | Min. 55 płyt/godz. |  | 0-1 |
| 6. | Formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych o formatach 18 x 24 cm, 24 x 30 cm i 35 x 43 cm | Tak, podać wszystkie formaty |  | 0-1 |
| 7. | Maksymalna moc pobierana przez skaner | Podać |  | Bez oceny |
| 8. | Skaner (czytnik) zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak. Załączyć |  | Bez oceny |
| 9. | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów – 1 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 10. | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej : imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  | Bez oceny |
| 15. | Multisesyjność | Tak |  | Bez oceny |
| 16. | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, kompozycja wydruków | Tak |  | Bez oceny |
| 17. | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  | Bez oceny |
| 18. | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak |  | Bez oceny |
| 19. | Marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  | Bez oceny |
| 20. | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań - kaseta zidentyfikowana, - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte/wydrukowane / zarchiwizowane | Tak |  | Bez oceny |
| 21. | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  | Bez oceny |
| 22. | Możliwość wykonywania badań nagłych, bez konieczności wprowadzenia danych pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 23. | Możliwość obejrzenia poprzednich badań danego pacjenta – pobieranie poprzednich badań na staję technika z systemu dystrybucji obrazów | Tak |  | Bez oceny |
| 24. | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | Bez oceny |
| 25. | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące wieloskalarną automatyczną obróbkę obrazu | Tak, podać typ zaoferowanego oprogramowania oraz opisać |  | Bez oceny |
| 26. | Nagrywanie na stacji na płytę CD obrazów wybranego pacjenta w formacie Dicom z przeglądarką Dicom uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  | Bez oceny |
| 27. | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy , klawiaturę i mysz | Tak |  | Bez oceny |
| 28. | Monitor LCD kolorowy, dotykowy, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280 x 1024, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 170/170 st. | Tak |  | Bez oceny |
| 29. | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
| 30. | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie. Co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie | Tak |  | Bez oceny |
| 31. | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  | Bez oceny |
| 32. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak |  | Bez oceny |
| 33. | Oprogramowanie CR i stanowisko identyfikacji kaset zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 34. | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. | Podać typ i producenta |  |  |
| 35. | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, podać |  | 0-1 |
| 36. | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43 – 6 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | Tak |  | Bez oceny |
| 37. | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35 – 6 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | Tak |  | Bez oceny |
| 38. | Kaseta z płytą obrazową, rozmiar 24 x 30 cm – 6 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | Tak |  | Bez oceny |
| 39 | Kaseta z płytą obrazową, rozmiar 18 x 24 cm – 6 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | Tak |  | Bez oceny |
| 40. | Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę | Tak |  | Bez oceny |
| 41. | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń / oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  | Bez oceny |
| 42. | Kamera sucha z trzema formatami błon dostępnych on – line – 1 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 43. | Sposób uzyskania obrazu | Podać |  | Bez oceny |
| 44. | Rozdzielczość wydruku | Min. 320 dpi |  | 0-1 |
| 45. | Liczba odcieni skali szarości | Min. 4096 (12 bitów) |  | 0-1 |
| 46. | Wydajność dla formatu 35 x 43 cm przy maksymalnej oferowanej rozdzielczości | Min. 60 błon / godz. |  | 0-1 |
| 47. | Min. 3 magazynki na różne formaty błon dostępne jednocześnie | Tak |  | Bez oceny |
| 48. | Dostępność co najmniej następujących formatów błon: 14”x17”, 10”x12”, 11”x14”, 14”x14”, 8”x10” | Tak, podać ilość formatów i wymienić wszystkie dostępne formaty |  | Bez oceny |
| 49. | Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) | Tak |  | Bez oceny |
| 50. | Nienaświetlone błony nieczułe na światło dzienne | Tak |  | Bez oceny |
| 51. | Interfejs typu DICOM Print 3.0 | Tak |  | Bez oceny |
| 52. | Kamera zarejestrowana w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadająca w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń / oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| 53. | Trzymonitorowa lekarska stacja diagnostyczno – opisowa – 1 szt. | Podać typ i producenta |  |  |
| 54. | Monitor diagnostyczny 2 sztuki, sparowane: - czarno – biały, pionowy, LCD, - jasność co najmniej 900 cd/m2, - kontrast co najmniej 700:1, - monitor i karta graficzna tego samego producenta, - przedni panel zabezpieczający ekran | Tak |  | Bez oceny |
| 55. | Rozdzielczość monitorów diagnostycznych | Min. 3 megapiksele |  | Bez oceny |
| 56. | Trzeci kolorowy monitor LCD 17”do wyświetlania danych demograficznych pacjenta oraz opisów badań w systemie RIS jak również kolorowych obrazów USG. Min. parametry monitora; rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 450:1 | Tak |  | Bez oceny |
| 57. | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy LCD podłączone do jednego komputera. Monitory obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy | Tak |  | Bez oceny |
| 58. | Komputer stacji, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 2,6 GHz, 4 GB RAM, HDD 320 GB, DVD/CD R-W combo, karta sieciowa, klawiatura, mysz optyczna | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 59. | Praca w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Bez oceny |
| 60. | Poszukiwanie listy pacjentów wg różnych kryteriów | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 61. | Możliwość integracji z systemem RIS i archiwum PACS gwarantująca następujące funkcje: - wyświetlenie nieopisanego obrazu diagnostycznego na dowolnym monitorze diagnostycznym otwiera okno opisu na monitorze RIS, - wyświetlenie opisu na monitorze RIS otwiera obraz diagnostyczny, na podstawie którego opis został wykonany, pod warunkiem, że obraz znajduje się w pamięci podręcznej | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 62. | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
| 63. | Nagrywanie płyt CDROM z wybranym zestawem badań obrazowych i przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC z systemem Windows | Tak |  | Bez oceny |
| 65. | Interfejs użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  | Bez oceny |
| 66. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak |  | Bez oceny |
| 67. | Stacja diagnostyczna zarejestrowana w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadająca certyfikat CE właściwy dla urządzeń/ oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć |  | Bez oceny |
| VII | System informacji RIS | Podać typ |  |  |
| 1. | Rejestracja pacjenta z pracowni rtg oraz usg | TAK |  | Bez punktu |
| 1.1 | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej | TAK |  | Bez punktu |
| 1.2 | Rejestracja pacjentów obcokrajowców. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.3 | Rejestracja danych opiekuna osoby niepełnoletniej | TAK |  | Bez punktu |
| 1.4 | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system automatycznie uzupełnia pola: nazwisko informacjami NN, imię informacjami NN oraz datą i godziną przyjęcia pacjenta, pole z numerem PESEL cyframi zero z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.5 | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL | TAK |  | Bez punktu |
| 1.6 | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL | TAK |  | Bez punktu |
| 1.7 | Słownik miejscowości wraz z ich kodami pocztowymi. Po wybraniu miejscowości ze słownika pole kod pocztowy miejscowości jest uzupełniane automatycznie | TAK |  | Bez punktu |
| 1.8 | Słownik krajów | TAK |  | Bez punktu |
| 1.9 | Wyszukiwanie według nazwiska, numeru PESEL, numeru badania, | TAK |  | Bez punktu |
| 1.10 | Szybkie inkrementalne wyszukiwanie pacjenta wg Pesela lub nazwiska w formularzu służącym do rejestracji pacjenta | TAK |  | Bez punktu |
| 1.11 | Rejestracja dodatkowych informacji i uwag np. dotyczących uczuleń pacjenta | TAK |  | Bez punktu |
| 1.12 | Możliwość szybkiej rejestracji podstawowych danych pacjenta i badania w jednym formularzu edycyjnym | TAK |  | Bez punktu |
| 2. | Rejestracja badania |  |  | Bez punktu |
| 2.1 | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania | TAK |  | Bez punktu |
| 2.2 | Identyfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | TAK |  | Bez punktu |
| 2.3 | Szybkie inkrementalne wyszukiwanie lekarza zlecającego wg numeru prawa wykonywania zawodu lub nazwiska. | TAK |  | Bez punktu |
| 2.4 | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie NIPu, Regonu, skrótu | TAK |  | Bez punktu |
| 2.5 | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania | TAK |  | Bez punktu |
| 2.6 | Rejestracja informacji o płatniku za badania np. oddział NFZ, badanie opłacane w kasie | TAK |  | Bez punktu |
| 2.7 | Możliwość przejrzenia poprzednich opisów badań pacjenta | TAK |  | Bez punktu |
| 2.8 | Rejestracja informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania | TAK |  | Bez punktu |
| 2.9 | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na techników, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog. | TAK |  | Bez punktu |
| 2.10 | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. | TAK |  | Bez punktu |
| 2.11 | DICOM Modality Worklist – system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych | TAK |  | Bez punktu |
| 3. | Opis badania |  |  | Bez punktu |
| 3.1 | Edycja opisu badania przez lekarza opisującego | TAK |  | Bez punktu |
| 3.2 | Formatowanie tekstu opisu badania przez lekarza opisującego. W tym pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wyliczenie i wypunktowanie, wybór czcionki i inne | TAK |  | Bez punktu |
| 3.3 | Wzorce opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca | TAK |  | Bez punktu |
| 3.4 | Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów | TAK |  | Bez punktu |
| 3.5 | Wysłanie obrazów badania na dowolna stacje diagnostyczną komunikującą się zgodnie ze standardem DICOM 3.0 | TAK |  | Bez punktu |
| 3.6 | Wydruk wyniku badania dla pacjenta oraz wygenerowanie dokumentu PDF. | TAK |  | Bez punktu |
| 3.7 | Możliwość sprawdzenia statusu danego badania | TAK |  | Bez punktu |
| 3.8 | Lista robocza badań do opisania przez lekarza opisującego | TAK |  | Bez punktu |
| 4. | Nagrywanie płyt z wynikami badań dla pacjentów |  |  | Bez punktu |
| 4.1 | Nagrywanie wyniku badania pacjenta za pomocą nagrywarki płyt CD/DVD (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. Generowanie etykiety płyty zawierającej: dane pacjenta, dane badania, dane pracowni diagnostycznej, logo pracowni. Nadruk etykiety płyty na drukarce z opcją wydruku na płytach. | TAK |  | Bez punktu |
| 4.2 | Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD posiadająca minimum następujące funkcje: możliwość wyświetlenia dodatkowo obrazów z badań CT możliwość wyświetlenia na ekranie badań w rozkładzie 1x1, 2x1, 2x2 zmianę jasności i kontrastu przeglądarka kinowa możliwość pokazania/ukrycia danych dodatkowych płynne powiększanie zdjęcia płynne przesuwanie zdjęcia pomiar odległości możliwość zapisania obrazu w postaci JPEG możliwość szybkiego powrotu do stanu obrazu sprzed modyfikacji | TAK |  | Bez punktu |
| 4.3 | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. | TAK |  | Bez punktu |
| 5. | Raportowanie i administracja systemem |  |  | Bez punktu |
| 5.1 | Generowanie raportu wykonanych badań wraz z informacjami o zlecających oraz osobach wykonujących badanie – księga dzienna w dowolny przedziale czasowym. | TAK |  | Bez punktu |
| 5.2 | Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających– w dowolny przedziale czasowym. | TAK |  | Bez punktu |
| 5.3 | Panel administracyjny dostępny przez WWW z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, zarządzanie personelem, typami badań. | TAK |  | Bez punktu |
| 5.4 | System nie wymaga instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK |  | Bez punktu |
| 5.5 | System oparty o przeglądarkę internetową. | TAK |  | Bez punktu |
| 5.6 | System posiada polski interfejs użytkownika. | TAK |  | Bez punktu |
| 5.7 | System posiada pomoc w języku polskim. | TAK |  | Bez punktu |
| 5.8 | System musi umożliwiać podłączenie w przyszłości kolejnych pracowni diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktu |
| 5.9 | System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń / oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  | Bez punktu |
| 5.10 | Możliwość integracji z system szpitalnym w standardzie HL7 | TAK |  | Bez punktu |
| VIII | System archiwizacji PACS |  |  | Bez punktu |
| 1. | Wymagania funkcjonalne: | TAK |  | Bez punktu |
| 1.1 | Moduł PACS działający na tym samym serwerze co RIS. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.2 | Urządzenia które należy podłączyć do systemu poprzez DICOM: skaner radiografii cyfrowej pośredniej będący przedmiotem niniejszego przetargu. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.3 | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 obsługiwane transfer syntaxy: Little Endian Implicit, Little Indian Explicit, Big Indian Explicit, JPEG Process 14 (DPCM, non-hierarchical with Huffman coding). | TAK |  | Bez punktu |
| 1.4 | System obsługuje następujące formaty transer syntaxy: JPEG LossLess JPEG LS JPEG Lossy Encapsulated PDF MPEG-2 | TAK |  | Bez punktu |
| 1.5 | System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.6 | Automatyczna zmiana statusu na wykonane w RIS gdy na PACSie zostanie zarchiwizowane badanie. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.7 | Archiwizacja długoterminowa na płytach DVD. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.8 | Automatyczne dodawanie lub zamiana tagów w przychodzących plikach. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.9 | System obsługuje funkcję „key objects”. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.10 | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych użytkowników. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.11 | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od typu badania. | TAK |  | Bez punktu |
| 1.12 | System umożliwia tworzenie oraz udostępnianie obrazów referencyjnych w formacie JPEG. | TAK |  | Bez punktu |
| 2. | Zarządzanie systemem: |  |  | Bez punktu |
| 2.1 | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | TAK |  | Bez punktu |
| 2.2 | System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń / oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  | Bez punktu |
| IX | Sprzęt komputerowy do systemu PACS / RIS |  |  | Bez punktu |
|  | Serwer: - procesor: zgodny z x86 - ilość rdzeni w strukturze procesora : min 1 - częstotliwość zegara ≥ 1.86 Ghz - pamięć ≥ 1024MB RAM, - dysk twardy (systemowy) : ≥ 160GB SATA-II - napędy wbudowane: DVD RW, streamer - wewnętrzna macierz min 1,5TB w RAID 5 - klawiatura, mysz - 2 x gigabitowa karta sieciowa - monitor LCD 17” - UPS dobrany mocą do zastosowanego serwera | TAK |  | Bez punktu |
|  | Komputer PC dla systemu RIS – szt. 2 - procesor typu Intel Core 2 Duo min. 2 GHz - pamięć ≥ 2048 MB RAM, rozbudowywana do 4096MB - nagrywarka DVD+/-RW, napęd DVD-ROM - dysk twardy: ≥ 250GB SATA-II - klawiatura, mysz - gigabitowa karta sieciowa - monitor LCD 17” - wraz z kompletnym oprogramowaniem zarządzającym systemem. | TAK |  | Bez punktu |
|  | Drukarka Sieciowa – Laserowa – szt. 1 - Prędkość druku ≥ 26 str/min - wydruk w kolorze czarnym, format A4 - jakość wydruku ≥ 1200 x 1200 dpi - wydajność ≥ 15 000 stron na miesiąc - złącze Ethernet - podajnik papieru na min. 250 arkuszy. | TAK |  | Bez punktu |
|  | Drukarka kodów kreskowych z danymi pacjenta do rejestracji RTG wraz z dwoma zestawami materiałów eksploatacyjnych – szt. 1 | TAK |  | Bez punktu |
|  | Czytnik kodów kreskowych dla klientów RIS do szybkiego odczytu danych pacjenta – szt. 2 | TAK |  | Bez punktu |
|  | Skaner do skanowania dokumentacji medycznej i skierowań – szt. 1 | TAK |  | Bez punktu |
|  | Drukarka do nadruku etykiet na płytach CD/DVD – szt. 1 | TAK |  | Bez punktu |
| X | INNE INFORMACJE, WARUNKI |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 | Tak |  | Bez punktu |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Bez punktu |
|  | Pełna dokumentacja techniczna | Tak |  | Bez punktu |
|  | Zasadnicze elementy aparatu firmowane przez jednego producenta | Tak, podać nazwę elementu i producenta |  | Bez punktu |
|  | Okres gwarancji bezwarunkowej obejmujący wszystkie elementy zestawu | Min. 24 miesiące |  |  |
|  | Gwarancja biegnie od chwili przeszkolenia personelu i spisania protokołu przekazania sprzętu do eksploatacji | Tak |  |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi lekarzy i techników rtg | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt rtg i CR fabrycznie nowy | Tak |  | Bez punktu |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie okresu gwarancji | Min. 2 przeglądy / rok |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki | Do 24 godzin |  |  |
|  | Czasu usunięcia usterki, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Do 96 godzin |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania opisowej stacji lekarskiej | Tak |  |  |
|  | Zestaw do kontroli jakości systemu rtg i CR | Tak |  |  |
|  | Stacje komputerowe z monitorami referencyjnymi 1 megapiksel – 7 sztuk | Tak |  |  |
|  | Szyba ołowiowa o wymiarach 60 x 80 cm – 2 sztuki | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, Wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanych elementów zestawu rtg | Tak, załączyć |  | Bez punktu |
|  | Wyposażenie stanowisk pracy (gabinet lekarski, rejestracja) | Tak |  |  |
| XI | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty sprzedaży | Min. 10 lat |  |  |
|  | Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 10 lat, zgodnie z umowa serwisową załączoną do SIWZ | Podać |  |  |
|  | Naprawa trzykrotna znaczącego podzespołu powoduje wymianę podzespołu na nowy | Tak |  |  |
|  | Podać koszt 1 roboczogodziny pracy serwisu | Podać |  |  |

UWAGA:

- 1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametry wymagane” lub, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- 3. W przypadku, gdy parametr wymagany będzie równy parametrowi oferowanemu wykonawca otrzyma 0 pkt. w pozycjach podlegających ocenie punktowej.

- 4. W przypadku, gdy parametr oferowany będzie wyższy od wymaganego wykonawca otrzyma 1 pkt. W pozycjach podlegających ocenie punktowej.

- 5. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowej, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.......................................................

data, podpis Kierownika