## Załącznik nr 2

Wymagania jakie musi spełnić aparat:

- zamawiający dopuszcza składanie ofert na analizatory używane – rok produkcji 2008 ( nie starsze)-podać rok produkcji

- odczynniki zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE,

- analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”

- praca w systemie 24-godzinnym

- wydajność min.300 oznaczeń na godzinę bez ISE.

- metody pomiaru: monochromatyczne, bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne

- możliwość oznaczania: enzymów, substratów, białek specyficznych, ISE,  monitorowania leków

- analiza w fazie ciekłej

- możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, krwi pełnej, hemolizacie krwi

- możliwość wykonywania D-dimerów

- możliwość wykonywania HbA1c

- zakres fal pomiarowych 340 – 800 nm

- oprogramowanie w języku polskim

- automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody

- priorytetowe badanie „próbek CITO”

- kuwety pomiarowe jednorazowego użytku

- automatyczna zmiana kuwet

- analizator dwuigłowy – oddzielna próbkowa, oddzielna odczynnikowa – igły wyposażone w detektor kolizji

- detekcja mikroskrzepu w próbce badanej

- funkcja udrażniania igły pobierającej

- chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli przez 24 godz.

- możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodu kreskowego

- możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek

- możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- jednoczesna dostępność minimum 35 różnych odczynników dla 35 różnych parametrów

- możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora

- możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie 80 próbek badanych

- możliwość pobierania z próbek pierwotnych

- możliwość stosowania mikronaczynek na próbki pediatryczne (70 – 100 μl)

- zużycie wody do 2 l na godz., woda do aparatu jest podstawiana w przeznaczonym do tego pojemniku

- pojemnik na ścieki

-     stacja uzdatniania wody – koszt obsługi i serwisowania po stronie wydzierżawiającego

- flagowanie wyników patologicznych

- system kontroli jakości (ocena powtarzalności, odtwarzalności, poprawności)

- automatyczna ocena wyników kontroli jakości

- statystyka ilości badań, z możliwością formułowania zapytań

- archiwum wyników i danych pacjenta

- automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora

- zewnętrzny UPS – zapewniający pracę analizatora bez dopływu prądu co najmniej przez 30 min.

- serwis techniczny udzielany nieodpłatnie w ciągu trwania całej umowy. Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. Wykonawca potwierdzi przeglądy techniczne certyfikatem jakości i bezpieczeństwa.

- Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz.. W przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godz. dostawca zapewnia urządzenie zastępcze lub pokryje koszty wykonania badań w najbliższym laboratorium

- podłączenie analizatora do systemu informatycznego Marcel

- gwarancja przez cały okres trwania dzierżawy

- analizator musi być zainstalowany i personel przeszkolony w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

- w przypadku, jeżeli analizator nie jest wolno stojący, wykonawca zapewnia stabilny stół do analizatora w miejscu instalacji.

- Po wygaśnięciu umowy i nie przedłużeniu umowy dzierżawnej aparat musi zostać odebrany z laboratorium w przeciągu trzech miesięcy. W przeciwnym razie aparat zostanie zutylizowany na koszt dostawcy.

Odczynniki:

-    odczynniki mają być gotowe do użycia

-    wymagane aplikacje do analizatora w języku polskim (załączyć w formie papierowej lub

elektronicznej)

-    wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć w formie

papierowej lub elektronicznej)

-    wymagana instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (załączyć w formie papierowej)

- wykonawca zapewnia kalibratory i kontrole w ilości  potrzebnej do wykonania podanej ilości badań

- wykonawca zapewnia materiały zużywalne i akcesoria konieczne do prawidłowej pracy aparatu w ilości potrzebnej do wykonania podanych niżej ilości badań

- data ważności odczynników nie może być krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostawy do zamawiającego

- lodówka na odczynniki

- w przypadku preparatów szkodliwych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyk ( w formie papierowej lub elektronicznej)

Oświadczam, że akceptuję parametry techniczne analizatora i odczynników

Podpis Wykonawcy……………………………………………………………….