Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU „A1” Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIEM – W ILOŚCI 1 SZT.

Marka i model: ………………………………………………………………………

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji – 2010 (podać)…………………….

Nazwa i adres Wykonawcy zabudowy przedziału medycznego…………………

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| I. Nadwozie |
| 1. Typu furgon z izolacją termiczną. |  |  |
| 2. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. |  |  |
| 3. Przystosowany do przewozu min. czterech osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| 4. Długość przedziału medycznego min 2,10 m. Wysokość przedziału medycznego min. 1,30 m, |  |  |
| 5. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 1800. |  |  |
| 6. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą. |  |  |
| 7. Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| 8. Częściowo przeszklona pełna zgodna z PN EN 1789:2008 ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym. |  |  |
| 9. Lakier w kolorze białym |  |  |
| 10. Centralny zamek wszystkich drzwi. |  |  |
| 11. Autoalarm. |  |  |
| 12. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, |  |  |
| 13. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, |  |  |
| 14. Elektrycznie opuszczane szyby w kabinie kierowcy, |  |  |
| 15. Zderzaki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia, |  |  |
| 16. Fabryczne światła przeciwmgielne przednie, |  |  |
| 17. Fotel kierowcy i pasażera z regulacją przód – tył i regulacją oparcia pod plecami, pod fotelem pasażera wysuwany schowek, |  |  |
| 18. Klimatyzacja fabryczna kabiny kierowcy, |  |  |
| II. Silnik |
| 1.Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, z turbosprężarka i intercoolerem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. |  |  |
| 2. Silnik o mocy powyżej 100 KM. Maksymalny moment obrotowy min. 280 Nm |  |  |
| III. Zespół napędowy |
| 1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana. |  |  |
| 2. Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |
| 3. Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| 4. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu ESP |  |  |
| 5. System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania typu ASR, |  |  |
| 6. System wspomagania ruszania pod górę typu hill asystent lub równoważny, |  |  |
| IV. Zawieszenie |
| 1.Zawieszenie przednie i tylne niezależne gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu chorego. |  |  |
| V. System hamulcowy |
| 1. Ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| 3. Hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |
| 1. Ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, |  |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |
| 1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
| 2. Kosz na śmieci. |  |  |
| 3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| 4. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. |  |  |
| 5. Ręczna latarka ze źródłem światła LED z możliwością ładowania z instalacji 12V pojazdu, |  |  |
| 6. Radioodtwarzacz CD/MP3 z dwoma głośnikami w kabinie kierowcy. |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789:2008 oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe. |
| 1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – dodatkowa nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym. |  |  |
| 2. Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna. |  |  |
| 3. Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji o drugi parownik umieszczony w pomieszczeniu dla pacjenta nad wezgłowiem noszy z niezależną regulacją temperatury i siły nawiewu |  |  |
| 4. Szyberdach zamontowany w dachu pojazdu nad noszami, |  |  |
| 5. Dodatkowy elektryczny dogrzewacz pomieszczenia dla pacjenta zasilany z sieci 230V o mocy min. 2000W. |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789:2008 – i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |
| 1.Alternator wzmocniony zapewniający odpowiednie ładowanie akumulatora o mocy min. 700 W. |  |  |
| 2. Akumulator o pojemności min. 54 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| 3. Min. 2 gniazda 12 V wraz z wtykiem do podłączenia urządzeń medycznych w pomieszczeniu dla pacjenta,. |  |  |
| 4. Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem, |  |  |
| 5. Zasilanie zewnętrzne 230 V z 1 gniazdem wewnętrznym z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznymi z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min 5 m. |  |  |
| X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |
| 1. Belka z przezroczystego poliwęglanu z modułami świetlnymi typu LED koloru niebieskiego umieszczona na przedniej części dachu pojazdu. W belce zamontowane boczne światła halogenowe do oświetlania przedpola po bokach pojazdu, sygnał dźwiękowy modulowany – możliwość podawania komunikatów głosowych – głośnik w komorze silnika. |  |  |
| 2. Dwie niebieskie lampy ze światłami typu LED na wysokości pasa przedniego. |  |  |
| 3. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. |  |  |
| 5. Zintegrowane w jednej obudowie; kierunkowskazy oraz reflektory zewnętrzne w tylnej części dachu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji min. 2 szt., z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| 6. Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia. |  |  |
| 7. Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. |  |  |
| 8. Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach tylnych symbolem „T” oraz logiem i nazwą Zamawiającego,. |  |  |
| XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789:2008 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |
| 1. Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 2 punkty świetlne. |  |  |
| 2. Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 1 szt.). |  |  |
| XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789:2008 dla ambulansu typu A1, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe |
| 1. Na ścianie bocznej lewej zestaw podsufitowych szafek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, |  |  |
| 2.Miejsce do zamocowania min. 1 szt. walizki lub torby medycznej, |  |  |
| 3. Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowany w suficie. |  |  |
| 4. Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 5. Instalacja tlenowa; 1 butla 10l z reduktorem i przepływomierzem o przepływie od 0 do 15 litrów/min, |  |  |
| XIII. Łączność radiowa |
| 1. Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, (instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową). |  |  |
| XIV. Pomieszczenie dla pacjenta |
| 1.Dwa fotele obrotowe na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i podłokietnikami – do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 oferowanych foteli |  |  |
| 2. Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| 3. Ściany boczne i sufit pokryte profilami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. |  |  |
| 4. Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego, defibrylatora automatycznego, respiratora. |  |  |
| 5. Panel sterujący o przekątnej ekranu min. 5 cali umożliwiający sterowanie; oświetleniem sufitowym, klimatyzacją, ogrzewaniem oraz pokazującym aktualny czas i datę, temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną oraz poziom naładowania akumulatora, |  |  |
| XV. Nosze główne samojezdne |
| 1. Konstrukcja monoblokowa, przystosowane do reanimacji – twarda płyta na całej powierzchni. Nosze potrójnie łamane. |  |  |
| 2. Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kata min. 75° |  |  |
| 3. Komplet pasów zabezpieczających (2 pasy poprzeczne ). |  |  |
| 4. Opuszczane oparcia boczne |  |  |
| 5. Posiadające 4 kółka jezdne o średnicy min. 180 umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych nawierzchniach, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, |  |  |
| 6. Obciążenie dopuszczalne min 150 kg |  |  |
| 7. Waga noszy do 45 kg |  |  |
| 8. Funkcja automatycznego rozkładania podwozia transportera przy wyjeździe z ambulansu |  |  |
| 9. Niezależny system składnia goleni przednich i tylnych podczas wjazdu i wyjazdu z karetki. |  |  |
| 10. Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu – zgodne z normą PN-EN 1789 ( atest 10 g. ) – załączyć do oferty |  |  |
| 11.Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu, |  |  |
| 12. Wyposażone w konturowy materac |  |  |
| 13.Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty. |  |  |
| XVI. Krzesełko kardiologiczne |
| 1. Dwa kółka z tyłu. |  |  |
| 2. Rączki z przodu. |  |  |
| 3. Łatwo zmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z możliwością demontażu. |  |  |
| 4. Rączki nośne z tyłu. |  |  |
| 5. Dwa pasy pacjenta z regulacją ich długości. |  |  |
| 6. Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty. |  |  |
| XVII. Dodatkowe wymagania |
| 1. Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna (załączyć do oferty kpl. dokumentów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2005 r., zał. nr 13), |  | + |
| 2. Protokół lub sprawozdanie z badań systemu mocowań i układów przytrzymujących wyposażenie medyczne w oferowanym ambulansie potwierdzające zgodność z wymaganiami PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3, wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną – załączyć do oferty |  |  |
| 3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia realizowany w siedzibie Zamawiającego w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki. |  |  |
| 4. Gwarancja na zabudowę medyczną i wyposażenie – min. 24 miesiące Gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów – min. 24 miesiące, Gwarancja na lakier (również na lakierowane lusterka zewnętrzne i zderzaki) – min. 36 miesięcy, Gwarancja na perforację nadwozia – min. 72 miesiące, |  |  |
| 5. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w każdej ASO danej marki w Polsce. Podać autoryzowany serwis marki w Białymstoku. |  |  |

UWAGA:   NIE SPEŁNIENIE, CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

_____________________________

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcę)