Załącznik nr 3 do SIWZ

Aparat USG serca  -  1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury. | Tak |  |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2012 | Tak |  |
| 3. | Zasilanie zgodne z Polską Normą (230V ±10%; 50Hz) | Tak |  |
| 4. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 5. | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 17’’ regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia. | Tak |  |
| 6. | Panel sterowania regulowany w trzech płaszczyznach, niezależnie od monitora. | Tak |  |
| 7. | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | Tak |  |
| 8. | Dynamika systemu min 180 dB | Tak |  |
| 9. | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 140000 | Tak |  |
| 10. | Min. 8 suwaków regulacji wzmocnienia głębokościowego (TGC) oraz suwaki regulacji wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki. | Tak |  |
| 11. | Zakres głębokości obrazowania min od 2 do 30 cm | Tak |  |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic min. od 1 do 15 MHz | Tak |  |
| 13. | Liczna aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min 3 | Tak |  |
| 14. | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 500 Hz | Tak |  |
| 15. | Podręczna pamięć obrazów typu Cine Loop z możliwością wyboru długości pętli obrazowych (podać) min 2000 obrazów | Tak |  |
| 16. | Możliwość monitorowania sygnału oddechowego (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | Tak |  |
| 17. | Współpraca aparatu z głowicami: - sektorowymi - liniowe - convex - przezprzełykowe wielopłaszczyznowe - matrycowe o min 2000 elementów do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do kardiologii przezklatkowej i przezprzełykowej | Tak |  |
| 18. | Tryby obrazowania |  |  |
| 19. | Tryby obrazowania: - 2D (B-mode) - M-mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF) - Doppler ciągły (z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej) - Doppler kolorowy) – wszystkie głowice - Power (angio) Doppler) - Duplex (2D +PW/CD/CPA) - Triplex (2D + CD/CPA + PW) - Dopler tkankowy kolorowy oraz spektralny o wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu (frame rate min. 400 Hz) | Tak |  |
| 20. | Tryby obrazowania - 3D w trybie Kolor Doppler w czasie rzeczywistym dedykowane do kardiologii - kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) - obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym o kącie obrazowania min. 980x980 - jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym minimum 2 niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej | Tak |  |
| 21. | Możliwość uzyskania dowolnej płaszczyzny skanowania na głowicy matrycowej w sposób elektroniczny, poprzez sterowanie płaszczyzną skanowania a nie ruchem głowicy | Tak |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie na głowicach liniowych i convex z możliwością wykonywania pomiarów na uzyskanym obrazie | Tak |  |
| 23. | # 2D |  |  |
| 24. | Zoom min. 8-krotny dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | Tak |  |
| 25. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza (przycisku) – min. wzmocnienie, TGC, dynamika | Tak |  |
| 26. | # Tryb M |  |  |
| 27. | pojemność pamięci dynamicznej w prezentacji M, min. 20 [s] | Podać |  |
| 28. | kolor w M –mode | Tak |  |
| 29. | # Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |
| 30. | maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie 0°[m/s] min. 7 m/s | Tak |  |
| 31. | wielkość bramki Dopplerowskiej, min. 1 -15 [mm] | Tak |  |
| 32. | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego klawisza (przycisku) – min. PRF, linia bazowa | Tak |  |
| 33. | funkcja korekcji kąta min. ±80° | Tak |  |
| 34. | # Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) |  |  |
| 35. | sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |
| 36. | maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 16 [m/s] | Tak |  |
| 37. | # Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
| 38. | maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji kolor Doppler, min. 1000 | Tak |  |
| 39. | jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego | Tak |  |
| 40. | # Tryb 3D w czasie rzeczywistym |  |  |
| 41. | obrazowanie 3D z głowicy matrycowej/objętościowej z maksymalną prędkością min. 90 vps | Tak |  |
| 42. | obrazowanie 3D Color serca w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 43. | obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z głowicy matrycowej/objętościowej | Tak |  |
| 44. | obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | Tak |  |
| 45. | # Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 46. | Głowica matrycowa sektorowa z obrazowaniem harmonicznym pracująca w zakresie częstotliwości min.1,5-4 MHz do badań transtorakalnych u dorosłych. Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, 3D, 3D w czasie rzeczywistym o min 3000 elementach obrazowych Funkcja zmiany płaszczyzny w zakresie 3600 obrazowanie w sposób elektroniczny bez konieczności ruszania głowicą | Tak |  |
| 47. | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym pracująca w zakresie częstotliwości min.1,5-4,5 MHz do badań transtorakalnych u dorosłych. Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, THI | Tak |  |
| 48. | Głowica liniowa z obrazowaniem harmonicznym pracująca w zakresie częstotliwości min. 3-11 MHz do badań naczyniowych | Tak |  |
| 49. | # Możliwość rozbudowy o następujące głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 50. | Głowica convex z obrazowaniem harmonicznym pracująca w zakresie częstotliwości min. 2-5 MHz do badań naczyniowych i brzusznych | Tak |  |
| 51. | Szerokopasmowa, matrycowa głowica przezprzełykowa do trójwymiarowego obrazowania struktur serca w czasie rzeczywistym o zakresie częstotliwości min. 2-7 MHz o min. 2500 elementów obrazowych. Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, THI, 3D i 3D Color w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 52. | # Oprogramowanie aparatu |  |  |
| 53. | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | Tak |  |
| 54. | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak |  |
| 55. | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo | Tak |  |
| 56. | Automatyczna zmiana płaszczyzny projekcji w sposób elektroniczny na głowicy matrycowej przy wykonywaniu badania Stress Echa bez potrzeby poruszania głowicą dla projekcji koniuszkowych i przymostkowych z 00 do 900 oraz 00 do 3100 i do 2450 | Tak/Nie |  |
| 57. | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D, min.: LVEDV, LVESV, EF, CO; w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | Tak |  |
| 58. | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne min.: MV A, AVA, VTI, Qp/Qs; naczyniowe min.: PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED wraz z raportami z badania kardiologicznego | Tak |  |
| 59. | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | Tak |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o tryb automatycznego dopasowania korekcji kąta do kierunku przepływu przy badaniach naczyniowych | Tak |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy o tryb automatycznego ustawienia położenia bramki dopplerowskiej PW w naczyniu | Tak |  |
| 62. | Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | Możliwość rozbudowy |  |
| 63. | Pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim Indeksem Mocy do oceny perfuzji mięśnia sercowego | Możliwość rozbudowy |  |
| 64. | # Archiwizacja |  |  |
| 65. | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności co najmniej 350 GB. | Tak |  |
| 66. | Stacja DVD do archiwizacji badań wbudowana w aparat- eksport obrazów i pętli obrazowych w jednym z powszechnie stosowanych formatów na płytę CD-R, DVD (np. JPEG, TIFF, AVI) | Tak |  |
| 67. | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak |  |
| 68. | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych | Tak |  |
| 69. | Drukarka termiczna czarno-biała ze sterowaniem z konsoli aparatu | Tak |  |
| 70. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | Tak |  |
| 71. | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe (Structured Reporting- SR- for Cardiac and Vascular) | Tak |  |
| 72. | Oprogramowanie do analizy ilościowej badań 3/4D kardiologicznych oraz badań ogólnych do zainstalowania na zewnętrznym komputerze komunikującym się z aparatem w systemie DICOM zawierające m.in.: - pomiary odległości, powierzchni, objętości i EF, - graficzna prezentacja globalnej i segmentowej EF, - możliwość oceny asynchronii z obrazu trójwymiarowego lewej komory - możliwość zrekonstruowania przestrzennego kształtu lewej komory, - graficzne modelowanie zastawki mitralnej wraz z wyznaczaniem parametrów modelu - analizę IMT - analizę ROI - analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości - oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking | Tak |  |
| 73. | Sprzężona z aparatem zewnętrzna stacja do opracowywania opisów badań, analizy ilościowej badań, archiwizacji badań z zintegrowanym oprogramowaniem (jak w punkcie 72). Wymagania dla zewnętrznej stacji: - jednostka bazowa/komputer komunikujący się z aparatem echo w systemie DICOM z parametrami minimalnymi: procesor co najmniej dwurdzeniowy, architektura x86, co najmniej 2,8 GHz, RAM: min. 2,0 GB, HD: min 160 GB, karat graficzna min. 32 MB, system operacyjny Windows XP lub równoważny, monitor panoramiczny min. 21” | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 12 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu | Tak |  |