Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

1. Aparat USG z opcją kolorowego Dopplera z 4 głowicami – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat |  |  |
| 1. | Aparat USG fabrycznie nowy wyprodukowany w 2011r całkowicie cyfrowy | Tak |  |
| 2. | Waga aparatu podać (max. do 180 kg) - cztery niezależna koła skrętu (min. 2 z blokadą skrętu) - zasilanie 220-240 V | Tak |  |
| 3. | Monitor LCD (min. 19”) kolorowy bez przeplotu międzyliniowego. Parametry podać - monitor na wysięgniku ruchomym (zakres regulacji wokół osi: góra-dół, przód-tył, w płaszczyźnie pionowej)-podać | Tak |  |
| 4. | Regulacja pulpitu sterowania (zakres regulacji) góra-dół, obrót podać | Tak |  |
| 5. | Min 3 aktywne gniazda dla głowic obrazowych - przełącznik głowic obrazowych z klawiatury aparatu USG | Tak |  |
| 6. | Pamięć CINE LOOP -1000 obrazów (min) | Tak |  |
| 7. | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB | Tak |  |
| 8. | Nagrywarka DVD R/RW aktywne gniazdo USB (FLASH, PENDRIVE) – wbudowane w aparat | Tak |  |
| 9. | Wideoprinter – czarno-biały | Tak |  |
| 10. | Nagrywarka DVD – video | Tak |  |
| II. | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
| 1. | Obracanie obrazu: lewo-prawo, góra-dół | Tak |  |
| 2. | Powiększanie obrazu w czasie rzeczywistym bez straty rozdzielczości –min 10x | Tak |  |
| 3. | Powiększenie obrazu zamrożonego min. 10x | Tak |  |
| 4. | Możliwość porównywania obrazów w czasie rzeczywistym z obrazami zarejestrowanymi w pamięci aparatu | Tak |  |
| 5. | Pomiar odległości min. 12 pomiarów | Tak |  |
| 6. | Pomiar obwodu pola powierzchni, objętości | Tak |  |
| 7. | Otwarta architektura w oprogramowaniu- możliwość wprowadzenia dodatkowych rodzajów pomiarów | Tak |  |
| 8. | Ręczny i automatyczny obrys widma Dopplera | Tak |  |
| 9. | Korekcja kąta po zamrożeniu | Tak |  |
| 10. | Automatyczne ustalenia kąta | Tak |  |
| III. |  |  |  |
| 1. | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 60000 | Tak |  |
| 2. | Zakres częstotliwości pracy min. 1-18 MHz | Tak |  |
| 3. | Zakres dynamiki systemu min. 170 dB | Tak |  |
| 4. | Częstotliwość odświeżania w trybie B-mode min. 500 obr/sek | Tak |  |
| 5. | Tryb wielokierunkowego nadawania i odbioru wiązki ultradźwiękowej od min. 5 kątów | Tak |  |
| 6. | Moduł poprawiający wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich | Tak |  |
| 7. | Oprogramowanie do badań z użyciem środków kontrastowych a) możliwość pracy na głowicach konwersowych, liniowych b) możliwość pokazywania przepływu oraz perfuzji naczyniowej | Tak |  |
| 8. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazu do raportu | Tak |  |
| IV. | TRYBY PRACY APARATU USG |  |  |
| 1. | M-mode | Tak |  |
| 2. | M-mode kolor | Tak |  |
| 3. | Doppler pulsacyjny (PW DOPPLER) z trybem HPRF | Tak |  |
| 4. | Doppler kolorowy (CD) | Tak |  |
| 5. | POWER DOPPLER | Tak |  |
| 6. | TRYB DUPLEX | Tak |  |
| 7. | TRYB TRIPLEX | Tak |  |
| 8. | Doppler pulsacyjny PWD - regulacja bramki dopplerowskiej min 1-20 mm, - możliwość pomiaru przepływu przy kącie 0˚, - kąt korekcji bramki dopplerowskiej od 0 do +/- 89˚ - prędkość przepływu (podać wartość min. I max. w cm/sek) | Tak |  |
| 9. | Doppler kolorowy CD - obrazowanie Duplex, Triplet, - regulacja uchylności wiązki Doppler w sposób płynny min +/- 30˚, - mierzona max. prędkość przepływu powyżej 400 cm/sek | Tak |  |
| 10 | POWER DOPPLER (ANGIO) - obrazowanie B+B/POWER DOPPLER w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| v. | TRYB B - MODE (2D) | Tak |  |
| 1. | Minimalna głębokość obrazowania od 240 mm | Tak |  |
| 2. | Częstotliwość odświeżania min.500 obrazów | Tak |  |
| 3. | Wartość dynamiki wyświetlania na ekranie aparatu min. 170 | Tak |  |
| 4. | - obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach, - obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem inwersji fazy | Tak |  |
| 5. | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | Tak |  |
| 6. | Obrazowanie panoramiczne na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 7. | Obrazowanie ze zmianą prędkości rozchodzenia się fali w zależności od rodzaju tkanki | Tak |  |
| 8. | Tryb wielokierunkowego nadawania i odbioru wiązki ultradźwiękowej od 5 kątów | Tak |  |
| VI. |  | Tak |  |
| 1. | Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu B-mode, Coror-mode, PWD-mode, za pomocą przycisku funkcyjnego | Tak |  |
| 2. | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
| 3. | Możliwość wykonywania pomiaru na obrazie panoramicznym | Tak |  |
| 4. | Obrazowanie elastyczności tkanek – elastografia a) możliwość pomiaru na elastogramie b) Elastograf w skali szarości i kolorze | Tak |  |
| 5. | Możliwość obrazowania 3D z głowic matrycowych | Tak |  |
| 6. | Obrazowanie 4D z funkcją prezentacji rejestrowanych obrazów wersji tomograficznej | Tak |  |
| 7. | Obrazowanie typu B-Flow | Tak |  |
| 8. | Oprogramowanie do przysyłania danych zgodnych ze standardem DICOM-3 | Tak |  |
| VII. | SONDY USG |  |  |
| 1. | Głowica liniowa, szerokopasmowa o częstotliwości pracy od 5-18 MHz, Centralne częstotliwości pracy do wyboru B- mode min. 3, Zakres częstotliwości harmonicznych do wyboru min. 3, Ilość elementów tworzących obraz min. 192 | Tak |  |
| 2. | Głowica Convex, szerokopasmowa o częstotliwości pracy od 2-6 MHz. Centralne częstotliwości do wyboru B- mode min. 3. Zakres częstotliwości harmonicznych do wyboru min. 3. Ilość elementów tworzących obraz min. 192. Głębokość penetracji min. 240 mm. | Tak |  |
| 3. | Głowica endovaginalna, szerokopasmowa o częstotliwości pracy od 3-9 MHz. Centralne częstotliwości pracy do wyboru B- mode min. 3. Zakres częstotliwości harmonicznych do wyboru min. 3. Ilość elementów tworzących obraz min. 192. Tor biopsyjny | Tak |  |
| 4. | Głowica objętościowa, szerokopasmowa Convex do obrazowania 4D i 3D o częstotliwości pracy od 3-9 MHz. Centralne częstotliwości do wyboru B-mode min. 3 Zakres częstotliwości harmonicznych do wyboru min.3. Ilość elementów tworzących obraz min. 192. | Tak |  |
| VIII. | APLIKACJE |  |  |
| 1. | Abdominalne | Tak |  |
| 2. | Małe i powierzchowne narządy | Tak |  |
| 3. | Ginekologiczne | Tak |  |
| 4. | Naczyniowe | Tak |  |
| 5. | ortopedyczne | Tak |  |
| IX. | INNE |  |  |
| 1. | Książkowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja CE | Tak |  |
| 2. | Możliwość wzięcia w rozliczenie starego aparatu USG | Tak |  |
| 3. | Wymagane podłączenie aparatu do posiadanego systemu PACS/RIS firmy Pixel Technology | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | Tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 12 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 2

1. Mikroskop biologiczny – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Optyka - w systemie korekcji do nieskończoności | tak |  |
| II. | STATYW |  |  |
| 1. | Wbudowany w tylnej części statywu oświetlacz halogenowy o mocy 30W | tak |  |
| 2. | Ruch ogniskowania mikro/makro w jednej osi | tak |  |
| 3. | Hamulec i sprzęgło ruchu mikro/makro | tak |  |
| 4. | Wbudowany filtr szary ND8 z funkcją włącz/wyłącz | tak |  |
| 5. | Miska obiektywowa na sześć obiektywów, pochylona do wewnątrz statywu | tak |  |
| III. | OŚWIETLENIE |  |  |
| 1. | Ustawianie oświetlenia wg zasady Kohleria, regulowana przysłona polowa | tak |  |
| 2. | Łatwy dostęp do wymiany żarówki – bez konieczności jego przekręcania i używania narzędzi | tak |  |
| 3. | Odłączalny kabel zasilający | tak |  |
| 4. | Włącznik on/off | tak |  |
| 5. | Oddzielne pokrętło regulacji i natężenia oświetlenia | tak |  |
| IV. | OKULARY |  |  |
| 1. | Szerokokątne 10x o polu widzenia 22mm | tak |  |
| 2. | Możliwość montażu mikrometrów pomiarowych | tak |  |
| 3. | Każdy okular z regulacją dioptryjną | tak |  |
| V. | OBIEKTYWY |  |  |
| 1. | Do jasnego i ciemnego pola kontrastu fazowego Klasy plan achromat 10x/NA 0,25, odległość robocza minimum 10,5 mm 20x/NA 0,40, odległość robocza minimum 1,2 mm 40/NA 0,65, odległość robocza minimum 0,56 mm | tak |  |
| 2. | Do jasnego pola Achromat 60x/NA 0,8, odległość robocza minimum 0,30 mm Plan fluoryt 100x/NA 1,20, odległość robocza minimum 0,20 mm | tak |  |
| VI. | STOLIK |  |  |
| 1. | Krzyżowy prawostronny | tak |  |
| 2. | Pokrętła x-y w jednej osi | tak |  |
| 3. | Możliwość stosowania dwóch preparatów | tak |  |
| 4. | Mechanizm automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia preparatu , z blokadą w dolnym położeniu | tak |  |
| 5. | Wymiana preparatu bez konieczności używania śrub ogniskowania mikro/makro | tak |  |
| 6. | System regulacji wysokości położenia i siły przesuwu pokręteł x-y | tak |  |
| VII. | KONDENSOR - systemowy, sześciopozycyjny: jasne pole, ciemne pole, kontrast fazowy Ph1/Ph2/Ph3, zasłonięcie oświetlenia | tak |  |
| VIII. | Filtr zielony do kontrastu fazowego | tak |  |
| IX | Nasadka okularowa dwuoczna pochylona pod kątem 20˚ -25˚, obracana o 360˚ | tak |  |
| X | Zapasowa żarówka 6V30W | tak |  |
| XI | Pokrowiec na mikroskop | tak |  |
| XII | Gumowe muszle oczne | tak |  |
| XIII | Olejek immersyjny syntetyczny nieschnący 50 ml | tak |  |
| XIV | Obiektyw i kondensor muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem Eclipse e200 | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 12 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |
| 6. | Instalacja , uruchomienie i szkolenie - nieodpłatnie | tak |  |

Pakiet nr 3

1. Myjnia automatyczna

Typ  ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| 1. | Myjnia endoskopowa na jeden endoskop | tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | System zamknięty przeznaczony do dezynfekcji endoskopów giętkich | tak |  |
| 3. | Umieszczenie endoskopu na koszu wysuwanym z myjni | tak |  |
| 4. | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów | tak |  |
| 5. | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | tak |  |
| 6. | Kontrola szczelności endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 7. | Dezynfekcja w temperaturze 35-60˚C | tak |  |
| 8. | Czas trwania dezynfekcji max 5min. | tak |  |
| 9. | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | tak |  |
| 10. | Uzdatnianie biologiczne wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampa UV lub proces termiczny | tak |  |
| 11. | Automatyczna samodezynfekcja myjni | tak |  |
| 12. | Zasilanie prądem trójfazowym | tak |  |
| 13. | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej bez konieczności wstępnego uzdatniania wody | tak |  |
| 14. | Możliwość wykonania testu skuteczności dezynfekcji w trakcie trwania procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 15. | Minimum dwa płukania końcowe po procesie dezynfekcji | tak |  |
| 16. | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | tak |  |
| 17. | Współpraca z posiadanym systemem dokumentacji przebiegu procesu mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób ENDOSCAN | tak |  |
| 18. | Mycie i dezynfekcja endoskopów będących na wyposażeniu pracowni endoskopowej min. Firmy Olympus | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Oferent zapewni gwarancję na min 36 miesiące | tak |  |
| 2. | Oferowany sprzęt będzie miał po 36 miesiącach bezpłatny przegląd techniczny i ewentualne naprawy gwarancyjne. | tak |  |
| 3. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 4. | Co najmniej trzy awarie podzespołu/ elementu myjni w okresie gwarancji powodują wymianę tego podzespołu/ elementu na nowy. | Tak/podać |  |
| 5. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 6. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy | Tak/ podać |  |
| 7. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 12 miesięcy/podać |  |