Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

- Aparat do diatermii krótkofalowej  -  1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Waga do 50 kg | Tak/ podać |  |
| 3. | Zasilanie 230V , 50 Hz | tak |  |
| 4. | Klasa bezpieczeństwa I typ BF | tak |  |
| 5. | Pobór mocy do 2000 VA | Tak/podać |  |
| 6. | Ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz | Tak |  |
| 7. | Skala progu bólowego | Tak |  |
| 6. | Częstotliwość generowana 27,12 MHz | Tak/podać |  |
| 7. | Emisja: ciągła i pulsacyjna, automatyczne dostrajanie | tak |  |
| 8. | Moc wyjściowa: dostrojenie w zakresie 0-400 W emisja ciągła, o-1000 W emisja pulsacyjna, ustawianie wstępnej mocy kontrolnej | tak |  |
| 9. | Czas trwania pulsu: 400 mikrosekund | Tak |  |
| 10. | Częstotliwość powtarzania impulsu: dostrojona w zakresie 20-200 Hz w 10 etapach | Tak |  |
| 11. | Zegar: 0-30 minut, wyświetla pozostały czas leczenia, automatyczne wyłączenie mocy na Konicu leczenia, akustyczny sygnał ostrzegający | Tak |  |
| 12. | Wyposażenie standardowe | Tak/podać |  |
| 13. | Wyposażenie opcjonalne: 2 elektrody dyskowe 80 mm, 2 elastyczne gumowe elektrody 100x160 mm, 2 elastyczne gumowe elektrody 140x220 mm, filc dla T1PL1 oraz T1PL2, bawełniane osłony dla T1PL1 oraz T1PL2 |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 12 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

2. Diatermia do Terapii ciepłem -1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Waga do 75 kg | Tak/ podać |  |
| 3. | Zasilanie 230V , 50 Hz | tak |  |
| 4. | Klasa bezpieczeństwa I typ BF | tak |  |
| 5. | Sterowanie mikroprocesorem | Tak |  |
| 6. | Ruchomy panel sterujący obsługiwany klawiaturą membranową | Tak |  |
| 7. | Baza gotowych programów terapeutycznych | Tak |  |
| 6. | Ergonomiczne przegubowe ramie z aplikatorem | Tak |  |
| 7. | Możliwość podłączenia do komputera obsługującego kilka stanowisk równocześnie | tak |  |
| 8. | Czujnik temperatury przykładany do skóry pacjenta | tak |  |
| 9. | System pomiaru i doboru temperatury uzyskanej w trakcie zabiegu (różnicujący temperaturę powierzchniową i głęboko położonych tkanek ciała), dokładność doboru temperatury do 0,2 ° C | Tak/podać |  |
| 10. | Zakres regulacji temperatury przegrzania skóry pacjenta: 38-42 ° C | Tak/podać |  |
| 11. | Zakres regulacji temperatury przegrzania głębokiego: 41-44,5 ° C | Tak/podać |  |
| 12. | Głębokość przegrzania : do 7 cm | Tak/podać |  |
| 13. | Aplikator typu RCH | Tak |  |
| 14. | Emitowana fala: 60 MHz | Tak |  |
| 15. | Ogniskowa promieniowania: 100 mm | Tak |  |
| 16. | Sprzęganie aplikatora z ciałem pacjenta za pomocą worka z wodą | TAk |  |
| 17. | Możliwość regulacji objętości worka | Tak |  |
| 18. | Wysoka odporność termiczna wykorzystywanego materiału worka | Tak |  |
| 19. | Moc emisji: regulowana płynnie do 100W | Tak |  |
| 20. | Bodziec termiczny generowany i przekazywany przez kontakt z worek wodny | Tak |  |
| 21. | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja niewystarczającego sprzęgania z ciepłem pacjenta | Tak |  |
| 22. | Ciągła, automatyczna regulacja żądanej mocy | Tak |  |
| 23. | Chłodzenie tkanek powierzchownych przez płyn znajdujący się w worku wodnym, zintegrowany z aplikatorem | Tak |  |
| 24. | Zakres regulacji temperatury płynu chłodzącego: 35-41,5°C | Tak |  |
| 25. | Automatyczna regulacja objętości worka wodnego w zależności od temperatury płynu | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 12 miesięcy/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

3. Stół medyczno - rehabilitacyjny– 6 szt.

Typ ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół medyczno –rehabilitacyjny | tak |  |
| 2. | Wymiary: wysokość- 500, długość – 1850, szerokość - 550 | Tak/podać |  |
| 3. | Konstrukcja: profil | tak |  |
| 4. | Podnoszony zagłówek | tak |  |
| 5. | Kolor - szary | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) | Tak/podać |  |

4. Perymetr kulisty  – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat Fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Promień czaszy r=30 cm | Tak |  |
| 3. | Luminacja 10 cd/m 2 | Tak |  |
| 4. | Pole badania ± 70° (statyczne), ± 36 ° (kinetyczne) | Tak |  |
| 5. | Parametry punktów stymulujących: - wielkość bodźca – wg Goldmanna III (0,43°) - zakres luminacji – 0,1-318 cd/m 2 - skok luminacji – 0,1 jednostki log zakresu - czas trwania bodźca – 0,2/0,5/0,8 sek. (lub własne ustawienia) - interwał – 0,6/0,9 sek. (lub własne ustawienia) - kolor – biały, niebieski 480 nm na żółtym tle | Tak |  |
| 6. | Strategie badań: nadprogowa, nadprogowa 2 strefowa, nadprogowa 3 strefowa, progowa szybka, wymienione strategie posiadają automatyczny wybór klasy luminacji określonej według programu centralnego | Tak |  |
| 7. | Programy badań: centralny do 36 stopni, peryferyjny do 70 stopni, jaskrowy, plamkowy, siatki symetryczne, scerningowy, poszerzony50-70 stopni, tworzenie własnych siatek testowych z możliwością zapamiętywania, możliwość łączenia poszczególnych programów jako uzupełnienie wykonanych badań oraz wykonywanie badań w perymetrii statycznej uzupełnionej badaniem kinetycznym | Tak |  |
| 8. | Zamknięta konstrukcja czaszy oraz zasłonka na oko, chroniąca je przed światłem, umożliwiają wykonywanie badań niezależnie od natężenia światła panującego w pomieszczeniu. | Tak |  |
| 9. | Prezentacja badań w skali szarości, prawdopodobieństwa, kolorowego obrazu, 3D z funkcją animacji przestrzennej | Tak |  |
| 10. | oprogramowanie; archiwizacja danych pacjenta z wynikami, prezentacja danych w skali numerycznej, skali szarości, prawdopodobieństwa, kolorowego obrazu 3D z funkcją animacji przestrzennej i profilu pola widzenia wg określonego południka krzywej Bobiego, Oprogramowanie do analizy, porównywania badań, funkcje statyczne | Tak |  |
| 11. | Automatyczna kontrola fiksacji: centralna z automatyczną korekcją wyświetlania bodźców testowych w zależności od położenia oka, monitorowania położenia ślepej plamki. | Tak |  |
| 11. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 12. | Podpora brody z elektromotoryczną regulacja wysokości | Tak |  |
| 13. | Zewnętrzny komputer PC z drukarką | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji obejmującej aparat (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych) | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |

5. Lampa czołowa ksenonowa – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 2. | Lampa bezprzewodowa – z niezależnym zasilaczem (2 szt. akumulatorów AA 1,5 V | tak |  |
| 3. | Ksenonowe światło, strumień światła białego 600 razy silniejszy w porównaniu z tradycyjna żarówką | Tak |  |
| 4. | Elastyczna opaska dostosowująca się do każdego obwodu głowy (regulowane zapięcie na rzep | Tak |  |
| 5. | Obudowa z trwałych kompozytów węglowych | Tak |  |
| 6. | Posiada atest CE | Tak |  |
| 7. | Etui zabezpieczające | Tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) | tak |  |

6. Lampa laryngologiczna z zasilaczem – 20 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa laryngologiczna z zasilaczem L-20 do oświetlenia podczas zabiegów laryngologicznych | tak |  |
| 2. | Źródło światła – żarówka halogenowa 6V 10W | tak |  |
| 3. | Natężenie światła w odległości 0,25 m – 70000Lx | tak |  |
| 4. | Zasilanie zasilacza sieciowego: 220 V + 10% , 50 Hz | tak |  |
| 5. | III stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym | tak |  |
| 6. | Obwód opaski regulowany | tak |  |
| 7. | Stopień ochrony przed wnikaniem wody i ciał stałych | tak |  |
| 8. | Masa projektora do 0,25 kg | tak |  |
| 9. | Czas pracy ciągłej min. 1 godzina | tak |  |
| 10. | Lampa posiada projektor odbłyskowy, oświetlany własnym źródłem światła- żarówką z żarnikiem skupionym | tak |  |
| 11. | Projektor wyposażony w układ ogniskowania plamy świetlnej, zasilacz posiada układ 3 – stopniowej regulacji natężenia światła oraz układ odłącznika elektrycznego zwarcia | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) | tak |  |

7. Kabina dźwiękoszczelna do wykonywania badań audiometrycznych– 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | panele wykonane z melaniny oraz elementów drewnopochodnych | tak |  |
| 2. | kabina wykonana z podwójnych paneli, testowanych na zdolność izolacji i minimalizacji pogłosu | tak |  |
| 3. | ściany kabiny zmywalne, odporne na plamy | tak |  |
| 4. | wewnętrzne oświetlenie oraz wentylacja | tak |  |
| 5. | konstrukcja okna składa się z 2 warstw szkła pomiędzy którymi umieszczona jest komora próżniowa | tak |  |
| 6. | specjalna konstrukcja oparta na zwartych elementach redukująca zbędne wibracje i drgania | tak |  |
| 7. | rozmiar 110x110x221, | tak |  |
| 8. | ogólne wygłuszenie +/- 44 dB do 8000Hz | tak |  |
| 9. | możliwość rozmontowania i przeniesienia kabiny w inne miejsce | tak |  |
| 10. | Ssak musi posiadać płynną regulację ssania 0-90 kPa oraz manometr | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 12miesięcy /podać |  |
| 5. | Montaż kabiny na koszt Wykonawcy | tak |  |

8. Aparat 3 kanałowy do elektroterapii i laseroterapii domowej– 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostępne prądy: galwaniczny, Diadynamiczne (DF,MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Traberta, Faradaya, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja (Kotza), Impulsy stymulacyjne, Impulsy prostokątne, TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Impulsy trójkątne, Impulsy ekspotencjalne, Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, Impulsy łączone, Impulsy przerywane, Prąd Leduca, Mikroprądy, programowalne sekwencje, Elektrodiagnostyka, fale średniej częstotliwości | tak |  |
| 2. | 2 kanały do elektroterapii i 1 kanał laseroterapii | tak |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, wbudowany akumulator | tak |  |
| 4. | Płynna modyfikacja parametrów prądu | tak |  |
| 5. | Możliwość współpracy z aparatem podciśnieniowym VAC | tak |  |
| 6. | Możliwość współpracy z aparatem do ultradźwięków(możliwość stosowania terapii skojarzonej) | tak |  |
| 7. | Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 20) | tak |  |
| 8. | Sonda laserowa podczerwona IR zbieżna o długości fali 830 nm i mocy 400mW | tak |  |
| 9. | Praca ciągła i impulsowa 0-5000Hz | tak |  |
| 10. | Współczynnik wypełnienia 10-90% z regulacją co 1% | tak |  |
| 11. | Częstotliwość Nogiera i EAV | tak |  |
| 12. | Autotest podłączonych sond laserowych i elektrod | tak |  |
| 13. | 2 pary uniwersalnych okularów ochronnych | tak |  |
| 14. | Możliwość podłączenia sondy czerwonej lub sondy prysznicowej, 2 gniazda dla sond laserowych | tak |  |
| 15. | Możliwość podłączenia zestawu do akupunktury laserowej oraz przystawek światłowodowych dla ginekologii, laryngologii i stomatologii | tak |  |
| 16. | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | tak |  |
| 17. | Wbudowane gotowe programy numeryczne | tak |  |
| 18. | Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim | tak |  |
| 19. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 50) | tak |  |
| 20. | Ekran kolorowy dotykowy 4,3” | tak |  |
| 21. | 2 dodatkowe ekrany terapii typu LED odmierzające czas terapii (widoczne z dalszej odległości) | tak |  |
| 22. | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | tak |  |
| 23. | Waga do 3,5 kg | tak |  |
| 24. | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | tak |  |
| 25. | Menu w języku polskim | tak |  |
| 26. | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | tak |  |
| 27. | Hasło dostępu w aparacie | tak |  |
| 28. | Włącznik czasowy aparatu i ekranu | tak |  |
| 29. | Regulacja kontrastu ekranu | tak |  |
| 30. | Sygnały dźwiękowe | tak |  |
| 31. | Kontrola jakości elektrod | tak |  |
| 32. | Kontrola kontaktu elektrod ze skóra | tak |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy o funkcje elektrodiagnostyki | tak |  |
| 34. | Rozmiar aparatu nie większy niż 160x140x350mm | tak |  |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 36. | certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na 12miesięcy /podać |  |

Pakiet nr 2

1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 2szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zwarta budowa – uniemożliwiająca zalanie | tak |  |
| 2. | Zasilanie – 230 V; 50 Hz | tak |  |
| 3. | Zasilanie 12 V w transporcie sanitarnym | tak |  |
| 4. | Baterie o przedłużonej żywotności, podać czas pracy Ciągła kontrola stanu naładowania baterii | tak |  |
| 5. | Stała samokontrola ładowania i stopnia naładowania akumulatorów | tak |  |
| 6. | Możliwość mocowania do statywu lub ramy łóżka | tak |  |
| 7. | Komunikaty w języku polskim | tak |  |
| 8. | Waga urządzenia (w kg) | tak |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (w cm) | tak |  |
| 10. | Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach 10 ml – 50/60 ml producentów krajowych i zagranicznych – podać dokładnie rodzaje strzykawek i producentów | tak |  |
| 11. | Możliwość pracy w czterech opcjach: szybkość dozowania bez programowania objętości szybkość dozowania + objętość infuzji szybkość dozowania + czas trwania infuzji objętość infuzji + czas trwania infuzji | tak |  |
| 12. | Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 500 ml/h. Podać dla jakich typów strzykawek – jakie parametry podaży leku | tak |  |
| 13. | Tryb pracy KVO – programowane | tak |  |
| 14. | Możliwość programowania prędkości dawki BOLUS | tak |  |
| 15. | Zakres programowania prędkości, objętości dawki BOLUS, BOLUS do 2000 ml/h | tak |  |
| 16. | Możliwość likwidacji bolusa okluzyjnego | tak |  |
| 17. | Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika | tak |  |
| 18. | Funkcja wypełniania drenu | tak |  |
| 19. | Zabezpieczenie parametrów infuzji hasłem | tak |  |
| 20. | Biblioteka leków (min 30) | tak |  |
| 21. | Funkcja STAND-BY | tak |  |
| 22. | Możliwość uzyskania informacji o wszystkich parametrach pracy pompy w trakcie podaży leku | tak |  |
| 23. | Możliwość zmiany prędkości podaży leku i parametrów pracy pompy w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia | tak |  |
| 24. | Automatyczne przechodzenie z zasilania 230V na bateryjne bez przerywania pracy | tak |  |
| 25. | Alarmy dźwiękowe i świetlne przywołujące personel | tak |  |
| 26. | Ilość alarmów identyfikowanych przez pompę | tak |  |
| 27. | Automatyczne zatrzymanie infuzji w przypadku awarii | tak |  |
| 28. | Interfejs | tak |  |
| 29. | Gniazdo zewnętrzne przywołania pielęgniarki | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 3

1. Aparat EKG

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoczesna rejestracja 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG wtrybie pracy ręcznym i automatycznym | tak |  |
| 2. | Tryb pracy: automatyczny, ręczny i wykrywania arytmii | tak |  |
| 3. | Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRSD, QT, QTC | tak |  |
| 4. | Pomiary osi: P, QRS, T | tak |  |
| 5. | Drukarka termiczna, wydruk 210 mm | tak |  |
| 6. | Prędkość zapisu 5/25/50/mm/s | tak |  |
| 7. | Rozdzielczość zapisu >= 8 pkt/mm/ | tak |  |
| 8. | Podłączenie pacjenta: 10 elektrodowy kabel pacjenta do tworzenia 12 standardowych odprowadzeń według Eithovena, Goldberga, Wilsona/I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6/ | tak |  |
| 9. | Ergonomiczna, dwuczęściowa konstrukcja kabla pacjenta umożliwiająca wymianę tylko części uszkodzonych przewodów | tak |  |
| 10. | Czułość 5, 10, 20, 40/mm/mV/ | tak |  |
| 11. | Cyfrowe próbkowanie sygnału 1000 próbek/sek | tak |  |
| 12. | CMRR> 140 /dB/ | tak |  |
| 13. | Pasmo częstotliwości: 0,04 - 150 Hz | tak |  |
| 14. | Impedancja wejściowa 100/MOhm/ | tak |  |
| 15. | Filtracja zakłóceń sieciowych | tak |  |
| 16. | Filtracja zakłóceń mięśniowych 20 i 40 Hz | tak |  |
| 17. | Filtr antydryftowy linii izoelektrycznej | tak |  |
| 18. | Klawiatura alfanumeryczna oraz ekran ciekłokrystaliczny LCD umożliwiający podgląd 3 odprowadzeń | tak |  |
| 19. | Rozdzielczość ekranu minimum 320 x 240 pikseli umożliwiająca wyświetlanie dodatkowych parametrów pomiaru: HR, kontrola elektrod, ADS, czas, odprowadzenia, prędkość, filtry | tak |  |
| 20. | Pamięć ostatniego zapisu | tak |  |
| 21. | Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym | tak |  |
| 22. | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz ± 10% | tak |  |
| 23. | Wbudowany zasilacz akumulatorowy wystarczający na wykonanie 50 pomiarów EKG w trybie automatycznym | tak |  |
| 24. | Komunikacja poprzez port RS232 z oprogramowaniem komputerowym | tak |  |
| 25. | W wyposażeniu wózek do aparatu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 72 godz. tj. 3 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 4

1. Sterylizator parowy – 1szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator wyposażony w prostopadłościenną przelotową komorę. | tak |  |
| 2. | Pojemność komory: 100-130l(przekątna min.865mm) | tak |  |
| 3. | Wymiary sterylizatora max. (Szer .x Wys.. x Głeb.) 800x1700x900 mm, waga do 450kg | Tak/ podać |  |
| 4. | Sterylizator zasilany z wbudowanej wytwornicy pary o mocy nie większej niż 20kW | tak |  |
| 5. | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD | tak |  |
| 6. | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego. | tak |  |
| 7. | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. | tak |  |
| 8. | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. | tak |  |
| 9. | Programy sterylizacyjne 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej.min15 programów | tak |  |
| 10. | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. | tak |  |
| 11. | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji, gwarantująca trwałość wydruku(niedopuszczalny wydruk na papierze termicznym) | tak |  |
| 12. | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. | tak |  |
| 13. | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. | tak |  |
| 14. | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. | tak |  |
| 15. | Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | tak |  |
| 16. | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. | tak |  |
| 17. | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. | tak |  |
| 18. | Kosze sterylizacyjne: zestaw koszy pozwalających na pełne zapełnienie komory sterylizatora | tak |  |
| 19. | Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej | tak |  |
| 20. | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | tak |  |
| 21. | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | tak |  |
| 22. | Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej i zamykane i otwierane automatycznie. | tak |  |
| 23. | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej parą. | tak |  |
| 24. | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554. ./ PN-EN ISO 17665-1 | tak |  |
| 25. | Sterylizator oznaczony znakiem CE. | tak |  |
| 26. | Serwis autoryzowany producenta na terenie woj. Podlaskiego (adres, telefon) | Tak/ załączyć |  |
| 27. | Sterylizator wykonany zgodnie z normą PN285 | tak |  |
| 28. | W okresie gwarancji wykonawca gwarantuje bezpłatną wymianę uszczelek w ramach przeglądów gwarancyjnych(2 razy w roku)(koszt uszczelek, smaru , usługi -pokrywa Wykonawca) | tak |  |
| 29. | Rękawice silikonowe odporne na temperaturę do +300 st.C- 2pary | tak |  |
| 30. | Urządzenie do zmiękczania wody potrzebnej do zasilania sterylizatora | tak |  |
| 31. | Montaż, uruchomienie sterylizatora oraz przeszkolenie pracowników | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 5

1. Zestaw endoskopowy zawierający: 2 Videogastroskopy, 2 Videokolonoskopy

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videogastroskop diagnostyczny fabrycznie nowy | tak |  |
| 2. | Przetwornik w standardzie CCD Kolor | tak |  |
| 3. | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | tak |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna wziernika max 9,2 mm | tak |  |
| 5. | Głębia ostrości min. 3-100 mm | tak |  |
| 6. | Kąt obserwacji min. 140 stopni | tak |  |
| 7. | Kąty zginania końcówki góra min. 210° , dół min 90°, lewo min. 90°, prawo min. 90° | tak |  |
| 8. | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 4). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu Wideoprinter oraz komputer PC | tak |  |
| 9. | Długość robocza min. 1030 mm | tak |  |
| 10. | Funkcja identyfikacji endoskopu | tak |  |
| 11. | Możliwość zaprogramowania jednego z przycisków w głowicy endoskopu w celu sterowania pompą irygacyjną posiadaną przez pracownię typu OFP. | tak |  |
| 12. | Współpraca z posiadanym przez pracownię systemem raportującym poprawność mycia ENDOSCAN | tak |  |
| 13. | Videokolonoskop diagnostyczny fabrycznie nowy | tak |  |
| 14. | Przetwornik w standardzie CCD Kolor | tak |  |
| 15. | Kąt obserwacji min. 140 stopni | tak |  |
| 16. | Średnica zewnętrzna wziernika max 12,8 mm | tak |  |
| 17. | Średnica końcówki sondy max. 12,8 mm | tak |  |
| 18. | Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | tak |  |
| 19. | Głębia ostrości 3-100 | tak |  |
| 20. | Długość sondy roboczej min. 1680 mm | tak |  |
| 21. | Kanał do spłukiwania pola operacyjnego | tak |  |
| 22. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu góra min. 180° , dół min 180°, lewo min. 160°, prawo min. 160° | tak |  |
| 23. | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 4). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu Wideoprinter oraz komputer PC | tak |  |
| 24. | Możliwość zaprogramowania jednego z przycisków w głowicy endoskopu w celu sterowania pompą irygacyjną posiadaną przez pracownię typu OFP. | tak |  |
| 25. | Współpraca z posiadanym przez pracownię systemem raportującym poprawność mycia ENDOSCAN | tak |  |
| 26. | Drukarka HP Laser Jet Pro M1536DNF -2 szt | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |