Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

Kardiomonitor – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,8 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Możliwość konfiguracji wyglądu ekranu mi.in kolor i ilość wyświetlanych krzywych | Tak |  |
| 6. | Monitor wyposażony w ekran dużych cyfr z funkcją wyboru przez użytkownika wyświetlanych parametrów |  |  |
| 7. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów. | Tak |  |
| 8. | Zapamiętywanie co najmniej 12 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 9. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 10. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | Tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |
| 11. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | Tak |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak |  |
| 12. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
| 13. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |
|  | Funkcja stazy | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. | Tak |  |
| 14. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 15. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP średni | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |
|  | Statyw na kółkach z półka na monitor i koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| 16. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  |
| 17. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków, ekranu dotykowego. | Tak |  |
| 18. | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów. | Tak |  |
| 19. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 20. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
| 21. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej | Tak |  |
| 23. | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) | Tak |  |
| 24. | Monitor kompatybilny z posiadanymi przez szpital kardiomonitorami firmy Mindray iPM oraz iMEC (akcesoria i praca w sieci) |  |  |
| 25. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | Tak |  |
| 26. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | Tak |  |
| 1. | Gwarancja min 24 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

Pakiet nr 2

Głowica elektroniczna sektorowa 3S produkcji GE do aparatu VIVID 7 PRO – 1 szt.

| L.p. | Opis parametru | Wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2014 | TAK |  |
|  | Kompatybilność oferowanej głowicy z aparatem VIVID 7 | TAK |  |
|  | Dedykowana do aparatu GE Vivid 7 do badań kardiologicznych dorosłych | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy w zakresie min. od 1,5 do 3,6 MHz | TAK |  |
|  | Pracująca w trybach 2D, CFM, PWD, CWD, TDI | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 64 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 90 st. | TAK |  |
|  | Wymiary czoła głowicy 20x28 mm | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Gwarancja min 24 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |