## Załącznik nr 2

Wymagania jakie musi spełnić aparat:

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na analizatory używane – rok produkcji 2010 (nie starsze) – podać rok produkcji

- wymagane:  znak CE

- możliwość wykonywania hormonów tarczycy, markerów sercowych, chorób zakaźnych, markerów wątrobowych, białek specyficznych, markerów nowotworowych, wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze

- możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększenia kosztów

- dostępność  16 testów jednocześnie

- stała gotowość aparatu do pracy

- automatyczne testowanie odczynników i systemu

- chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli przez 24 godz.

- możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodu kreskowego

- możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek

- możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- średni czas wykonania oznaczeń 15-60 minut

- instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (załączyć w formie papierowej lub elektronicznej)

- aparat musi być wyposażony w  UPS (umożliwiający pracę aparatu przy braku prądu przez co najmniej 30 min.)

- serwis techniczny udzielany nieodpłatnie w ciągu trwania całej umowy. Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. Wykonawca potwierdzi przeglądy techniczne certyfikatem jakości i bezpieczeństwa.

- Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz.. W przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godz. dostawca zapewnia urządzenie zastępcze lub pokryje koszty wykonania badań w najbliższym laboratorium

- podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt dostawcy

- gwarancja przez cały okres trwania dzierżawy na aparat

- aparat musi być zainstalowany i personel przeszkolony do 30 dni od daty podpisania umowy

- Po wygaśnięciu umowy i nie przedłużeniu umowy dzierżawnej aparat musi zostać odebrany z laboratorium w przeciągu trzech miesięcy. W przeciwnym razie aparat zostanie zutylizowany na koszt dostawcy.

Wymagania jakie muszą spełnić odczynniki:

- termin ważności odczynnika roboczego min. 6 miesięcy od daty dostawy

- odczynniki w postaci gotowej do użycia

- wykonawca zapewnia  kontrole w ilości  potrzebnej do wykonania podanej ilości badań

- wykonawca zapewnia materiały zużywalne i akcesoria konieczne do prawidłowej pracy aparatu w ilości potrzebnej do wykonania podanych niżej ilości badań

- krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu kreskowego, wprowadzana do pamięci komputera automatycznie

-    wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć w formie papierowej

lub elektronicznej)

-     lodówka na odczynniki –  z przeszklonymi drzwiami, funkcją kontroli temperatury

- w przypadku preparatów szkodliwych dostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki odczynników (w formie papierowej lub elektronicznej).

Oświadczam, że akceptuję parametry techniczne analizatora i odczynników

Podpis Wykonawcy……………………………………………………………….