| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok,  17.08.2015 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 9 /2015)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

1.Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania inhalatora pneumatycznego o lepszej wydajności, czyli szybkości rozpylania leku, tj.: 0,65 ml/min

Odpowiedź: Tak.

2.Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania inhalatora o poziomie hałasu 55 dBA?

Odpowiedź: Tak.

3.Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie defibrylatora – 1 szt. do odrębnego zadania?

Utworzenie odrębnego zadania umożliwi większej ilości podmiotów złożenie oferty przetargowej i tym samym zwiększy prawdopodobieństwo uzyskania przez Zamawiającego możliwie najniższej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

4.dot.: pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, umożliwiający wykonanie defibrylacji ręcznej dwufazową falą defibrylacji z wyborem energii defibrylacji w zakresie od 1 do 200J, gdzie zalecany poziom energii defibrylacji dla osoby dorosłej wynosi 150J?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

5.dot.: pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do poziomu energii zalecanej do defibrylacji osób dorosłych - 150J wynoszącym 5s, natomiast do maksymalnej energii defibrylacji - 200J wynoszącym 6 s?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

6.dot.: pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wyboru energii defibrylacji dla trybu AED w zakresie od 150 do 200J?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

7.dot.: pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z programowanymi przez użytkownika dla trybu AED wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji w zakresie od 100 do 200J?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

8.dot.: pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, w którym ustawianie energii defibrylacji dokonywane jest za pomocą intuicyjnego w obsłudze pokrętła wyboru energii, umiejscowionego na panelu czołowym defibrylatora, natomiast ładowanie i wstrząs za pomocą przycisków umieszczonych na łyżkach defibracyjnych i na panelu czołowym defibrylatora z możliwością wyboru przez operatora?

Odpowiedź: Tak.

9.dot.: pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ze wskaźnikiem impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta umieszczonym na łyżkach defibracyjnych?

Odpowiedź: Tak.

10.dot.: pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca wynoszącym od 16 do 350 bpm?

Odpowiedź: Tak.

11.dot.: pkt. 24 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z regulacją natężenie prądu stymulacji w zakresie od 10 do 200 mA?

Odpowiedź: Tak.

12.dot.: pkt. 29 – Prosimy Zamawiającego o podanie zainstalowanych w szpitalu modeli kardiomonitorów, z jakimi akcesoria przedmiotowego defibrylatora mają być kompatybilne?

Odpowiedź: IMP 9800, iMec12

13.dot.: pkt. 33 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wydrukiem w czasie rzeczywistym 2 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

14.dot.: pkt. 34 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pamięcią wewnętrzną, umożliwiającą przechowywanie maksymalnie 8-godzinnego zapisu 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, 1 krzywej kapnogramu, krzywych badawczych (tylko dla trybu AED), zdarzeń i danych trendów dla każdego podsumowania zdarzeń?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

15.dot.: pkt. 35 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości przenoszenia danych do kardiomonitorów tego samego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

16.dot.: pkt. 36 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci, niekompatybilne z defibrylatorem BHD6 zainstalowanym na Izbie Przyjęć?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

17.dot.: pkt. 41 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający wykonanie 100 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

18.dot.: pkt. 44 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ważący wraz z akumulatorem 6,1 kg?

Odpowiedź: Tak.

19.dot.: pkt. 48 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w statyw jezdny zamiast wózka transportowego?

Odpowiedź: Tak.

20.Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem do wydruku w wymiarach 210 mm x 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

21.Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wydruku w formacie A4 na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu? Wydruk w formacie A4 jest możliwy po przeniesieniu badania na dowolny komputer.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

22.Prosimy o wydzielenie z pakietu numer 1, do oddzielnego zadania aparatów EKG. Pragniemy zauważyć, iż umieszczanie w jednym pakiecie pięciu aparatów ekg oraz jednej sztuki defibrylatora znacząco ogranicza możliwość złożenia oferty producentom i dystrybutorom aparatury do diagnostyki elektrokardiograficznej, którzy nie posiadają w swojej ofercie oraz produkcji defibrylatorów zewnętrznych. Znacząca większość producentów aparatury diagnostycznej jaką jest aparat EKG nie posiada w swoim portfolio defibrylatorów, a co za tym idzie nie może złożyć oferty w postepowaniu. Większa ilość oferentów gwarantuje Zamawiającemu większą konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

23.Czy Zamawiający dopuści aparat z  wbudowanym akumulatorem z możliwością monitorowania 3 godzin? Zawracamy uwagę że w klasycznych warunkach szpitalnych do monitorowania wykorzystuje się zazwyczaj kardiomonitor, dodatkowo Zamawiający wymaga dostawy elektrod przyssawkowych i klamrowych które nie nadają się do dłuższego monitorowania a co za tym idzie, sugeruje to iż Zamawiający nie zamierza wykorzystywać aparatu do długotrwałego monitorowania.

Odpowiedź: Tak.

24.Czy Zamawiający dopuści aparat z próbkowanie sygnału EKG 16000Hz oraz próbkowaniem rozrusznika serca 75000Hz co jest wymaganiem lepszym niż wymagane w specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: Tak.

25.Czy Zamawiający poprzez wymóg posiadania filtrów mięśniowych ma na myśli standardowe filtry mięśniowe 20/40/100/150Hz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

26.Czy Zamawiający poprzez wymóg posiadania filtra anhydrytowego ma na myśli standardowy filtr anty-dryftowy ADS?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

27.Czy Zamawiający dopuści aparat z wydrukiem na różnych rodzajach papieru w tym A4 - 215 mm x 280 mm (letter) and 210 mm x 295 mm (A4), and 214.2 mm x 279.4 mm? Zwracamy uwagę że jest to bardziej ekonomiczne i daje możliwość stosowania papieru od różnych producentów.

Odpowiedź: Tak.

28.Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią 300 badań oraz exportem do plików pdf, xml na standardową kartę SD (czytnik wbudowany w aparat, karta w zestawie)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

29.Czy Zamawiający w interpretacji wymaga aby była walidowania klinicznie dla STEMI?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

30.Zamawiający wymaga aby analiza i interpretacja była przeznaczona dla dzieci i noworodków, czy zatem wymaga aby analiza i interpretacja w zakresie pomiarów QT była potwierdzona w badaniach klinicznych w odniesieniu do badań laboratoryjnych i lekowych (CoreLab)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

31.Czy Zamawiający dopuści aparat z wydrukami w standardowych formatach 3*4 ; 3*4+1R  ; 6*2 ; 6*2+1R  /12*1?

Odpowiedź: Tak.

32.Czy Zamawiający dopuści aparat z wydrukiem na drukarce laserowej poprzez pliki PDF, xml z komputera PC?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

33.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas rozpoczęcia prac serwisowych od chwili zgłoszenia wynosił max. do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

34.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonywania napraw, licząc od chwili rozpoczęcia prac serwisowych wynosił max. do 7 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

35.Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2: z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie.

W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację punktu: „Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy ponad terminy określone w niniejszej umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

36.Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3: wnosimy o rezygnację z niniejszego zapisu. Pozostałe zapisy dotyczące kar umownych dostatecznie chronią Zamawiającego, a brak konieczności utrzymywania sprzętu zastępczego pozwoli Wykonawcom na rzetelną kalkulację ceny i zaproponowanie oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

37.Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6: wnosimy o rezygnację z wymogu dotyczącego wymiany sprzętu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych. Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zapisu: „Do wymiany elementu/części aparatury na nowy Zamawiający jest uprawniony po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu/części.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

38.Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2: W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji.  W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.