| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok,  12.08.2015 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 9 /2015)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Dotyczy pakietu nr 4

1.Czy zamawiający dopuści materac składający się z 18 komór poprzecznych nie posiadający komór głównych? Materac jest wyposażony w System napełniania i opróżniania na przemian co trzeciej komory materaca, dzięki czemu zawsze co najmniej dwie komory są napełnione.

Odpowiedź: Tak.

2.Czy zamawiający dopuści pompę materaca o wydajności 8 l/min ?

Odpowiedź: Tak.

3.Czy zamawiający dopuści materac wyposażony w pompę która automatycznie dobiera ciśnienie w materacu do wagi pacjenta(automatyczna regulacja ciśnienia w zakresie 50 mmHg - 110 mmHg)?

Odpowiedź: Tak.

4.Prosimy o dopuszczenie materaca 16 komorowego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

5.Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „2 komory główne”?

Odpowiedź: Dwa wloty powietrza zasilają dwie główne sekcje w materacu.

6.Prosimy o dopuszczenie paroprzepuszczalnego pokrowca wykonanego z PU na podłożu z dżerseju

Odpowiedź: Tak.

7.Prosimy o dopuszczenie wydajności pompy 6 l/min

Odpowiedź: Tak.

8.Prosimy o dopuszczenie regulacji ciśnienia w zakresie 10-40 mmHg lub 15-40 mmHg lub 30-80 mmHg

Odpowiedź: Tak.

9.Czy chodzi o skuteczność terapeutyczną u pacjentów o wadze powyżej 140 kg czy o wytrzymałość mechaniczną?

Odpowiedź: Waga pacjenta.

10.Prosimy o podanie czy chodzi o materac w formie nakładki (do położenia na materacu piankowym) czy o materac wymienny (do położenia bezpośrednio na ramie łóżka)?

Odpowiedź: W formie nakładki.

11.Prosimy o podanie stopnia odleżyn do którego materac ma realizować funkcję terapeutyczna?

Odpowiedź: Ma zapobiegać powstaniu odleżyny, funkcja terapeutyczna przy odleżynach wielostopniowych.

12.Czy Zamawiający żąda, aby materace (komory powietrzne) były materacami długoterminowymi, w których komory powietrzne są wykonane z poliuretanu medycznego, co gwarantuje ich długą żywotność w przeciwieństwie do krótkoterminowych materacy wykonanych z pcv?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13.Proszę o podanie wymiarów leża łóżka, do którego mają być dostosowane materace przeciwodleżynowe.
Odpowiedź: 2000 cm x 90 cm

14.Proszę o podanie wymaganej minimalnej wysokości materacy przeciwodleżynowych.
Odpowiedź: 12 cm.
15.Czy Zamawiający oczekuje materacy z możliwością łatwego wypinania i wymiany poprzecznych komór powietrznych?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy pakietu nr 8

16.Czy Zamawiający dopuści lampę z pulpitem sterownia elektronicznym obsługiwanym manualnie za pomocą przycisków?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy pakietu nr 1

17.Czy Zamawiający w pkt. 21 opisu parametrów technicznych rozumie: „Czułość: 5/10/20 mm/mV oraz AUTO”?

Odpowiedź: Tak.

18.Czy Zamawiający w pkt. 28 opisu parametrów technicznych rozumie: „Funkcja uśpienia (Stand by) umożliwiająca szybki start aparatu”?

Odpowiedź: Tak.

19.Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością archiwizacji 200 badań w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz z możliwością rozszerzenia pamięci, poprzez archiwizację o wiele większej ilości badań na karcie SD lub nośniku danych typu Pendrive?

Odpowiedź: Nie.

20.Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z dedykowanym wózkiem wyposażonym w cztery koła, w tym dwa z hamulcem, koszykiem na akcesoria oraz wysięgnikiem na kabel pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

21.Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z próbkowaniem 8000Hz/kanał w trybie detekcji pików rozrusznika serca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

22. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z współczynnikiem tłumienia CMRR <100dB?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

23.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielenia z pakietu nr 1, jego pierwszej części (Aparat EKG – 5 szt.) na osobny pakiet? Wydzielenie pakietu pozwoli na dostarczenie Zamawiającemu, bardziej odpowiednich aparatów EKG do powierzonych ich zadań.

Odpowiedź: Nie.

24.Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,6kg, z akumulatorem wbudowanym w urządzenie i z małych rozmiarów zasilaczem zewnętrznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

25.Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, aparat EKG z możliwością wydruku badania na standardowym papierze A4, poprzez przesłanie badania na komputer i wydruk na drukarce laserowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

26.Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z zasilaniem akumulatorowym na ponad 2h pracy urządzenia?

Odpowiedź: Tak.