Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 1

- Aparat EKG – 5 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp. | TAK |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 3,5 godz. Ciągłego monitorowania oraz rejestracji | TAK |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli); | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | TAK |  |
|  | CMRR >110 dB | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | TAK |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | TAK |  |
|  | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | TAK |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK |  |
|  | Czułość: 5/10/20 mm/t oraz AUTO | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 297 mm. – składanka | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK |  |
|  | Funkcja uśpienia (tandy) umożliwiająca szybki start aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej | TAK |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (po zakupie drukarki) | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 2 komplety - przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny (100 kompletów po 100 stron) | TAK |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

- Defibrylator – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

|  | DEFIBRYLATOR | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi PRC 2010 | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | TAK |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
|  | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK |  |
|  | a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
|  | b.natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA | TAK |  |
|  | c.zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego | TAK |  |
|  | a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami zainstalowanymi w szpitalu | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
|  | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive. Możliwość przenoszenia danych do kardiomonitorów tego samego producenta | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci. Łyżki kompatybilne z posiadanym defibrylatorem BHD6 zainstalowanym na Izbie Przyjęć | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | TAK |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | TAK |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg | TAK |  |
|  | Akcesoria defibrylatora kompatybilne z kardiomonitorami tego samego producenta | TAK |  |
|  | Papier do defibrylatora - 20 rol. | TAK |  |
|  | 2 komplety kabli | TAK |  |
|  | Wózek transportowy pod defibrylator | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

Pakiet nr 2

Koagulometr – 1 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry – opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | półautomatyczny koagulometr | TAK |  |
| 2 | aparat musi być fabrycznie nowy | TAK |  |
| 3 | wymagane: znak CE | TAK |  |
| 4 | zakres badań: czas, wskaźnik PT, INR, czas APTT, Ratio, Fibrynogen, | TAK |  |
| 5 | możliwość zastosowania mikropróbki ( 50 μl) osocza | TAK |  |
| 6 | aparat musi pracować w systemie otwartym | TAK |  |
| 7 | 4 niezależne kanały pomiarowe (2 pomiary w dublecie) | TAK |  |
| 8 | nefelometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 9 | co najmniej 2 podgrzewane pozycje na odczynniki | TAK |  |
| 10 | 2 czytniki kodów kreskowych co najmniej 10-cio cyfrowych (jeden podłączony do aparatu, drugi do komputera – system informatyczny) | TAK |  |
| 11 | oprogramowanie w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach | TAK |  |
| 12 | możliwość samodzielnego programowania pomiarów | TAK |  |
| 13 | wprowadzania danych kalibracyjnych za pomocą kodów kreskowych | TAK |  |
| 14 | indeksowanie wyników poza zakresem normy | TAK |  |
| 15 | filtrowanie wyników według ID pacjenta, testu lub daty | TAK |  |
| 16 | wyposażenie w program „kontrola jakości” z pamięcią wyników | TAK |  |
| 17 | odczynnikowy pakiet startowy musi wystarczyć na 4 000 ozn. PT, 500 ozn. APTT, 500 ozn. Fibrynogenu, osocza kontrolne normalne i patologiczne w ilości wystarczającej do wykonywania codziennej kontroli na jednym poziomie, kalibratory | TAK |  |
| 18 | Pakiet startowy musi zawierać materiały eksploatacyjne do wykonania wyżej wymienionych ilości badań | TAK |  |
| 19 | trwałość odczynnika PT po rekonstytucji min 5 dni | TAK |  |
| 20 | współczynnik czułości tromboplastyny do PT – ISI nie większy niż 1,1 | TAK |  |
| 21 | osocza kontrolne na nie mniej niż 2 poziomach ( od jednego producenta) | TAK |  |
| 22 | ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych dla typu aparatu | TAK |  |
| 23 | karty charakterystyk dla odczynników | TAK |  |
| 24 | do oferty przetargowej musi być dołączony folder z dokładnym opisem aparatu | TAK |  |
| 25 | aparat musi być wyposażony w komputer zewnętrzny wraz z wyposażeniem stanowiska pracy (tj. biurko, krzesło) | TAK |  |
| 26 | Aparat i komputer zewnętrzny musi być wyposażony w UPS (umożliwiający pracę aparatu i komputera przy braku prądu przez co najmniej 30 min.) | TAK |  |
| 27 | Podłączenie będącego na wyposażeniu laboratorium koagulometru CC3003 do nowego komputera | TAK |  |
| 28 | bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu przed uruchomieniem analizatora | TAK |  |
| 29 | 3 lata gwarancji obejmującej aparat i nadzór nad systemem informatycznym; w czasie trwania gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy aparatu i systemu informatycznego będą wykonywane przez serwis i na koszt wykonawcy (czas oczekiwania na naprawę do 48 godz.) | TAK |  |
| 30 | Aparat i komputer musi być podłączony do systemu firmy Centrum MARCEL, jest to podłączenie aparatu i komputera jako nowy dodatkowy sprzęt, dostawca jest odpowiedzialny za prace instalacyjne i konfiguracyjne z systemem firmy Centrum MARCEL | TAK |  |

Pakiet nr 3

- Wózek standardowy (inwalidzki) – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do przewozu pacjentów z dysfunkcją ruchu | tak |  |
| 2. | Wyjmowane podłokietniki | tak |  |
| 3. | Tapicerka z materiałów niepalnych i zmywalnych | tak |  |
| 4. | Koła tylne wyposażone w hamulce szczękowe | tak |  |
| 5. | Koła pełne | tak |  |
| 6. | Szerokość wózka- 57-68 cm | tak |  |
| 7. | Długość wózka 110 cm | tak |  |
| 8. | Nośność wózka pow. 150 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak min 1 na rok/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 /podać |  |

- Podpórka dwukołowa stalowa – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podpórka dwukołowa stalowa | tak |  |
| 2. | Składana | tak |  |
| 3. | Zgrzewane siedziska z tworzywa sztucznego | tak |  |
| 4. | Regulowana na wysokość rączki zakończona anatomicznymi uchwytami | tak |  |
| 5. | Przednie gumowe koła o średnicy 6” | tak |  |
| 6. | Szerokość całkowita 51 cm | tak |  |
| 7. | Szerokość wewnętrzna 45 cm | tak |  |
| 8. | Głębokość całkowita 60 cm | tak |  |
| 9. | Wysokość uchwytu od podłoża 49 cm | tak |  |
| 10. | Wysokość całkowita 82-97 cm | tak |  |
| 11. | Wymiar siedziska 40x21 cm | tak |  |
| 12. | Waga do 6 kg | tak |  |
| 13. | Maksymalne obciążenia 100 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

- Wielofunkcyjne wózki oddziałowe – 1 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | tak |  |
| 2. | Wyjmowane pojemniki tworzywowe – 3 szt. | tak |  |
| 3. | Worek foliowy z przykryciem | tak |  |
| 4. | Druciany kosz | tak |  |
| 5. | 4 kółka jezdne | tak |  |
| 6. | Wymiary: 905x425x645 | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

4. Wózek sanitarny na kółkach  – 2 szt.

Typ .....................................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek przeznaczony do przewozu pacjentów z dysfunkcją ruchu | tak |  |
| 2. | Wózek wyposażony w pojemnik toaletowy | tak |  |
| 3. | Chromowana rama stalowa | tak |  |
| 4. | Konstrukcja składana (łatwy transport), | tak |  |
| 5. | Wysokość siedziska umożliwia najazd na sedes | tak |  |
| 6. | Podnóżki zdejmowane, uchylne | tak |  |
| 7. | Uchylne podłokietniki, | tak |  |
| 8. | Wszystkie koła pełne, | tak |  |
| 9. | Hamulce na koła tylne | tak |  |
| 10. | Nośność wózka min. 120 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze) | tak |  |

Pakiet nr 4

Materac przeciwodleżynowy - 20 szt.

Typ  ………........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | Podać |  |
| 2. | Waga | Podać |  |
| 3. | min 17 komór poprzecznych | Tak |  |
| 4. | min 2 komory główne | Tak |  |
| 5. | zawór reanimacyjny CPR | Tak |  |
| 6. | obciążenie ≥ 140 kg | Tak |  |
| 7. | półprzepuszczalny pokrowiec (nylon/PU) | Tak |  |
| 8. | stabilny zagłówek | Tak |  |
| Pompa |
| 9. | Wymiary | Podać |  |
| 10. | Waga | Podać |  |
| 11. | Wydajność 10 l/min |  |  |
| 12. | Regulacja ciśnienia 20 – 60 mmHg | Tak |  |
| 13. | funkcja typu statycznego | Tak |  |
| 14. | mechaniczny filtr powietrza | Tak |  |
| 15. | alarm niskiego ciśnienia | Tak |  |
| 16. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) | Tak |  |

Pakiet nr 5

Barierki boczne zabezpieczające łóżko – 20 szt. (10 par)

Typ  ………........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

- Barierki boczne składane mocowane na ramę łóżka wykonane z profili stalowych chromowanych lub lakierowanych kompatybilne z łóżkiem rehabilitacyjnym SOLIDO 2S o długości całkowitej 2130 mm

- Podać w miesiącach okres gwarancji  (nie krótszy niż 36 miesięcy).

Pakiet nr 6

Inhalator pneumatyczny z nebulizatorem -  2 szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga do 3,5 kg | Tak (podać) |  |
| 2. | Wymiary | Tak (podać) |  |
| 3. | Zasilanie 230V, 50 Hz | tak |  |
| 4. | Ciśnienie 2,0 – 3,2 bar | tak |  |
| 5. | Poziom głośności do 53 dBa | tak |  |
| 6. | Przepływ powietrza: 9-15 l/min. | tak |  |
| 7. | Praca ciągła | tak |  |
| 8. | Wysokie i stałe ciśnienie oraz odpowiedni przepływ powietrza | tak |  |
| 9. | Krótki czas nebulizacji do 0,3 ml/min | tak (podać) |  |
| 10. | Akcesoria: - ustnik - 50 szt. - maseczka – 50 szt. - końcówka donosowa – 25 szt. - przewód powietrzny – 50 szt. | tak (podać) |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Wartość wymagana | Parametry oferowane |
| 1. | Podać w miesiącach okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy) przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | tak |  |
| 2. | Podać warunki wymiany sprzętu (wymagana wymiana sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych) | tak max 3/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego min 5 lat od daty zawarcia umowy | tak min 5 lat/podać |  |

Pakiet nr 7

Przewód pacjenta 3-elektrodowy do rejestratora LIFECARD CF krótki – 20 szt.

Pakiet nr 8

1. Aparat do elektroterapii – 2 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat umożliwia wykonywanie zabiegów: prądami interferencyjnymi: statycznym (klasycznym), dynamicznym (izoplanarnym), 2-przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym prądami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji) stymulacji porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny) stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) w systemie dwukanałowym stymulacji TENS, również tzw. modulacja drażniąca stymulacji TENS BURST (wybuchowy) stymulacji HV (wysokonapięciowa) stymulacji wg Kotz’a (rosyjska stymulacja) prądem Träberta (UR) (2-5) prądem faradycznym i neofaradycznym elektrogimnastyki z szeroką regulacją jonoforezy galwanizacji | TAK |  |
|  | Złącze typu LEMO | TAK |  |
|  | Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji) | TAK |  |
|  | Własne ustawienia parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji) | TAK |  |
|  | Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych | TAK |  |
|  | Funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji | TAK |  |
|  | Dwa obwody zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy) | TAK |  |
|  | Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny – ułatwiający odczyt parametrów | TAK |  |
|  | Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | TAK |  |
|  | Liczniki czasu i liczby zabiegów | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50Hz / 70 VA | TAK |  |
|  | Masa aparatu 3 kg | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

2. Aparat do elektroterapii – 2 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat umożliwia wykonywanie zabiegów: prądami interferencyjnymi wg Nemeca: statycznymi dynamicznymi przerywanymi jonoforezy galwanizacji | TAK |  |
|  | Natężenie prądu RMS 0 – 50 mA | TAK |  |
|  | Częstotliwość interferencyjna 1 – 100 Hz | TAK |  |
|  | Prąd galwaniczny 0 – 20 mA | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz / 50 VA | TAK |  |
|  | Masa aparatu 2.5 kg | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

- Lampa sollux - 4 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regulowany statyw umożliwia ustawienie lamp w pożądanej pozycji | TAK |  |
|  | Regulowana moc promiennika i regulacja długości trwania zapewniają pełną kontrolę nad przebiegiem zabiegu | TAK |  |
|  | Lampy wyposażone w elektroniczny, dotykowy panel sterowania | TAK |  |
|  | Użytkownik ma możliwość zaprogramowania sekwencji zabiegowej, | TAK |  |
|  | Lampy emitują światło podczerwone, | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Moc żarówki: max. 375 W | TAK |  |
| 8 | Bezpieczniki: 2 x T8A / 250 V | TAK |  |
| 9 | Moc ustawiana: (10 – 100) % | TAK |  |
| 10 | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x min. 1180 mm, max. 1760 | TAK |  |
| 11 | Masa: ok. 30 kg | TAK |  |
| 12 | Czas zabiegu: 30 minut | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

4. Aparat do magnetoterapii – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 zabiegi jednocześnie. W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania -każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od drugiego. Umożliwia to wykonywanie 2 zabiegów magnetoterapii w różnym czasie –przy tych samych parametrach zabiegu. | TAK |  |
|  | Podłączenie na 2 aplikatory | TAK |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK |  |
|  | Programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę. | TAK |  |
|  | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych. | TAK |  |
|  | Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym. | TAK |  |
|  | Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego– od 1 do 100Hz | TAK |  |
|  | Programy MX1 i MX2 –automatyczna zmiana modulacji | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora | TAK |  |
|  | Częstotliwość zmian pola magnetycznego 1 – 100 [Hz] | TAK |  |
|  | Zmiana indukcji pola magnetycznego 0 – 20 [mT] | TAK |  |
|  | Czas impuls / przerwa 0,5 – 8 [s] | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz / 200W | TAK |  |
|  | Masa aparatu 4,7 kg | TAK |  |
|  | Rozmiar sterownika 335 x 270 x 125 [mm] [szerokość, głębokość, wysokość] | TAK |  |
|  | Aparat w zestawie z leżanką, półką pod aparat, aplikatorem 600mm, aplikatorem 315mm i aplikatorem 200mm | TAK |  |
|  | W zestawie 2 mobilne stoliki pod aplikator 315mm i 200mm | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

5. Urządzenie do mechanoterapii – 1 szt

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie daje możliwości wykonywania treningu obwodowego i stacyjnego bez potrzeby zmiany miejsca | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada konstrukcyjną ramę metalowa montowaną do ściany | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada system elektroniczny sterujący podciągiem zamontowany na ramie konstrukcyjnej | TAK |  |
|  | Dzielona kolumna metalowa (dwie części), do której dokręcone są dwa drążki drewniane ze specjalnymi tulejami plastikowymi (drążki doczepione są za pomocą uchwytów plastikowych z możliwością regulacji ich wysokości) | TAK |  |
|  | Specjalistyczny podciąg z regulowaną wysokością (zakres ruchu około 110 cm) - prowadzenie ruchu w różnych i dowolnych płaszczyznach i osiach | TAK |  |
|  | Atestowany medycznie siłownik unoszący i opuszczający podciąg | TAK |  |
|  | Pilot sterujący podciągiem (może być ręczny lub nożny) | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzi: zestaw długich gum tubingowych (6 kolorów o różnym oporze linowymi) - 12 szt. rączki - 2 szt. mankiety skórzane na nadgarstki - 2 szt. parciane podwieszki na dłonie - 2 szt. mankiety płócienne z regulacją - 2 szt. mankiety skórzane z paskiem stabilizacyjnym na kostki - 2 szt. (kończyna dolna) podwieszki krótkie na kończynę dolną i górną - 2 szt. podwieszki długie na kończynę dolną i górną - 2 szt. czepiec zakładany na głowę stwarzający możliwości wykonywania ćwiczeń w odciążeniu i z oporem (odcinek szyjny kręgosłupa) - 1 szt. podwieszka pod głowę - 1 szt. szeroki pas biodrowo - tułowiowy ze stabilizacją - 1 szt. zestaw wysoko specjalistycznych kamizelek (3 szt: M, L, XL) pozwalających na ćwiczenia w odciążeniu elastycznym lub sztywnym w pozycji pionowej gumy tubingowe krótkie - 10 szt. grzebień metalowy długi - 2 szt. grzebień metalowy krótki - 4 szt. bloczek pojedyńczy rozkładany - 2 szt. pięciobloczek rozkładany - 2 szt. pas do przysiadów - 1 szt. drążek drewniany długi (1 m) - 1 szt. drążek drewniany krótki (0,5 m) - 1 szt. wieszak na akcesoria linki z regulowaną długością - 8 szt. | TAK |  |
|  | W skład układu elektronicznego wchodzi akumulator bezpieczeństwa, który w razie braku prądu umożliwia bezpieczną i bezawaryjną pracę przez minimum 1 godzinę. | TAK |  |
|  | Urządzenie daje możliwość pionizowania z pozycji leżącej i siedzącej | TAK |  |
|  | Urządzenie pozwala na uniesienie pacjenta w podwieszeniu elastycznym w pozycji pionowej | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

6. Stół rehabilitacyjny pod UGUL – 2 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość sekcji 2 | TAK |  |
|  | Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45 ° | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja wysokości: 600-920 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie 150kg | TAK |  |
|  | Waga: 64 kg | TAK |  |
|  | Wymiary (długość - szerokość) 2000x700 mm | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia potwierdzonej protokołem przekazania w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 4. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

- Stół rehabilitacyjny 2-cz elektryczny

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość sekcji 2 | TAK |  |
|  | Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45 ° | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości, za pomocą pilota w zakresie: 600-920 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie 150kg | TAK |  |
|  | Waga: 64 kg | TAK |  |
|  | Wycięcie w leżysku stołu | TAK |  |
|  | Wymiary (długość - szerokość) 2000x700 mm | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia potwierdzonej protokołem przekazania w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

8. Fotel do ćwiczeń oporowych – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel może być wykorzystywany do ćwiczeń czynnych, wolnych, oraz z oporem dla kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
|  | Oparcie regulowane jest sprężyną gazową w zakresie od 85° do 180° | TAK |  |
|  | Oparcie regulowane jest sprężyną gazową w zakresie od 85° do 180° | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony jest w 2 głowice oporowe oraz pasy stabilizacyjne | TAK |  |
|  | Fotel posiada uchwyty na pasy stabilizacyjne, umożliwiające skuteczną stabilizację w obrębie tułowia i ud, pozwalając na bezpieczne prowadzenie ćwiczeń izolowanych. | TAK |  |
|  | Fotel posiada zaczepy w podstawie, które umożliwiają zaczepienie taśm i rzemieni gumowych | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 2 pasy stabilizacyjne, ciężarki (2x2,5 kg i 4x1,25 kg) | TAK |  |
|  | Wymiary: Długość: 165cm Szerokość: 100cm Wysokość: 157cm Wysokość oparcia: 89cm Zakres regulacji oparcia: 85°-180° Zakres regulacji podpór pod kończyny dolne 0° - 90° Waga: 50kg Maksymalne obciążenie: 160kg | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia potwierdzonej protokołem przekazania w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 3. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 5. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |

9. Leżanka metalowa - 3 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leżanka wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
|  | Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: długość: 180 cm wysokość: 51 cm szerokość: 61 cm zagłówek regulowany skokowo w zakresie: -60° + 50° waga: 28 kg maks obciążenie: 150kg | TAK |  |
|  | Wyposażona w uchwyt na ręczniki jednorazowe | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |

10. Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem wyposażona jest w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie | TAK |  |
|  | Tablica wyposażona jest w obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 dkg | TAK |  |
|  | Wszystkie obciążniki są mocowane do linek za pomocą esików | TAK |  |
|  | Blat: 72 x 52 cm | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana w zakresie: 54-86 cm | TAK |  |

11. Taśmy do ćwiczeń – zestaw 25 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taśmy wykonane z lateksu | TAK |  |
|  | Długośc 1,5 m z lateksuć 1,5 m | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzą taśmy w kolorach: Żółta 6 szt Czerwona 7 szt. Zielona 7 szt. Niebieska 5 szt. | TAK |  |

- Piłki gimnastyczne – zestaw 3 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piłki w wymiarach: 55 cm – 1 szt. 65 cm – 1 szt. 75 cm – 1 szt. | TAK |  |

13. Osprzęt do kabiny UGUL – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osprzęt przeznaczony do ćwiczeń w kabinie UGUL | TAK |  |
|  | W skład osprzętu wchodzi: Mankiet nadgarstkowy skórzany – 2 szt. Linka o długości 2450 mm – 10 szt. Obciążnik 0,5 kg – 3 szt. Obciążnik 1,0 kg – 2 szt. Podwieszka pod głowę – 2 szt. Rękawica do rotora kończyny górnej – 1 szt. | TAK |  |

14. Małe piłki sensoryczne – 1 zestaw (4 szt.)

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piłki posiadają plastikowe kolce | TAK |  |
|  | Piłki w 4 różnych rozmiarach, po jednej z każdego koloru: Zielona 7 cm Żółta 8 cm Czerwona 9 cm Niebieska 10 cm | TAK |  |

15. Obciążniki na nadgarstki – 1 zestaw (4 pary)

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obciążniki w różnych wagach: 0,5 kg – 1 para 1,0 kg – 1 para 1,5 kg – 1 para 2,0 kg – 1 para | TAK |  |
|  | Obciążniki 0,5 i 1,0 kg nasuwane na nadgarstek z trzymaniem na kciuk | TAK |  |
|  | Obciążniki 1,5 i 2,0 kg zakładane na rzepy | TAK |  |

16. Zestaw przyrządów do treningu dłoni

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W skład zestawu wchodzą: Elastyczny czerwony trener dłoni z 5 otworami na palce – 1 szt. Ściskacz z regulowany oporem 5-20 kg w kolorze pomarańczowym – 1 szt. Ściskacz pozwalający na trening każdego palca osobno w kolorze zielonym – 1 szt. Trenażer nadgarstka i przedramienia z regulowanym oporem – 1 szt. Laski gimnastyczne – 3 szt. | TAK |  |

17. Wałek rehabilitacyjny – 2 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wałek wykonany z łatwo-zmywalnego materiału | TAK |  |
|  | Wałek o wymiarach 15 cm średnicy, 60 cm długości | TAK |  |

18. Klin rehabilitacyjny – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klin wykonany z łatwo-zmywalnego materiału | TAK |  |
|  | Klin o wymiarach 12 cm wysokości, 40 cm długości i 30 cm szerokości | TAK |  |

19. Pomocnik kosmetyczny – 2 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomocnik kosmetyczny posiadający 3 półki | TAK |  |
|  | Wyposażony w 4 kółka | TAK |  |
|  | Wymiary: wysokość- 80 cm szerokość- 60 cm głębokość -44 cm | TAK |  |

20. Szafka z 3 szufladami – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka z 3 szufladami na prowadnicach rolkowych kolorze białym | TAK |  |
|  | Szafka ma zainstalowane kółka, co umożliwia łatwe przesuwanie jej po podłodze | TAK |  |
|  | Dane techniczne: - wymiary szafki 39 x 41 cm - wysokość szafki 70 cm - ciężar ~21 kg | TAK |  |

21. Zestaw drobnego sprzętu rehabilitacyjnego

| L.p. | Parametr | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W skład zestawu wchodzi: Trener równowagi składający się z dwóch wypełnionych powietrzem komór Dwie piłeczki do ćwiczeń palców 40 i 55 mm w kolorze żółtym i czerwonym Piłka nadmuchiwana o średnicy 25 cm Komplet 2 szt. piłek do masażu o średnicy 9 cm Pompowany wałek rehabilitacyjny 40 cm średnicy i 65 długości | TAK |  |

Pakiet nr 9

1.Tablica Pelli-Robson – 1 szt.

2. Stereotest TNO (test do badania widzenia stereoskopowego) – 2 szt.

3. Stereotest Mucha (test do badania widzenia stereoskopowego) – 1 szt.

- Lampa szczelinowa – 1 szt.

| L.p. | NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA | Wartość oferowana (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Fabrycznie nowy | wymagane |  |
| 5. | Rok produkcji | 2015 r. |  |
| 6. | Układ optyczny typ Zeiss | wymagane |  |
| 7. | Pięć powiększeń: 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x | wymagane |  |
| 8. | Okulary 16x | wymagane |  |
| 9. | Zakres PD 52 – 82 mm | wymagane |  |
| 10. | Projekcja szczeliny 1x | wymagane |  |
| 11. | Długość szczeliny 14 mm | wymagane |  |
| 12. | Szerokość szczeliny 0 – 14 mm | wymagane |  |
| 13. | Filtry: bezczerwienny (zielony , żółty, kobaltowo-niebieski, UV, absorbujący ciepło | wymagane |  |
| 14. | Oświetlenie halogenowe (12V/30W) | wymagane |  |
| 15. | Lampka fiksacyjna (fiksator) | wymagane |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy (np. o tonometr aplanacyjny, system rejestracji obrazu) | wymagane |  |
| 17. | Stolik elektryczny z podwójnym blatem | wymagane |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | wymagane |  |
| 19. | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy na urządzenie. | wymagane |  |
| 20. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych) | wymagane |  |
| 21. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia )oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | wymagane |  |
| 22. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wraz ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | wymagane |  |
| 23. | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | wymagane |  |
| 24. | serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | wymagane |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | wymagane |  |
| 26. | Certyfikat lub inny dokument dopuszczający aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych /Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami/ | wymagane |  |

- Kaseta okulistyczna – 1 szt.

Kaseta szkieł próbnych, zestaw 260 szkieł próbnych, zainstalowanych w metalowych oprawach.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne i oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem Fabrycznie nowa nieużywana | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 5. | Gwarancja min 36 miesięcy | Tak, podać |  |
| 6. | Szkła cylindryczne z wyraźnie oznaczonymi osiami (wygrawerowanymi oraz oznaczonymi kolorem) | Tak |  |
| 7. | Oś cylindra ustawiona w osi uchwytu szkła | Tak |  |
| 8. | Zakres szkieł sferycznych: 39 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) | Tak |  |
| 9. | Zakres szkieł cylindrycznych: 20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) | Tak |  |
| 10. | Zakres szkieł pryzmatycznych: 14 szkieł | Tak |  |
| 11. | Akcesoria 10 szkieł : - Maddox - krzyż wygrawerowany na szkle - Pin hole (2) - okluder - szczelina - czerwony filtr - zielony filtr - cylinder skrzyżowany - szkło o wartości 0D | Tak |  |
| 12. | Całość zestawu w walizce przenośnej | Tak |  |
| 13. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | Tak |  |
| 14. | Instrukcja w j. polskim | Tak |  |
| 15. | Zgodność wyrobu z Dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |
| 16. | W czasie gwarancji przynajmniej raz do roku bezpłatny przegląd gwarancyjny | Tak |  |

Zaoferowana aparatura i sprzęt medyczny muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Warunkiem koniecznym jest dołączenie deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla oferowanego sprzętu.