Załącznik nr 5 do SIWZ

Pakiet nr 1

- WIDEOKOLONOSKOP – 1  szt.

Typ aparatu ........................................

Producent ...........................................

Rok produkcji ....................................

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV | tak |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | tak |  |
| 3. | Grubość całej sondy endoskopowej – 12,8 mm | tak |  |
| 4. | Kanał roboczy – 3,7 mm | tak |  |
| 5. | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | tak |  |
| 6. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | tak |  |
| 7. | Pole widzenia – min. 140o | tak |  |
| 8. | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | tak |  |
| 9. | Długość sondy roboczej – 1680 mm | tak |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | tak |  |
| 11. | Typ konektora – jednogniazdowy | tak |  |
| 12. | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy | tak |  |
| 13. | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania | tak |  |
| 14. | Kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym Olympus | tak |  |
| 15. | Kompatybilność z posiadaną myjnią potwierdzona w instrukcji obsługi endoskopu | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Ubezpieczenie „ENDOCASCO” 24 miesiące | tak |  |
| 3. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 4. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 5. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 2 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 9. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 10. | Certyfikat CE | tak |  |

- POMPA SSĄCA – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry – opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak endoskopowy z możliwością stosowania zbiorników wielorazowych oraz wkładów jednorazowych | tak |  |
| 2. | Płynna regulacja mocy ssania | tak |  |
| 3. | Zbiorniki wielorazowe lub jednorazowe min.1 litrowe, umieszczane na szynie z boku wózka | tak |  |
| 4. | Nominalna moc ssania około 95 kPa | tak |  |
| 5. | Nominalny swobodny przepływ powietrza min.50 l/min | tak |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | tak |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed przelaniem | tak |  |
| 8. | Słój wielorazowy w komplecie | tak |  |
| 9. | Dren ssak – pojemnik wielorazowy | tak |  |
| 10. | Pojemnik uniwersalny 2,5L | tak |  |
| 11. | Wkład jednorazowy 2,5L x 3 op. | tak |  |
| 12. | Rurka do endoskopu 2m (50 szt.) x3 op. | tak |  |
| 13. | Filtr antybakteryjny (10szt.) x 3 op. | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 2 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

- POMPA PŁUCZĄCA – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry – opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie sterowane przez mikroprocesor | tak |  |
| 2. | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy | tak |  |
| 3. | Maksymalny przepływ wody – 750 ml/min. | tak |  |
| 4. | Autoklawowalny zbiornik na wodę – 2 litry | tak |  |
| 5. | Koryto zintegrowane z pompą na ustawienie zbiornika na wodę | tak |  |
| 6. | Sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu posiadanego przez zamawiającego oraz przyciskiem nożnym | tak |  |
| 7. | Ilość stopni kontrolowania przepływu – 9 stopniowe | tak |  |
| 8. | Możliwość stosowania z jednodniowymi drenami | tak |  |
| 9. | Kabel | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 2 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

- ENDOSKAN 2PL Z DRUKARKĄ – 2 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry – opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | podłączenie jednego lub dwóch urządzeń myjących typu ETD. | tak |  |
| 2. | ekran graficzny LCD 5’’ | tak |  |
| 3. | język obsługi – polski | tak |  |
| 4. | wbudowany czytnik transponderów z dołączoną anteną zewnętrzną | tak |  |
| 5. | zewnętrzna specjalizowana klawiatura zaprojektowana dla zminimalizowania zajętości personelu | tak |  |
| 6. | współpraca z standardową klawiaturą PC | tak |  |
| 7. | pamięć 50 osób i 50 endoskopów | tak |  |
| 8. | wydruk raportu do 3 kopii | tak |  |
| 9. | wprowadzanie danych przy pomocy programu Rejestrator zainstalowanego na komputerze PC | tak |  |
| 10. | komunikaty głosowe | tak |  |
| 11. | podłączenie do sieci Ethernet i współpraca z programem Endobase | tak |  |
| 12. | pamięć ostatnich 5 raportów | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 2 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

- DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA DO WIEŻY KOLONOSKOPOWEJ – 1  szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry – opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do cięcia hemostatycznego i ermo fuzji tkanek, w tym potwierdzone certyfikatem zamykanie naczyń do średnicy 7mm włącznie ( po połączeniu z modułem USG -400). W celu zmniejszenia ilości wymiany narzędzi podczas zabiegu integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednej końcówki robocznej | tak |  |
| 2. | Automatyczne rozpoznanie rodzaj narzędzi i dostosowanie parametrów pracy | tak |  |
| 3. | Czytelne, płytkie menu w panelu przednim z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz przyciskami funkcyjnymi | tak |  |
| 4. | Szybka gotowość do pracy bez funkcji wymuszonego autotestu po włączeniu | tak |  |
| 5. | Generator przystosowany do połączenia z generatorem ultradźwiękowym obsługującym narzędzia do cięcia i koagulacji | tak |  |
| 6. | Współpraca z narzędziami hybrydowymi do jednoczasowego cięcia i koagulacji, bipolarno-ultradźwiękowymi | tak |  |
| 7. | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | tak |  |
| 8. | Zakres mocy urządzenia elektrochirurgicznego 120W-320W i możliwości osiągnięcia napięcia 220 do 4300V | tak |  |
| 9. | Odrębna regulacja nastawień mocy koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego z regulacją intensywności | tak |  |
| 10. | Moc cięcia monopolarnego max 300W Moc koagulacji monopolarnej max 200W Moc koagulacji bipolarnej max 120W | tak |  |
| 11. | Koagulacja typu spray max 120W | tak |  |
| 12. | Częstotliwość prądu: 430kHz +-20% | tak |  |
| 13. | Czas osiągania gotowości systemu do pracy – od 3 do 6 sekund | tak |  |
| 14. | Minimalna nastawa dla koagulacji monopolarnej – 5W Minimalna nastawa dla cięcia monopolarnego – 10W | tak |  |
| 15. | Zmiana nastaw w zakresie min-50W – co 1W, powyżej 50- co 5W, powyżej 100W- co 10W dla szybszej możliwości regulacji urządzenia | tak |  |
| 16. | Możliwość podłączenia specjalistycznych narzędzi do resekcji monopolarnej w środowisku wodnym, glicerolu oraz sorbitolu | tak |  |
| 17. | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9%NaCl: Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W | tak |  |
| 18. | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku | tak |  |
| 19. | Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdorazowym podłączeniu przewodu automatyczne przywołanie optymalnych parametrów pracy programu resekcji biopolarnej | tak |  |
| 20. | Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów: Monopolarne: - 2 sztuki 3-pionowe, śr. 4 mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pionowe śr. 8 mm standard Bovie , 1 sztuka koncentryczne śr. Wewn. 5mm śr. Zewn. 9mm standard Erbe Bipolarne: - 1 sztuka 2-pionowe, śr. 4 mm odl 28,8 mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. Wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe Jedno gniazdo 7-pinowe, standard Olympus | tak |  |
| 21. | Włącznik nożny, podwójny, aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego oraz możliwość podłączenia włącznika nożnego do sterowania urządzeniem do cięcia hemostatycznego i zamykania naczyń do 7mm włącznie | tak |  |
| 22. | Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączenia elektrod wielorazowych i jednorazowych, niedzielonych i dwudzielnych | tak |  |
| 23. | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta | tak |  |
| 24. | Aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 39 użytkowników i procedur | tak |  |
| 25. | Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający współpracę urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | tak |  |
| 26. | Kabel płytki pacjenta | tak |  |
| 27. | Przewód do pętli i noży | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 24 miesiące od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 2 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |