### Załącznik nr 2

### Opis przedmiotu zamówienia

### Wirówka  laboratoryjna – 2 szt.

Wymagania techniczne:

- rotor kątowy, 24 – miejscowy, kąt nachylenia 30º

- pojemniki - fi13-17mm x 70-120mm, z wkładkami redukującymi głębokość oraz wkładkami redukującymi średnicę

- max RPM/RCF dla pojemników - fi13-17mm x 70-120mm : 5 000rpm/3354xg;

- czas wirowania 1 - 99 min.

- płynna regulacja czasu wirowania

- wyświetlacz LCD

- podgląd czasu wirowania

- podgląd prędkości wirowania

- praca w trybie „SHORT”

- czujnik niewyważenia

- blokada pokrywy podczas wirowania

- blokada startu przy otwartej pokrywie

- awaryjne otwieranie pokrywy

- -    wirówka musi być fabrycznie nowa

- -    wymagane: wyrób zgodny z   rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 5.04.2017 oraz Ustawy „O wyrobach medycznych” z 7.04.2022r. – Deklaracja zgodności UE (znak CE, UDI-DI)

- -    2 lata gwarancji

- -    okres oczekiwania na serwis w okresie gwarancji do 48 godzin

- -    instrukcja i oprogramowanie w języku polskim

- -    bezpłatna dostawa oraz przeszkolenie personelu przed uruchomieniem wirówki